核技术利用建设项目

海门宝宏机械有限公司

新建X射线探伤项目

环境影响报告表

建设单位名称：海门宝宏机械有限公司

建设单位法人代表（签名或盖章）：

通讯地址：南通市海门市包场镇港西大道999-1号内1号房

邮政编码：226151                      联系人：杨福建

电子邮箱：haimenbaohong@aliyun.com    联系电话：17312693293

表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

表3 非密封放射性物质

| 序号 | 核素 名称 | 理化 性质 | 活动种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

- 表4射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大 能量（MeV） | 额定电流（mA）/剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（二）X射线装置，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线探伤机 | Ⅱ | 1 | XXG-2505C | 250 | 5 | 产品无损检测 | 探伤房内 | 新增，周向机 |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（mA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

- 表5废弃物（重点是放射性废弃物）

| 废弃物名称 | 状态 | 排放口浓度 | 年排放总量 | 废物类别 | 废物代码 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废显（定）影液 | 液态 | — | 56kg | HW16 | 900-019-16 | 暂存于厂区危废库 | 收集后定期委托有危险废物处置资质的单位进行处理 |
| 废胶片 | 固态 | — | 2 kg | HW16 | 900-019-16 | 暂存于厂区危废库 | 收集后定期委托有危险废物处置资质的单位进行处理 |
| 臭氧 氮氧化物 | 气态 | 少量 | 少量 | — | — | — | 直接排入大气，臭氧的半衰期为22~25分钟，常温下可自行分解为氧气 |

注：1、常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3，年排放总量为kg。

2、含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg，或Bq/ m3）和活度（Bq）。

- 表6评价依据

| 法 规 文 件 | 1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日起施行； 2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修正版），2016年9月1日起施行； 3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日； 4）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253号，1998年11月； 5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部第44号令，自2017年6月29日起施行； 6）《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，环境保护部第1号令，自2018年4月28日起施行； 7）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院449号令，2005年12月1日起施行，2014年7月29日修订； 8）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（修订）》，中华人民共和国环境保护部第3号令，自2008年12月6日起实施； 9）《关于发布射线装置分类办法的公告》，国家环境保护总局2006年第26号，2006年5月30日； 10）《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》，国家环保总局，环发（2006）145号，2006年9月26日； 11）《国家危险废物名录》，中华人民共和国环境保护部第39号令，2016年8月1日起实施； 12）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》环境保护部令第18号，自2011年5月1日起施行； 13）《江苏省辐射污染防治条例》，江苏省第十三届人民代表大会常务委员会公告第2号，2018年5月1日起实施； |  |
| --- | --- | --- |
| 技 术 标 - 准 | 1、评价标准及相关技术导则 （1）HJ2.1-2016《环境影响评价技术导则 总纲》； （2）GB3095-2012《环境空气质量标准》； （3）GB18871-2002《电离辐射防护与辐射安全基本标准》； （4）GBZ117-2015《工业X射线探伤放射卫生防护要求》； （5）HJ 10.1-2016《辐射环境保护管理导则-核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》； （6）GBZ/T250-2014《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》； （7）GB22448-2008《500kV以下工业X射线探伤机防护规范》； （8）GB18596-2001《危险废物储存污染控制标准》； （9）HJ/T-2007《危险废物收集、贮存、运输技术规范》； （10）GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 2、检测技术规范 （1）GBT14583-1993《环境地表γ辐射剂量率测定规范》； （2）HJ/T61-2001《辐射环境检测技术规范》； |  |
| 参考资料 | ①《辐射防护导论》，方杰主编； ②《实用放射防护指南》，张文启主编； ③刘明等《江苏省环境天然贯穿辐射水平调查研究》，辐射防护，1993年3月《辐射防护》第13卷2期。 江苏省室内、室外天然贯穿辐射水平（单位：nGy/h） 室外剂量率; 室内剂量率. 范围; 62.6; 101.9 77.2~152.4. 均值; 79.5; 115.1. 标准差（s）; 7.0; 16.3. (均值±3s)*; 79.5±21.0; 115.1±48.9. 注：*为评价时参考数值，将作为评价环境现状检测结果的参考标准；结果含宇宙射线电离成分所致（空气吸收）剂量率 |
| - 其 - 他 | 4、与本项目有关的其它文件 附件一：建设项目环评委托合同 附件二：海门宝宏机械有限公司新建X射线探伤项目辐射环境本底检测报告； 附件三：废显影液和废胶片处置承诺书； 附件四：核技术应用项目承诺书； 附件五：土地证、授权书、厂房租赁协议； 附件六：建设项目环境保护审批登记表； 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周围概况图 附图3 建设项目厂房平面布置图 附图4-1 探伤房平面图 附图4-2 探伤房立面图 |  |

- 表7环境保护目标与评价标准

评价范围 本项目评价范围：以探伤区域为中心，周围50m范围。 新建探伤室位于海门宝宏机械有限公司生产车间的西北侧，周围50m范围内没有居民点、学校和医院等敏感点。

保护目标 本项目环境保护目标为评价区域内其他公众人员。根据该项目辐射工作场所布局、总平面布置及外环境特征，确定本项目环境保护目标见下表所示。 表7-1 环境保护目标一览表 保护名单; 位置. 公众人员; 厂房内冲压区工作人员; 探伤室东边约4米. 厂房内喷粉区工作人员; 探伤室南边约3米. 厂区内焊接线和水压试验区工作人员; 探伤室西边约4米. 厂区内冲压区工作人员; 探伤室北边约4米. 厂区内相邻企业工作人员; 探伤室西边约20米. 厂区内相邻企业工作人员; 探伤室北边约10米.

评价标准 （1）GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 工作人员职业照射和公众照射剂量限值： 剂量限值. 职业照射剂量限值; 工作人员所接受的职业照射水平不应超过下述限值： ①由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可做任何追溯性平均），20mSv； ②任何一年中的有效剂量，50mSv。. 公众照射剂量限值; 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： ①年有效剂量，1mSv； ②特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv。. （2）GBZ117-2015《工业X射线探伤放射卫生防护要求》 4.1.1节：探伤室的设置应充分考虑周围的辐射安全，操作室应与探伤室分开并尽量避开有用线束照射的方向。 4.1.3节：X射线探伤室墙和入口门的辐射屏蔽应同时满足： a）人员在关注点的周剂量参考控制水平，对职业工作人员不大于100μSv/周，对公众不大于5μSv/周； b）关注点最高周围剂量当量参考控制水平不大于2.5μSv/h。 4.1.4节：探伤室顶的辐射屏蔽应满足： a）探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内表面边缘所张立体角区域内时，探伤室顶的辐射屏蔽要求同4.1.3； b）对不需要人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面30cm处的剂量率参考控制水平通常可取为100μSv/h。 4.1.5节：探伤室应设置门-机联锁装置，并保证在门（包括人员门和货物门）关闭后X射线装置才能进行探伤作业。 4.1.10节：探伤室内应安装紧急停机按钮或拉绳，确保出现紧急事故时，能立即停止照射。按钮或拉绳的安装，应使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。按钮或拉绳应当带有标签，标明使用方法。 4.1.11节：探伤室应设置机械通风装置，排风管道外口避免朝向人员活动密集区。每小时有效通风换气次数应不小于3次。 （3）GBZ/T250-2014《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》 3.1.1 探伤室墙和入口门外周围剂量当量率（以下简称剂量率）和每周周围剂量当量（以下简称周剂量）应满足下列要求： a) 周剂量参考控制水平（Hc）和导出剂量率参考控制水平（H•Hc,d） 1) 人员在关注点的周剂量参考控制水平Hc如下： 职业工作人员：Hc≤100μSv/周； 公众：Hc≤5μSv/周。 2) 相应Hc的导出剂量率参考控制水平·Hc,d，（µSv/h）按式（1）计算： ·Hc,d＝ Hc／（t•U•T） b) 关注点最高剂量率参考控制水平（·Hc，max）： ·Hc，max＝2.5μSv/h c) 关注点剂量率参考控制水平·Hc ·Hc为上述a)中的·Hc,d，和b)中的·Hc，max二者的较小值。 3.1.2探伤室顶的剂量率参考控制水平应满足下列要求： a) 探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内表面边缘所张立体角区域内时，距探伤室顶外表面30cm处和（或）在该立体角区域内的高层建筑物中人员驻留处，辐射屏蔽的剂量参考控制水平同3.1.1。 b) 除3.1.2a)的条件外，应考虑下列情况： 1) 穿过探伤室顶的辐射与室顶上方空气作用产生的散射辐射对探伤室外地面附近公众的照射。该项辐射和穿出探伤室墙的透射辐射在相应关注点的剂量率总和，应按3.1.1c)的剂量率参考控制水平·Hc（µSv/h）加以控制。 2) 对不需要人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面30cm处的剂量率参考控制水平通常可取为100µSv/h。 （4）本项目管理目标 综合考虑《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《工业X射线探伤放射卫生防护要求》（GBZ117-2015）、《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）评价标准，确定本项目的管理目标为： 辐射剂量率控制水平：曝光室表面外30cm处剂量率不超过2.5μSv/h 曝光室顶外表面30cm处剂量率不超过100μSv/h 辐射剂量控制水平：职业人员年有效剂量不超过5mSv 公众年有效剂量不超过0.25 mSv

表8环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 - 项目位置、布局和周边环境 海门宝宏机械有限公司租赁江苏来成建筑工程有限公司位于南通市海门市包场镇港西大道999-1号内1号房进行生产（详见附件五厂房租赁合同，具体位置详见附图1建设项目地理位置图）。租用厂房的四址范围：东侧为空地，南侧和西侧为江苏兄弟粉末冶金有限公司，北侧为南通锦玉坊纺织厂（具体位置详见附图2-建设项目周围概况图）。 本项目探伤房位于海门宝宏机械有限公司生产厂房一车间内的西北角，探伤房东边为冲压区，北侧为厂内道路，路对面为冲压区；南边为厂房内喷粉区域；西边为厂内道路，过路为焊接线和水压试验区（详见附图3-建设项目车间平面布置图）。 - 环境现状评价对象、监测因子和检测点位 环境现状评价对象：探伤房拟建场址周围辐射环境质量 监测因子：X-γ辐射剂量率 监测点位：根据《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）有关布点原则进行布点，在海门宝宏机械有限公司拟建探伤房场址周围进行布点，共计布点5个，测量周围环境X-γ辐射水平，监测点位示意图见图8-1。 - 监测方案、质量保证措施、监测结果 （1）监测方案 监测单位：苏州热工研究院有限公司 监测项目：拟建探伤房场址周围环境X-γ辐射水平 监测布点：根据《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）有关布点原则进行布点，测量拟建探伤房周围环境X-γ辐射水平，监测点位示意图见图8-1。 检测仪器：6150AD5/H + 6150AD-b/H型便携式x-γ剂量率仪（设备编号：HJ-145，测量范围：5nSv/h~99.9nSv/h，检定有效期：2017年12月4日～2018年12月3日） 监测日期：2018年10月25日 监测方法：《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-1993） （2）质量保证措施 ①委托的检测机构已经通过计量认证，具备有相应的检测资质和检测能力，其营业执照和资质证书见附件3； ②委托的检测机构制定有质量体系文件，所有活动均按照质量体系文件要求进行，实施全过程质量控制； ③委托的检测机构所采用的检测设备均通过计量部门检定合格，并在检定有效期内，检测设备的检定证书见附件3； ④所有检测人员均通过专业的技术培训和考核，并取得检测上岗证； ⑤检测报告实行三级审核。 （3）检测结果及评价 2018年10月25日，苏州热工研究院有限公司根据《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-1993）、《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）中的相关方法和要求，对海门宝宏机械有限公司拟建探伤房场址周围的环境辐射水平进行了调查，共计布点5个，检测结果见表8-1，详细检测结果见附件3。 评价方法：参照江苏省天然贯穿辐射剂量水平调查结果，评价项目周围的辐射环境质量。 ① ② ③ ④ ⑤ 新建X射线探伤房区域 图例 监测点位：①－⑤ 图8-1 检测点位布置示意图 表8-1 项目所在地γ辐射环境本底监测结果 单位：nSv/h 序号; 监测点位描述; 监测因子; 监测结果. ①; 拟建探伤房北侧地面; γ剂量率; 99. ②; 拟建探伤房东侧地面; γ剂量率; 96. ③; 拟建探伤房南侧地面; γ剂量率; 101. ④; 拟建探伤房西侧地面; γ剂量率; 99. ⑤; 拟建探伤房中央地面; γ剂量率; 101. 注：表中结果未扣除仪器宇宙射线响应值 根据检测结果可以看出，海门宝宏机械有限公司新建X射线探伤房区域的γ辐射环境本底剂量率在（96~101）nSv/h范围内，处于江苏省辐射环境本底水平的正常涨落范围内。

表9项目工程分析与源项

工程设备和工艺分析 - 设备配置情况 海门宝宏机械有限公司根据公司发展的要求，新建约35m2的X射线探伤区域（配备1台250kV周向机及其他附属用房）。对公司制造的储气罐主焊缝进行无损检测。 项目主要设备见下表： 表9-1 建设项目主要设备表 名称、型号; 型号; 管电压（kV）; 输出电流（mA）; 数量; 备注. X射线探伤机; XXG-2505C型; 250; 5; 1; 周向机. 个人计量计; —; —; —; 1; —. 个人剂量报警仪; —; —; 1; —. 辐射监测巡检仪; —; —; —; 1; —. - 运行工况 公司为本项目配有1名操作人员，探伤房年曝光时间约480小时。 - 探伤房平面布置 根据GBZ117-2015《工业X射线探伤放射卫生防护要求》 曝光室的设置应充分考虑周围的辐射安全，操作室应与曝光室分开并尽量避开有用线束照射的方向。本项目探伤房分为曝光室和辅助用房等两大功能用房，均为一层建筑。探伤房总平面布置：北侧为曝光室，曝光室为独立铅房，南侧隔一条过道为操作、评片室、洗片室等辅助用房，辅助用房为钢板结构（具体结构详见附图4-1探伤房平面图）。 平面布置符合《工业X射线探伤放射卫生防护要求》的要求。 辐射工作人员从操作、评片室北侧房门进入到操作室内，需探伤工件从探伤房东侧防护大门进入曝光室，物流和人流通道各自独立，探伤房平面布置合理。 - 工作流程和产污环节 该项目营运期间产品生产工艺流程如下 X射线探伤工作流程和产污环节示意图 【工艺流程简述】 X射线机工作原理 X射线机核心部件是X射线管。它是一个内真空的玻璃管，其中一段是作为电子源的阴极，另一端是嵌有靶材料的阳极。当两端加有高压时，阴极的灯丝热致发射电子。由于阴极和阳极两端存在的电位差，电子向阳极运动，形成静电式加速，获取能量。具有一定动能的高速运动电子，撞击靶材料，产生X射线。利用X射线胶片照相技术可对探测物件或装置的缺陷进行无损检测。 X射线无损检测原理 X射线无损检测过程中，由于被检工件内部结构密度不同，其对射线的阻挡能力也不一样，物质的密度越大，射线强度减弱越大，底片感光量就小。当工件内部存在气孔、裂缝、夹渣等缺陷时，射线穿过有缺陷的路径比没有缺陷的路径所透过的物质密度要小得多，其强度减弱小，即透过的射线强度较大，底片感光量较大，从而可以从底片曝光强度的差异判断焊接的质量、缺陷位置和被检样品内部的细微结构等。 本项目X射线探伤机工作时，将被探伤工件通过工件门运至曝光室内，辐射工作人员在操作、评片室内进行操作，对焊缝等需要检测部件进行无损检测。具体工艺流程如下： （1）将被探伤工件通过工件门运至曝光室内固定，并在检测部位贴上感光胶片； （2）将X射线探伤机放置在合适的位置； （3）检查探伤室内人员滞留情况，确定无人后辐射工作人员关闭工件门。 （4）辐射工作人员进入操作、评片室开启X射线探伤机进行无损检测； （5）达到预定照射时间和曝光量后关闭X射线探伤机，辐射工作人员取下胶片，曝光结束。曝光期间会产生X射线。 此阶段X射线机在工作状态，会使探伤室内空气电离产生臭氧和氮氧化物，少量的臭氧和氮氧化物可通过曝光室西北侧排气管排出探伤室，臭氧的半衰期为22~25分钟，常温下可自行分解为氧气，对周围环境空气影响较小。 （6）辐射工作人员对胶片进行洗片、读片，判断工件焊接质量、缺陷等。此阶段会产生废显（定）影液和部分废胶片。 污染源项描述 - 正常工况 X射线探伤机在正常对工件进行探伤的工况下，产生的环境影响有以下两种： - X射线探伤机放射性污染 由X射线探伤机的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失。因此，正常工况时，在开机曝光期间，放射性污染物为初始X射线以及散射射线、漏射射线。X射线成为污染环境的主要污染物。 - 其他污染 - 废气 废气：本项目在使用X射线探伤机进行探伤作业时，产生的X射线会使空气电离产生少量臭氧和二氧化氮，臭氧在空气中约50分钟后自动分解为氧气，因此本项目产生的这部分废气对探伤工作人员及周围环境影响甚微。 - 废显（定）影液和废胶片 本项目运行后，每年产生的废显（定）影液约0.056吨，废胶片约0.002吨，废显（定）影液和废胶片属《国家危险废物名录》中废物类别为HW16（废物代码为900-019-16）的危险废物。对于产生的废显（定）影液和废胶片，企业将与有相应资质的单位签订回收处置协议（见附件四，危废处置承诺书），在本项目运行后，由有危废处理资质的单位对废显（定）影液和废胶片进行回收处置，废显（定）影液和废胶片回收前暂存于车间的危废库中。 二、事故工况 本项目工业X射线探伤机的事故工况主要有以下几种： （1）当射线装置处于开机运行状态时，人员误入照射室所收到的意外照射事故； （2）当射线装置进入工作状态而曝光室的工件门未关闭，导致大量射线进入周围环境，对周围的人员产生照射事故； （3）射线装置意外开机事故，当操作人员处于曝光室内时，由于信号误传，导致探伤机启动，进行作业，使曝光室内人员受到意外照射事故； （4）机器调试、检修时误照。探伤机在调试或检修过程中，责任者脱离岗位，不注意防护或他人误开机使人员收到照射；

表10辐射安全与防护

项目安全措施 1、辐射工作场所分区管理 海门宝宏机械有限公司将探伤室工作场所进行分区管理，以曝光室（铅房）建筑边界作为控制区边界，以操作、评片室及其它辅助建筑边界作为监督区边界，管理措施如下： 控制区边界采用门机联锁，入口处设置电离辐射标志和工作指示灯，探伤期间任何人不能进入，停止曝光后，人员进入时必须佩戴合格的报警仪； 监督区边界加强入口管理，设置门锁，禁止公众进入等。 海门宝宏机械有限公司对于辐射工作场所的分区管理措施是合理可行的，可有效加强辐射安全管理，降低探伤期间误入曝光室造成的误照事故机率。 2、辐射安全场所屏蔽设计方案 本项目曝光室为独立铅房，四周墙体、顶部、底部防护墙体结构为钢架结构，且在钢架基础上铺设14mm铅板及内外侧各2mm厚冷轧钢板封包，工件门也为钢架结构并采用14mm铅板及内外侧各2mm厚冷轧钢板封包结构防护门，铅门四周与墙体搭接重叠部分超过10mm。曝光室与其它辅助用房（操作、评片室、洗片室）相隔一条1.2m的过道，辅助用房西侧墙体厚度为150mm厚的混凝土，东、南、北三侧墙体厚度为150mm的钢板，上述厚度铅板的防护，能有效的屏蔽X射线，以降低曝光室四周和顶部的辐射剂量率水平。 - 辐射安全设施 - 曝光室工件门安装门机联锁装置，曝光室只有在工件门均完全关闭时，X射线机才能出束照射；工件门外设置“当心电离辐射”的电离辐射警告标志及中文警示说明。 - 曝光室工件门入口处设置显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置，照射状态指示装置与X射线探伤工作联锁。 ③X射线探伤房的X射线探伤机控制电缆通过设置的U型管从地下穿过屏蔽墙至操作室与控制器连接。 ④新建探伤房曝光室内拟安装急停按钮，当出现紧急事故时，立即按下急停按钮，探伤机停止照射。急停按钮安装需要满足“人员处在曝光室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用”的要求，同时急停按钮还须设置标签，标明使用方法。 ⑤曝光室内设置机械通风装置，每小时有效通风换气次数不小于3次，排风管设置在曝光室的西南顶部，管道外口离地高度约为3.2米，避免朝向车间内人员活动密集区，以防射线对屏蔽墙外公众的影响。 - 监测仪器和防护用品 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求，使用II类射线装置的单位应配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。 海门宝宏机械有限公司为本项目配备辐射巡测仪1台、个人剂量报警仪1台。辐射工作人员工作时将佩带个人剂量计，以监测累积受照情况。公司拟定期组织放射工作人员进行健康体检，并将按相关要求建立放射工作人员个人剂量监测档案和职业健康监护档案。 - 管理措施 海门宝宏机械有限公司已经成立辐射防护管理机构，负责X射线检测装置的辐射安全和环境管理保护工作，制定X射线无损检测项目相关的辐射环境管理规章制度及辐射事故应急预案，检测过程中严格执行相应的规章制度，避免发生误照射事故。并为项目配备1名辐射工作人员，辐射工作人员在正式上岗前须参加辐射安全与防护培训，考核合格方能上岗。辐射培训证书到期人员还应及时参加四年一次的复训。

三废的治理 1、废气 X射线探伤机工作过程中会使探伤房内的空气电离产生臭氧和氮氧化物。本项目新建探伤房拟在曝光室西南顶部设有排风口，并采用机械通风机装置（详见附图4-2 探伤房立面图）。探伤房（曝光室）体积约为36m3，则本项目曝光室内机械通风的总通风量应不小于108m3/h，方能满足《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）中曝光室每小时有效通风换气次数不小于3次的要求。 - 废显（定）影液和废胶片 本项目运行后，每年产生的废显（定）影液约0.056吨，废胶片约0.002吨，废显（定）影液和废胶片属《国家危险废物名录》中编号为HW16的危险废物。对于产生的废显（定）影液和废胶片，企业将与有相应资质的单位签订回收处置协议（见附件四，危废处置承诺书），在本项目运行后，由有危废处理资质的单位对废显（定）影液和废胶片进行回收处置，不会对周围环境造成影响。 - 其他 辐射项目运行期间，辐射工作人员会产生一定数量的生活污水和生活垃圾，生活污水经厂区污水管道送污水处理厂集中处理，生活垃圾由环卫部门集中清运。

- 表11环境影响分析

建设阶段对环境的影响 本项目新建探伤房在施工期间，海门宝宏机械有限公司将遵守当地环保部门有关施工期环境管理的要求，在施工阶段采取如下污染防治措施，将施工期的影响控制在厂区内局部区域，并尽量减小对周围环境的影响。 - 大气 本项目在施工期需进行的挖掘地基、打桩、混凝土浇注等作业，各种施工将产生地面扬尘，另外机械和运输车辆作业时排放废气和扬尘，但这些方面的影响仅局限在施工现场附近区域。针对上述大气污染应采取以下措施：(1)及时清扫施工场地，并保持施工场地一定的湿度；(2)车辆在运输建筑材料时尽量采取遮盖、密闭措施，以减少沿途抛洒；(3)施工路面保持清洁、湿润，减少地面扬尘。 - 废水 项目施工期间，有一定量含有泥浆的建筑废水产生，对这些废水进行初级沉淀处理，并经隔渣后排放。 - 噪声 整个建筑施工阶段，如打桩机、混凝土搅拌机、卷扬机及载重车辆等在运行中都将产生不同程度的噪声，对周围环境造成一定的影响。在施工时严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准，尽量使用噪声低的先进设备，同时严禁夜间进行强噪声作业。 - 固废 项目施工期间，产生一定量以建筑垃圾为主的固体废弃物，委托有资质的单位清运，并做好清运工作中的装载工作，防止建筑垃圾在运输途中散落。 本项目施工期间对周围环境的大气、噪声有轻微影响，但其影响范围仅限于该企业厂区内的局部区域，预计对厂区外环境质量无明显的影响。施工期间产生的废水和固体废弃物妥善处置，对周围环境基本没有影响。 运行阶段对环境的影响 - 探伤房屏蔽设计 本项目曝光室为独立铅房，四周墙体、顶部、底部防护墙体结构为钢架结构，且在钢架基础上铺设14mm铅板及内外侧各2mm厚冷轧钢板封包，工件门也为钢架结构并采用14mm铅板及内外侧各2mm厚冷轧钢板封包结构防护门，铅门四周与墙体搭接重叠部分超过10mm。曝光室与其它辅助用房（操作、评片室、洗片室）相隔一条1.2m的过道，辅助用房西侧墙体厚度为150mm的混凝土，东、南、北三侧墙体厚度为150mm的钢板（详见附图4-1探伤房平面图）。 - 屏蔽计算 海门宝宏机械有限公司厂区车间内新建X射线探伤房，主要用于公司生产的储气罐主焊缝的无损检测工作。曝光室内净长4m、净宽3m、净高3m。探伤设备工作时，按管电压为250kV、管电流为5mA进行计算，计算时东墙、南墙、西墙、北墙外、工件门和顶部均按照主射线照射进行保守计算。计算探伤房周围参考点辐射剂量率是否满足《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）μSv/h限值的屏蔽设计要求，同时核算放射工作人员及公众的年吸收剂量，并与保护目标剂量约束值相比较。 该探伤房设计投入运行后预计每周平均开机曝光时间约9h，年曝光时间约480h。依据《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）中推荐的计算模式及相 关参数。 （1）四周墙壁、屋顶、工件门屏蔽效果预测 主射线所致参考点辐射剂量率利用《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）中的下列公式计算： H＝I·H0·B／R2 ………（1） 式中：H—关注点辐射剂量率，μSv/h； I—X射线探伤装置在最高管电压下的常用最大管电流，5mA； H0—距辐射源点（靶点）1m处输出量，µSv·m2/（mA·h），按照0.5mm铜过滤，由《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）附录表B.1查得：250kV管电压时：输出量为16.5×60×103µSv·m2/（mA·h）； B—屏蔽透射因子，查《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）附录B中的图B.1和图B.2，取250kV管电压下，14mm铅层的透视因子为7.0×10-7 。 R—辐射源点（靶点）至关注点的距离，单位为米（m）。 ①R东、西墙＝1.5m＋0.13m＋参考点0.3m＝1.93m ②R北墙＝1m＋0.13m＋参考点0.3m＝1.43m - R南墙＝3m＋0.13m＋参考点0.3m＝3.43m - R工件门＝1.5m＋0.13m＋0.11m＋参考点0.3m＝2.04m - R屋顶＝3m＋0.13m＋参考点0.3m＝3.43m 图11-1 计算点位分布示意图 表11-1参考点辐射剂量率 序号; 位置; I （mA）; 屏蔽措施; B; H0 µSv·m2/（mA·h）; R （m）; H (μSv/h). 1; 曝光室东墙外30cm （车间走道）; 5; 14mm 铅板; 7.0×10-7; 16.5×60×103; 1.93①; 0.93. 2; 曝光室南墙外30cm （车间走道）; 5; 14mm 铅板; 7.0×10-7; 16.5×60×103; 3.43③; 0.29. 3; 曝光室西墙外30cm （车间走道）; 5; 14mm 铅板; 7.0×10-7; 16.5×60×103; 1.93①; 0.93. 4; 曝光室北墙外30cm （车间走道）; 5; 14mm 铅板; 7.0×10-7; 16.5×60×103; 1.43②; 1.69. 5; 曝光室工件门外30cm （车间走道）; 5; 14mm 铅板; 7.0×10-7; 16.5×60×103; 2.04③; 0.83. 6; 曝光室顶部外30cm （无人员到达）; 5; 14mm 铅板; 7.0×10-7; 16.5×60×103; 3.43⑤; 0.29. 由表11-1辐射屏蔽估计结果可知：屏蔽墙四周外关注点剂量率最大值为1.69µSv/h，工件门外关注点剂量率为0.83µSv/h，曝光室顶部关注点剂量率为0.29µSv/h，均小于各关注点的剂量率参考控制水平，满足《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）的要求。 2、年有效剂量计算 年有效剂量计算公式如下： P年＝H·U·T·t ………（2） 式中：P年—年有效剂量，mSv/a； t—年工作时间，h，取480h，每周约9h； U—探伤装置向关注点方向照射的使用因子，周向机的主射线方向可能为曝光室的任一方向，所以曝光室东、南、西、北及顶部均取1； T—居留因子，由《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）附录表A.1查得：东、西、南、北周边人员部分居留，取1/4，顶部取1/16。 表11-2 参考点年有效剂量 序号; 受照人员; H （μSv/h）; U; T; t（h）; P年 （mSv/a）; 剂量约束限值 （mSv/a）; 评价结果. 曝光室东墙外30cm （车间走道）; 公众; 0.93; 1; 1/4; 480; 0.11; 0.25; 满足. 曝光室南墙外30cm （车间走道）; 公众; 0.29; 1; 1/4; 0.03; 0.25; 满足. 曝光室西墙外30cm （车间走道）; 公众; 0.93; 1; 1/4; 0.11; 0.25; 满足. 曝光室北墙外30cm （车间走道）; 公众; 1.69; 1; 1/4; 0.20; 0.25; 满足. 曝光室工件门外30cm （车间走道）; 公众; 0.83; 1; 1/4; 0.10; 0.25; 满足. 曝光室顶部外30cm （无人员到达）; /; 0.29; 1; 1/16; /; /; /. 根据计算得公众成员年有效剂量最大值为0.20mSv，可以满足本项目管理约束限值（职业人员年剂量限值为5mSv，公众成员年剂量为0.25mSv）及《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。 3、天空反散射估算 本项目周向机工作时，主射线方向会朝向探伤房顶部，需要估算出天空反散射对周围公众（试压场、探伤室南边生产区域和相邻企业员工）的附加辐射剂量率。天空反散射示意图见下图11-5。 图11-1 天空反散射示意图 根据《辐射防护导论》中相关内容，关注点P的天空反散射剂量当量率可按下式估算 ………（3） 式中：。HL,h—参考点P的剂量当量率， Sv/h； ηγs—辐射减弱透射比，ηγs＝1／K，查《辐射防护导论》附表9，计算后得5×10-3； 。D10—离源上方1m处的吸收剂量率指数，Gy·m2·min-1，由《辐射防护导论》第三章公式3.1，经计算取0.1045； ri—辐射源到屋顶上方2m处的距离，m，取6.55m； Ω—立体角，sr，查《辐射防护导论》第六章第一节公式6.2，经计算取2.17； x—源至P的水平距离，m，分别取5m、10m和20m。 根据公式（3）可得，天空反散射对冲压区、喷粉区、水压区、冲压区工作人员的的年附加辐射剂量为0.03 mSv，对探伤室北侧相邻企业员工的年附加辐射剂量为0.02 mSv，对探伤室西侧相邻企业的的年附加辐射剂量为0.01 mSv，与表11-2中公众成员年有效剂量值叠加后，能够满足本项目管理约束限值（公众成员年剂量为0.25mSv）的要求。 4、探伤房通风屏蔽设计和电缆管道屏蔽设计 本项目新建曝光房拟在西南侧顶部设有排风口，并采用排气扇（详见附图4-2 探伤房立面图）。探伤房的曝光室体积约为36m3，则本项目曝光室内总通风量应不小于108m3/h，方能满足《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）中曝光室每小时有效通风换气次数不小于3次的要求。排风管做成U型管，在不破坏曝光室屏蔽墙的情况下从屏蔽墙地下穿过，管道外口离地高度约为3.2米，避免朝向车间内人员活动密集区，以防射线对屏蔽墙外公众的影响。 X射线探伤机控制电缆通过设置的U型管从地下穿过屏蔽墙至操作室与控制器连接，在施工前，预埋“U”型地下穿墙管，既不破坏曝光室屏蔽墙，同时考虑电缆的穿插便利。 综上所述，本项目探伤房的通风管道和电缆管道不会破坏曝光室墙体的屏蔽效果，无需再设置补偿屏蔽。 5、其它污染物排放对环境的影响 1）废气处置 探伤房的曝光室内产生的少量臭氧和氮氧化物，经曝光室内的排气管排放至大气环境中自然分解，对周围环境影响很小。 2）废显（定）影液和废胶片 本项目运行后，每年会产生废显（定）影液约0.056吨、废胶片约0.002吨。废物类别均为HW16（废物代码为900-019-16），企业委托有危废处置资质的单位定期处置。按照该方案处置后显（定）影液废水中的重金属离子不会对周围环境造成影响。 事故影响分析 1）最大可信事故 海门宝宏机械有限公司探伤室使用的X射线探伤机属于Ⅱ类射线装置，根据公司实际情况，该射线装置可能引起以下事故： （1）当射线装置处于开机运行状态时，门机连锁失灵人员误入曝光室所受到的意外照射事故； （2）门机连锁失灵，当射线装置进入工作状态而探伤室的防护门未关闭，导致大量射线进入周围环境，对周围的人员产生照射事故； （3）射线装置意外开机事故，当操作人员处于照射室内时，由于信号误传，导致探伤机启动，进行作业，使照射室内人员收到意外照射事故； （4）机器调试、检修时误照。探伤机在调试或检修过程中，责任者脱离岗位，不注意防护或他人误开机使人员收到照射； 所以本项目最大可信事故是：探伤房的门机联锁失灵，人员滞留在曝光室内时，有其他人员在控制室内误操作，导致X射线探伤机出束，造成人员受到意外照射。 2）事故后果 本项目中X射线探伤机属于Ⅱ类射线装置，为中危险射线装置，事故可能引起急性放射性损伤。长时间、大剂量照射甚至导致死亡。 3）事故预防措施 分析事故发生的原因，此类事故大都是人为因素造成的，即由于忽视辐射安全管理，违规操作造成的辐射事故。为有效预防各类辐射事故发生，建议企业采取以下事故预防措施： （1）企业内部加强辐射安全管理，警钟长鸣，管理人员定期开展监督检查，营造持续改进的辐射安全文化。 （2）严格执行辐射安全管理制度，按照操作规程工作。每次在开展探伤工作前，检查确认门机联锁、急停按钮、探伤机的完好及各项安全措施的有效性，严禁在联锁装置等安全设施故障情况下开机操作。 （3）辐射工作人员注意佩戴好个人剂量计、报警仪等监测仪表。若辐射工作人员按照规定进入曝光室时携带有效的个人剂量报警仪，当报警仪发出报警声时，人员可立即知晓情况并就近按下急停开关，设备可停止出束，此时人员不会受到大剂量照射。 （4）探伤作业由2名辐射工作人员共同操作，探伤开机前注意曝光室清场，探伤期间不得脱岗。

- 表12 辐射安全管理

辐射安全管理机构设置情况 - 辐射管理机构设置情况 企业已成立辐射安全与环境保护管理机构，配备1名专职辐射安全管理人员，统筹管理整个企业的辐射安全工作。 - 人员配备与职能 企业为本项目配备了1名辐射工作人员，在通过辐射安全知识培训后，专门从事辐射安全工作

辐射安全管理规章制度 - 辐射安全管理规章制度的建立情况 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护总局令第31号）的有关要求，使用射线装置的单位要“有健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等，并有完善的辐射事故应急措施”。 海门宝宏机械有限公司已经制定了健全完善的规章制度，并在日常的辐射环境管理中，使每个辐射工作人员都必须熟练掌握，避免由于违规操作而造成的人员意外照射。 - 辐射安全管理规章制度的落实情况与可行性 1）操作规程 企业已制定了探伤操作规程，明确了探伤工作人员的资质条件要求，探伤的操作流程、射线机操作流程及操作过程中应采取的具体防护措施。 2）岗位职责 企业已制定辐射管理及工作人员岗位职责，明确了管理人员、探伤工作人员、检修人员的岗位责任，使每一个相关的工作人员明确自己所在岗位的具体责任，并层层落实。 3）辐射防护和安全保卫制度 企业已经制定辐射防护制度和保卫制度，规定了X射线探伤项目防护与安全保卫工作，定期对辐射防护与保卫相关的用品、仪器进行检查。 4）设备检修维护制度 企业已经制定设备检修维护制度，明确X射线探伤机和辐射监测设备维修计划、维修的记录和在日常使用过程中维护保养以及发生故障时采取的措施，并做好记录。确保X射线探伤机、剂量报警仪等仪器设备保持良好的工作状态。 - 人员培训计划 企业已经制定人员培训计划，安排本项目辐射工作人员参加辐射安全和防护知识培训，经考试合格后上岗，并每四年进行一次复训。企业内部每年要进行一次内部培训，并且建立职业培训考试档案。 - 监测方案 企业已经制定辐射工作人员剂量监测工作制度和工作场所定期监测制度。须委托有资质的单位定期对项目周围环境辐射剂量率进行监测，周期：1~2次/年。个人剂量监测每季度一次，每年开展一次年度评估，对于辐射工作人员接受的剂量值超过5mSv/a个人剂量约束值的，需立即查明原因，采取改进措施，并根据要求上报发证的环境保护主管部门。

辐射监测 1、正常运行时环境监测方案 1）个人剂量监测 企业开展辐射工作人员个人剂量监测，每3个月将个人剂量计收集后统一送有资质的单位检测。企业内辐射安全管理机构对个人剂量监测结果（检测报告）统一管理，建立档案。 个人年剂量高于5mSv/a时查明原因，采取改进措施，对受照人员给予及时医学检查、暂停辐射工作，并根据《江苏省辐射污染防治条例》在接到监测报告之日起5日内报告环保、卫生部门调查处理。 2）工作场所辐射环境监测 企业每年委托有监测资质的单位对辐射工作场所进行年度监测；连同年度评估报告一并在次年1月30日前送交主管环保部门。 企业每季度用巡检仪对工作场所进行环境自检，保存相关记录。 辐射项目竣工后办理竣工环保验收手续。 2、环境监测仪器配备 本项目运行后，辐射工作人员将配备1枚个人剂量计，进入探伤房工作时随身佩戴。 探伤房将配备1台有效的个人移动式报警仪，人员进入曝光室随身佩戴。 企业内将配备1台X-γ剂量率巡检仪，作为企业日常自查检测使用。

辐射事故应急 按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第18号）等相关规定，辐射事故应急方案应明确以下几个方面： （一）应急机构和职责分工； （二）应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备； （三）辐射事故分级与应急响应措施； （四）辐射事故的调查、报告和处理程序； （五）辐射事故信息公开、公众宣传方案。 辐射事故应急预案还应当包括可能引发辐射事故的运行故障的应急响应措施及其调查、报告和处理程序。 海门宝宏机械有限公司已经制定辐射事故应急预案并规定事故后的应急措施。在应急预案中规定在照射过程中，若射线装置出现异常，立即切断高压。若有被误照射人员，立即送有资质的医疗机构检查和救治。在应急程序中明确应急组织机构中各成员的姓名和24小时联系电话以及上报环保、卫生等管理机构中事故报告部门的负责人和24小时联系电话。 公司对可能发生的放射事故要进行演练，并按照事故报告程序进行实际操作。定期检查放射事故应急处置的规章制度，公司辐射安全与环境保护管理机构要熟悉事故处理程序，督促各项制度的落实。 对于在企业定期监测或委托监测时发现异常情况的，应根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《江苏省辐射污染防治条例》等要求，在1小时之内向县（市、区）或者设置区的市环境保护主管部门报告。在发生辐射事故时，事故单位应当立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要防范措施，并根据要求，在1小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门和公安部门报告。

- 附表 X射线探伤项目“三同时”措施一览表

| 项目 | “三同时”措施 | 预期效果 | 投资 （万 元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辐射安全管理机构 | 设立管理机构，并以文件形式明确机构内各人员职责 | 建立辐射安全与环境保护管理机构，并以文件形式明确各人员职责 | / | 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行 |
| 辐射安全和防护措施 | 屏蔽措施 | 工作场所剂量当量率满足《工业X射线探伤放射卫生防护标准》GBZ117-2015中不大于2.5μSv/h的限值要求。人员年有效剂量满足剂量约束值中职业人员5mSv/a、公众0.25mSv/a的要求。 | 45 |  |
|  | 安全措施（联锁装置、警 示标志、工作指示灯等） | 电离辐射警示标志清楚，起到警示作用，防护门外工作指示灯正常，警示防护门和探伤设备高压出束实现门机联锁，曝光室内设置急停按钮。 | 1 |  |
|  | 通风措施 | 排风管道采用地下“U”型管，安装排风风机，通风次数不小于3次/h | 1 |  |
| 人员配备 | 辐射防护与安全培训与考核 | 探伤操作人员和管理人员参加环保部门培训、通过考核，具有辐射安全与防护知识。 | 0.4 |  |
|  | 个人剂量监测 | 为每个辐射职业人员配备个人剂量计，对辐射工作人员进行定期职业健康体检，并进行个人剂量监测，建立个人职业健康监护档案和个人剂量档案。 | 0.1 |  |
|  | 人员职业健康监护 |  | 0.1 |  |
| 检测仪器和防护用品 | 环境辐射剂量巡检仪 | 工作场所配置1台巡检仪，企业定期自检使用。 | 1 |  |
|  | 个人剂量报警仪 | 为探伤房配备1台有效的个人剂量报警仪，进行探伤作业时随身携带。 | 0.25 |  |
|  | 个人剂量计 | 配备个人剂量计1台 | 0.25 |  |
| 辐射安全管理制度 | 操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测制度、辐射事故应急措施 | 制度完善，并具有可操作性。 | / |  |
| 其他 | 废显（定）影液和废胶片的处理 | 探伤过程中产生的废显（定）影液和废胶片收集后，交由具有危险废物处置资质的单位回收和处理。 | 3 |  |
| 总计 |  |  | 53.1 |  |

总投资200万元，环保投资53.1元，环保投资比例为26.6%。

- 表13 结论与建议

| 结论 1、实践正当性 海门宝宏机械有限公司新建X射线探伤项目，用于对公司生产的储气罐主焊缝进行无损检测，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）辐射防护“正当实践”原则。 2、选址合理性 海门宝宏机械有限公司位于海门市包场镇港西大道999-1号内1号房，租赁江苏来成建筑工程有限公司的现有厂房进行生产。租用厂房的四址范围：东侧为空地，南侧和西侧为江苏兄弟粉末冶金有限公司，北侧为南通锦玉坊纺织厂。公司新建一座X射线探伤房位于海门宝宏机械有限公司厂房一车间内的西北角，探伤房东边为冲压区，北侧为厂内道路，路对面为冲压区；南边为厂房内喷粉区域；西边为厂内道路，过路为焊接线和水压试验区。 探伤房周围50m范围内没有居民区等环境敏感目标。探伤房屏蔽设计合理，本项目选址合理。 3、产业政策符合性分析 本项目为X射线探伤项目，参照国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订）、《江苏省工业和信息结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订）及《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本），本项目不属于产业政策中禁止类、淘汰类、限制类项目。 因此，本项目符合国家目前的相关产业政策。 4、辐射环境现状评价 海门宝宏机械有限公司拟建探伤房区域的γ辐射环境本底剂量率在（96~101）nSv/h范围内，处于江苏省辐射环境本底水平的正常涨落范围内。 5、环境影响评价 海门宝宏机械有限公司厂房内拟建的探伤房，主要用于公司生产的储气罐主焊缝的无损检测工作。经计算，在理论最大工作负荷情况下，屏蔽墙四周外关注点剂量率最大值为1.69µSv/h，工件门外关注点剂量率为0.83µSv/h，曝光室顶部关注点剂量率为0.29µSv/h，均小于各关注点的剂量率参考控制水平，满足《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）的要求；公众成员年有效剂量最大值为0.20mSv，可以满足本项目管理约束限值（职业人员年剂量限值为5mSv，公众成员年剂量为0.25mSv）及《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求；天空反散射对公众人员的年附加剂量与对应公众成员年有效剂量叠加后满足公众成员年剂量为0.25mSv的要求。 6、辐射安全措施评价 本项目曝光室为独立铅房，四周墙体、顶部、底部防护墙体结构为钢架结构，且在钢架基础上铺设14mm铅板及内外侧各2mm厚冷轧钢板封包，工件门也为钢架结构并采用14mm铅板及内外侧各2mm厚冷轧钢板封包结构防护门，铅门四周与墙体搭接重叠部分超过10mm。曝光室与其它辅助用房（操作、评片室、洗片室）相隔一条1.2m的过道，辅助用房西侧墙体厚度为150mm厚的混凝土，东、南、北三侧墙体厚度为150mm的钢板，上述厚度铅板的防护，能有效的屏蔽X射线，以降低曝光室四周和顶部的辐射剂量率水平。探伤房工件门安装有门机联锁装置，曝光室只有在防护门完全关闭时，X射线机才能出束照射；工件门的门外同时设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置，并设置“当心电离辐射”的电离辐射警告标志及中文警示说明；曝光室内的X射线探伤机控制电缆通过设置的U型管从地下穿过屏蔽墙至操作室与控制器连接；曝光室设置机械通风装置，其有效通风换气次数应不小于3次，排风管设置在探伤房的北侧，做成U形管从屏蔽墙地下穿过，管道外口离地高度约为3.2米，避免朝向车间内人员活动密集区，以防射线对屏蔽墙外公众的影响。本项目的辐射安全措施能够满足辐射安全要求。 7、辐射管理措施和管理制度评价 海门宝宏机械有限公司配备辐射巡测仪1台、个人剂量报警仪1台，辐射工作人员开展个人剂量监测，拟定期组织放射工作人员进行健康体检，并将按相关要求建立放射工作人员个人剂量监测档案和职业健康监护档案。公司辐射工作人员拟参加辐射安全与防护培训，考核合格后方可正式上岗。 公司已经成立辐射安全与环境保护管理机构，并制定、完善操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案、辐射事故应急措施等辐射安全管理制度。 综上所述，海门宝宏机械有限公司新建X射线探伤项目符合实践的正当性原则，在确保施工质量、落实本报告所提出的各项污染防治措施和管理措施后，该单位将具备与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和辐射安全防护措施，其设施运行对周围环境产生的影响能够符合辐射环境保护的要求，故从辐射环境保护角度论证，海门宝宏机械有限公司新建X射线探伤项目在现有生产车间内的建设和运行是可行的。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建议和承诺 1、建议 1）该项目运行中，应严格遵循操作规程，加强对操作人员的培训，杜绝麻痹大意思想，以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响，使对环境的影响降低到最低。 2）各项环保设施及辐射防护设施必须正常运行，严格按国家有关规定要求进行操作，确保其安全可靠。 3）定期进行辐射工作场所的检查及监测，及时排除事故隐患。 2. 承诺 （1） 建设单位承诺：本项目在投入运行后，将与有资质单位签订废显（定）影液和废胶片回收处置协议。 （2）建设单位承诺：在本项目投入运行前配备本报告“三同时”措施一览表提出检测仪器和防护用品。 |  |  |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
|  | 审批意见： 公 章 经办人 年 月 日 |  |