2019年3月1日拟作出核技术应用建设项目环评报告书（表)审批意见公开

| 项目名称 | 中广核中科海维科技发展有限公司生产、销售和使用加速器项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 南通市通州经济开发区青岛路888 号中广核中科海维科技发展有限公司内 |
| 建设单位 | 中广核中科海维科技发展有限公司 |
| 环评机构 | 江苏玖清玖蓝环保科技有限公司 |
| 项目概况 | 为满足各类新型加速器研制需求，公司拟在厂区内西北侧新建3 个加速器调试机房（5#机房、6#机房和7#机房），用于加速器生产和调试。其中5#机房用于10MeV。竖卧式和横卧式工业辐照用加速器的生产和调试；6#机房用于9MeV 工业探伤用加速器的生产和调试，该加速器具有实时成像功能，不需要进行贴片、洗片；7#机房用于15MeV 工业探伤用加速器的生产和调试，该加速器具有实时成像功能，不需要进行贴片、洗片。本项目投入运行后，年生产、销售和调试工业辐照用加速器及工业探伤用加速器约为30 套。其中工业辐照用加速器年生产约10 套，每套设备开机出束（包括公司机房内调试和客户现场调试）调试时间不超过100 小时，总调试时间不超过1000 小时；工业探伤用加速器年生产约20 套，每套设备开机出束（包括公司机房内调试和客户现场调试）调试时间不超过50 小时，总调试时间不超过1000 小时。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | （一）公司规定成立辐射安全管理机构，并配备经培训合格的辐射防护工作人员。。 （二）三座机房屏蔽措施按照表10-1 落实，验收时机房外辐射水平应<2.5μSv/h 辐射工作人员年有效剂量应<5mSv/a，公众年有效剂量应<0.1mSv/a。 （三）本项目3 座机房在控制室主控台上均配备有钥匙开关；防护门均安装有门机联锁装置；控制室主控台上和机房内均安装有紧急急停按钮或急停拉线；机房迷道入口处上均安装有红外开关装置；机房均内均安装有巡检按钮；机房入口处均安装有辐射监测系统；机房入口处均安装有工作状态指示灯（红色工作中；黄色待机中；绿色关机中）、警示灯、警铃和辐射危险字灯；机房内及周围均安装有视频监控系统，实时观察机房内及机房周围情况。机房入口明显位置及机房周围醒目位置处均张贴电离辐射警告标志，以提醒车间内其它工作人员勿靠近。 （四）5#机房：机房内设有“U”型地下穿墙排风系统，排风管道尺寸为φ600mm，管道埋深约500mm。竖卧辐照加速器排风管道的吸风口位于5#机房一层内束流正下方的地坑内，横卧辐照加速器排放管道的吸风口由管道引至5#机房一层内，出风口位于机房外排风管道顶部5m。在风机房内配备一台排风风机（排风风量为20000m3/h）。5#机房一层南侧迷道门为非密封的不锈钢防盗门，新风通过防盗门进入一层内；5#机房二层南墙顶部设有内高外低“Z”型进风系统，在二层机房内拟配备一台风机，将室外新风抽入至二层机房内。 （五）6#机房、7#机房：机房内均设有“U”型地下穿墙排风系统，排风管道尺寸为φ600mm，管道埋深约500mm，吸风口位于机房内，出风口位于机房外排风管道顶部5m。在风机房内均配备一台排风风机（排风风量为7000m3/h），将机房内臭氧引至排风管道内，在约16m 高度处排放。机房迷道门为非密封的不锈钢防盗门，新风通过防盗门进入一层内；6#机房西墙顶部设有内高外低“Z”型进风系统，7#机房南墙顶部设有内高外低“Z”型进风系统，在机房内均配备一台风机，将室外新风抽入至机房内。 （六）加速器辐射工作人员全部参加并通过辐射安全与防护培训。加速器辐射工作人员全部进行个人剂量检测和职业健康体检，体检间隔时间不超过2年，建立个人职业健康监护档案和个人剂量档案。 （七）配备1 台环境辐射巡测仪和6台个人剂量报警仪。本项目辐射工作人员全部配备并正确佩戴个人剂量计，个人剂量定期检测。 （八）公司应根据项目的实际情况，建立辐射安全管理制度规章制度，并在今后工作中对其不断进行完善和补充。 |
| 公众参与情况 | 无 |
| 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 一、公示时间：2019年3月1日－2019年3月7日。 二、权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的环境影响评价文件批复决定要求听证。 三、联系电话：0513－59002810。 |