江苏省南通环境监测中心EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影等仪器运维采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSADTZC2023015G

二〇二三年六月

地址：南通市崇川区青年中路18号

南通市生态环境局官网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn

目  录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同及履约保证

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

- 第一部分 竞争性磋商公告

江苏省南通环境监测中心EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影等仪器运维采购项目竞争性磋商公告

江苏爱德信工程项目管理有限公司受江苏省南通环境监测中心（下称采购人）委托，就江苏省南通环境监测中心EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影等仪器运维采购项目实施竞争性磋商方式组织采购，现公告如下：

一、项目基本情况

1、项目编号：JSADTZC2023015G

2、项目名称：江苏省南通环境监测中心EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影等仪器运维采购项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：35万元人民币，报价超过采购预算的为无效响应文件。

5、采购需求：保证EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影等仪器稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作开展提供科学的决策依据，具体详见文件第三部分“项目需求”。

6、服务期限：一年。

7、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）2022年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；

（3）成交供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

三、获取采购文件

1、时间：自本招标公告发布之日起。

2、方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，投标人直接从南通市生态环境局官网公告公示栏自行下载招标文件、澄清答疑等相关招标资料。

四、响应文件提交

1、截止时间： 2023年06月19日15时30分；

2、地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦1507会议室，如有变动另行通知；

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、开启

时间：2023年06月19日15时30分；

地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦1507会议室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、保证金：本项目不收取磋商保证金。

2、本项目采用现场磋商模式，所有响应供应商须将纸质投标响应文件在截止时间前带至开标现场。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分(供应商其他资格要求、项目需求、评分标准)的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向招标代理机构提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门了出具的相关证明文件。但中标或成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：江苏省南通环境监测中心

地    址：南通市崇川区青年中路18号

联系方式：张女士0513-85158697

2、采购代理机构

名    称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地    址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：张女士  0513-80901356，15996603779

电子邮箱：1319687508@qq.com

- 第二部分  磋商须知

一、磋商文件解释权归采购人

1、供应商下载获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应以书面形式提出询问或疑问。否则，视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市生态环境局官网发出的信息为准。

3、采购人对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目磋商文件的一部分，对响应供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、磋商报价

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

2、报价供应商应对所要采购的全部内容进行报价，一个标的只允许一个报价，只报其中部分内容的或出现选择性报价，将被视为无效报价。

3、磋商报价均以人民币为报价的币种。

4、磋商报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

5、最后报价应包括响应本项目采购要求的全部费用，包括但不限于人工、住宿、餐费、交通及其通讯、辅材和专用工具费用、配件费、代理服务费及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的所有费用，即为响应磋商文件及完成本项目服务所发生的全部费用。

6、供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

7、本项目竞争性磋商的最终报价作为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

四、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件，响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外），按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册（如文件较多，可分册装订）。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件由资格审查资料、技术商务响应文件、价格响应文件三部分组成，每一部分文件均为一份正本和二份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、响应文件须打印并由供应商法定代表人或授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、响应文件的资格审查资料、技术商务响应文件和价格响应文件应分别密封，并在封袋上写明“资格审查资料”、“技术商务响应文件”、“价格响应文件”，同时还要写明项目名称及供应商名称。封袋上应加盖供应商公章。

2、价格响应文件不得出现于资格审查资料或技术商务响应文件等投标资料中，否则作无效投标处理。

3、供应商可以将同一部分内容的正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

未按上述规定密封的响应文件，采购人不予接收。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、响应文件有效期

1、响应文件自投标截止时间起45个自然日内有效。磋商程序进行后，不论成交与否，所有已开启的响应文件均予不退，未开启的响应文件可退回。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与磋商响应供应商协商延长磋商响应书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的磋商响应供应商的磋商响应将被拒绝。

十、磋商费用

1、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2、本次磋商采购代理服务费人民币2000元整，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由成交供应商承担并在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

十一、未尽事宜

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三部分  项目需求说明

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

为保证EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影系统、太阳辐射强度计稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作开展提供科学的决策依据，江苏省南通环境监测中心现开展托管运维服务采购，委托具备技术能力的供应商对南通市大气超级站的EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影系统、太阳辐射强度计提供托管运维服务。

- 一、仪器运行状况

- 目前EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影、太阳辐射强度计等仪器均安装在南通市环境教育馆，运行状况良好。投标方可于投标前联系采购方现场勘查仪器运行状况，否则对可能产生一切后果自负。前来现场勘查人员必须遵守江苏省生态环境厅的疫情防控要求。具体仪器清单见下表：

- 表1  托管运维仪器清单

| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三波长浊度仪 | Aurora3000 | 澳大利亚Ecotech | 1 |
| 2 | 能见度仪 | Model 6000 | 美国 Belfort | 1 |
| 3 | 城市摄影系统 | VDCS-1801 | 北京赛克玛 | 1 |
| 4 | 颗粒物粒径谱仪 | EDM180-MC | 德国Grimm | 1 |
| 5 | 黑碳仪 | AE-31 | 美国Magee | 1 |
| 6 | EC/OC分析仪 | Model-4 | Sunset | 1 |
| 7 | 太阳辐射强度计 | CMP6、CUV5 | 荷兰Kipp&Zone | 1 |

- 二、总体运维要求

- 1、运维内容

- 1.1本次采购预算范围包括了以上监测仪器的日常运行维护、故障维修、年度检修、质量控制、仪器校准和校正等工作。日常所需的消耗品及仪器故障更换所有配件的费用，运输和装卸的费用，运维人员的人工、住宿、通讯、交通、保险等托管运维所需的所有费用均由中标方承担。仪器运行的电费和网络费由采购方承担。

- 1.2运维托管合同未明确的质控管理和运维要求，按照国家和省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或要求时，按新要求执行。运维托管合同明确的质控管理和运维要求与国家、省的要求冲突时，以国家或省的要求为准。

- 1.3为确保仪器设备正常、稳定工作，要求安排专职的运维工程师提供现场运维服务，该现场运维人员须熟悉仪器的运行和维护知识，能够胜任运维工作。采购方有权对中标服务商安排的技术人员进行技术考核，如不能满足实际维护能力要求，不遵守管理制度，影响运维工作开展，采购方有权要求更换人员，中标方在收到要求后2周之内进行更换。

- 1.4中标方须对本次采购运维的仪器免费维修，承担全部维修中所发生的费用，包括仪器的配件、耗材、维修人工费、工控机和电脑等。

- 1.5中标方须在合同签订后30天配齐采购文件明确年需数量要求的配件、耗材等(特殊耗材45天内配齐)，并运输至采购方指定地点。其中EC/OC分析仪的氦氧气、甲烷气，黑炭仪的滤带须在一周内供应到位。所有的配件、耗材须为原厂的货物，每次供应前须提供相应的原厂证明材料，否则采购方有权拒收，并要求更换，如果规定时间内不能更换到位，按供货不到位处理。

- 1.6运维单位须配备必要的质量控制设备，如流量计等。须配备专用仪器维修工具(包括万用表、远程数据查询系统、便携式电脑等)、通讯调试工具(包括硬件接口、管线、调试软件及常用工具、零部件)等。

- 1.7根据业主单位要求提供月报、年报例行分析报告。月报、年报等例行运维报告主要包括仪器运行情况、有效数据获取情况、运维工作完成情况、质控完成情况等。每月7日前提交上月运维月报，合同期结束后15日内提交全年运维年报。

- 2、具体要求

- 2.1日常数据检查和审核

- 1）每日不定期登陆数据平台查看数据采集、传输及仪器运行状态，必要时进行远程诊断和运行管理，发现问题及时上报并处理。

- 2）每日12点之前审核各仪器前一天0时-23时的原始数据。

- 2.2配合采购方审核上报国家及省级平台数据

- 2.3站房周巡检

- 1）对站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

- 2）检查站房内温度是否保持在25℃±5℃，相对湿度保持在80%以下，应注意站房内外温差，应及时调整站房温度或对采样管、采样总管采取适当的温控措施，防止因温差过大造成采样装置出现冷凝水的现象。

- 3）检查采样总管运行是否正常。

- 4）检查采样头、采样管、采样总管的完好性，采样支管是否存在冷凝水，及时进行清理。

- 5）检查监测仪器工作参数和运行状态是否正常。

- 6）检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

- 7）检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

- 8）检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

- 9）检查各种消防、安全设施是否完好齐全，是否在有效期内。

- 10）对站房周围的杂草和积水应及时清除。

- 11）检查避雷设施是否正常，房屋是否有漏雨现象。

- 12）检查监测仪器设备、采集传输工控机时间是否同步。

- 13）做好仪器所在区域的站房内外卫生。

- 14）严格记录巡检情况。

- 三、各仪器设备具体维护要求

- 1、元素碳/有机碳分析仪

- 每日检查：

- 每日不定期远程登录仪器，检查仪器运行状况、工作参数、流量、炉内压力、激光强度、升温程序、甲烷峰面积变化幅度（小于5%）、自动空白结果（TC≤0.3μgC）等。如发现问题，能远程修复及时修复；如不能，须及时安排技术人员到站点现场进行处理。

- 每周维护内容：

- 至少更换一次滤膜，污染天加大更换频率。更换滤膜后，至少执行一次烤炉程序和滤膜空白测试。

- 每2周进行单点核查。测试3次校准中间浓度点响应值，每次相对误差应小于5%。

- 检查载气和标气压力和有效期，有效期截至前或压力低于2MPa时更换。更换气瓶后须检漏，更换氦气、氦氧气后须进行校准曲线中间浓度点的核查，更换氦甲烷后须重新建立校准曲线。

- 检查采样泵、采样管路、石英炉、溶蚀器等关键部位，必要时更换配件和耗材。

- 每月维护内容

- 至少清洁一次采样头，污染天加大清洁频率。

- 核查采样流量（8L/min±15%）。

- 环境温度、压力检查或校准。环境温度偏差不超过±2℃，环境压力偏差不超过10hpa。

- 数据库数据核查和备份。按照采购方要求提供数据报表，内容至少要包括仪器有效数据获取率情况、仪器故障及数据缺失情况。

- 每季度维护内容

- 至少进行一次溶蚀器和采样管路清洗，至少更换一次溶蚀器滤膜等配件，或根据污染程度加大频率。

- 绘制一次校准曲线，校准曲线不少于5个浓度点（包含滤膜空白点），相关系数R≥0.995。更换核心部件后，重新进行标准曲线校准。

- 全流程空白。在采样进口端安装颗粒物高效过滤器（高效过滤器由中标方配备），采集1小时全流程空白，应小于1.0μg/m3。

- 每半年维护内容

- 清洁氦气、氦氧、氦甲烷和样气电磁阀。

- 对氦甲烷通道流量进行单点核查，偏差超过±5%，须进行校准。

- 使用参比滤膜分析（参比滤膜由中标方配备），检查仪器有机碳和元素碳准确度，准确度≤10%。

- 每年维护内容

- 对氦气、氦甲烷、氦氧通道流量进行多点校准，相关系数R≥0.990。

- 每年进行一次预防性维护，对采样系统、分析系统（特别是石英炉）进行检查和清洁，更换石英衬管级必要的耗材和配件。保养后，对仪器进行全面校准和检查，包括多点核查、重复性、稳定性等。

- 2、黑碳仪

- 每周维护内容

- 检查黑碳监测仪自动监测仪的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常

- 检查黑炭监测仪显示以及外部数据记录器的系统时间和日期，仪器时间与北京时间一致。

- 两周维护内容

- 检查滤带，已使用近90%时及时予以更换，每更换两次新滤带更换1次旁路过滤器，重污染天气期间加快滤膜移动的频次。

- 检查使用过的滤带上的点，查看采样点边缘是否清晰。

- 检查磁盘，存满及时更换,同时完整备份原存储器中所有原始数据。

- 每月维护内容

- 做1次外部流量检查，流量标准值为5.0LPM,若流量误差大于±10%，校准流量。

- 用高效过滤器检查背景值（要求±≤150ng/m3）

- 清洗PM2.5旋风式粒径切割器。

- 每半年维护内容

- 清洁光学分析室。

- 3、能见度仪

- 每周：记录1次仪器各显示状态参数。

- 每月：清洁探测器。

- 季度：检查电缆、清理光学部件。

- 每半年：a.至少进行1次校准（有异常按需）零点＜0.05、标点≤±10%。b.更换光源板（按需）。

- 4、浊度仪

- 每周维护内容

- 检查仪器时钟与参数，必要时进行相应调整。

- 每月维护内容

- 零度和跨度检查，根据公差结果判定是否需要进行全校准。

- 每季度维护内容

- 清洗屋顶进口罩及防虫网。

- 依次作一次全校准、零检查和标气检查。零点±1.5 Mm-1、标气检查稳定度和零点稳定度≥90%（520nm后向散射＞80%）、跨度检查值与标准值误差±5%（以标气理论值计算）。

- 半年维护内容

- 清洗测量腔室并执行漏气检查，更换零气泵进气过滤器和零气/标气精细过滤器。

- 每年维护内容

- 更换标气

- 按需更换易耗件（灯源O型圈、光电倍增管V型环、采样泵、参考快门、快门螺线管）。

- 清洗气路更换电池。

- 5、颗粒物粒径谱仪

- 每日：检查平台数据是否正常。

- 每周：a.看集水瓶是否需要清洁。b.记录仪器相关信息。

- 季度：a.流量检查或校准。b.清理光室。c.清理室外采样头。d.更换过滤器。

- 每年：a.返厂校准（合同签订后一个月内须返厂校准）。b.清洁采样管。c.更换除湿泵。d.更换温湿度传感器（按需）e.更换激光器加放大板（按需）

- 6、城市摄影系统

- 每日：远程查看拍照数据是否正常。

- 每周：清洁镜头。

- 每年：更换解码器（按需）

- 7、太阳辐射强度计

- 每周

- 擦拭玻璃罩子，防止灰尘或者污渍影响测量精度。

- 检查仪器水平，气泡至少一半在水平圆环内。

- 检查周边有无物体将阳光反射到它上面，或发出短波辐射。

- 每季度

- 检查辐射表内部的干燥剂是否需要更换。

- 检查辐射表的信号线是否有老化破损的迹象。

- 检查辐射表到采集器接线端是否有松动运行

- 四、质量保证与质量控制要求

- 1、管理和考核

- 在合同期间，采购方按照招标文件、承诺书、合同书内容之规定对中标方进行管理和考核，对达不到运维要求或违规操作的，按照合同考核、情节严重触犯刑律的移交司法部门依法处理。

- 2、日常运行维护记录

- 运维单位须建立大气超级站维护档案，将大气超级站的运行维护过程以及操作进行详细记录，并进行归档管理。日常运行维护中使用相关管理记录表应根据运维要求记录(包括，不限于)：

- 巡检记录表；

- 维护维修记录表；

- 配件耗材管理记录表；

- 质量保证与质量控制记录表；

- 标准物质使用记录表。

- 投标方须在投标文件中提供各表格例表，用于体现各项工作的具体内容。

- 3、系统质量保证

- 投标方使用的标准物质必须是有证标准物质，且在有效使用期限内。

- 投标方所使用的仪表必需据有计量器具的认证，并定期到计量部门进行检定。

- 投标方需具备经计量部门认定的流量计用于日常维护标定工作。

- 4、系统质量控制

- 投标方须根据国家及地方关于质量控制的规范要求等，认真落实质控、管理制度，做好质控工作，并填有相应记录。

- 各种技术与质量文件须现行有效，根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，必需有操作人员的签字才算有效，每年进行整理归档考核。

- 投标方须在投标文件中对质量管理控制措施做出详细的说明。

- 五、配件耗材及维修要求

- 1、配件耗材要求

- 中标方必须保证配件耗材数量充足，技术指标符合相关运维要求，并根据运维更换要求，及时更换，做好相关记录，确保仪器设备正常运行、数据准确有效。配件耗材有明确年需数量要求的须按照采购文件的要求及时供货，有更换的概率的须在仪器发生异常后及时供货并更换。所有的配件耗材须在有效使用期内。

- 2、维修要求

- 对超级站仪器设备一般故障及时响应，4小时内做出响应，24小时内赶到现场，48小时内完成故障修复。重大故障48小时内无法修复，应提交解决方案，经业主单位同意，并限期解决。通信和电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决。

- 配件耗材清单见表2 。

表2   配件耗材清单

| 序号 | 仪器名称 | 耗材名称 | 年需数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三波长浊度仪 | 一次性过滤器 | 2个 |  |
|  |  | 校准气 | 1瓶 |  |
|  |  | 光源 |  | 有更换的概率 |
| 2 | 能见度仪 | 光源板 |  | 有更换的概率 |
| 3 | 城市摄影系统 | 解码器 |  | 有更换的概率 |
| 4 | 颗粒物粒径谱仪 | BQ过滤器 | 4个 |  |
|  |  | 除湿泵 | 1个 |  |
|  |  | 温湿度传感器 |  | 有更换的概率 |
|  |  | 激光器加放大板 |  | 有更换的概率 |
| 5 | 黑碳仪 | 滤带 | 4卷 |  |
|  |  | 过滤器 | 2个 |  |
|  |  | 光源板 |  | 有更换的概率 |
|  |  | 卷纸马达 | 2个 |  |
| 6 | EC/OC分析仪 | 高纯氦气（99.999%，40L） | 2瓶 |  |
|  |  | 氦氧气（氧10%，氦90%，40L） | 1瓶 |  |
|  |  | 甲烷气（甲烷5%，氦95%，40L） | 1瓶 |  |
|  |  | 脱氧管 | 1根 |  |
|  |  | 溶蚀器滤芯 | 4套（15片/套） |  |
|  |  | 石英滤膜 | 3盒（25片/盒） |  |
|  |  | 石英管 | 1根 |  |
|  |  | 蔗糖标液 | 6瓶 |  |
|  |  | 石英炉 | 1个 |  |
|  |  | 采样泵 |  | 有更换的概率 |
|  |  | 流量控制电磁阀 |  | 有更换的概率 |

备注：在合同期内，以上配件耗材在实际使用中数量如有不够，仍有中标方免费提供。所有的配件耗材须在有效使用期内。

- 第四部分  磋商程序和内容

一、采购人组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向纪检、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4、供应商的法定代表人或授权人须持本人身份证准时参加磋商。

二、评审内容原则

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

6、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

7、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

三、评审步骤

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术商务标的开标。先开技术商务标，技术商务标打分结束后再开价格标。

资格符合性评审→技术商务响应文件评审→价格响应文件评审→确定成交供应商。

第一阶段：对每个供应商的资格进行审查。

第二阶段：每个符合资格要求的供应商的技术商务标进行评审。主要审查技术商务标提交的内容是否齐全，技术方案及项目实施是否完全满足采购文件的要求。磋商小组严格按照磋商文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

第三阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与投标供应商单一分别进行磋商：内容主要是对竞争性磋商响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。磋商明确各供应商符合并满足磋商文件要求，并能完全响应磋商内容。如磋商内容导致竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有供应商。

第四阶段：单一分别磋商结束后，磋商小组告知所有供应商的项目二次报价，并要求所有作出实质性响应的有效供应商在规定的时间内，在磋商现场集体给出最终报价，同时最终报价中可包括但不限于如最终澄清方案、有关优惠承诺等。

第五阶段：磋商小组对供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应竞争性磋商文件，技术商务标和价格标部分都能满足竞争性磋商文件的前提下，磋商小组将校核后的各供应商的报价从低到高排序（明显低于成本的，且供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的报价除外）。

在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签字盖章后生效，供应商受其约束。

四、评审方法（综合评分法）

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目磋商的技术商务和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术商务分值占总分值的比重为 70%（权重） ，按所有评委评分的算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数；报价分值占总分值的比重为 30%（权重） ，统一采用低价优先法计算直接取得，分值四舍五入保留两位小数。两项得分相加为供应商的综合得分，综合得分最高的供应商推荐为项目第一成交候选人，并出具评审磋商报告。

确定成交候选人的特殊情况处理：若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标；若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合；

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、响应报价超出预算或最高限价的；

7、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

8、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

9、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（三）出现下列情形之一的，磋商失败：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

技术商务部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（一）技术商务响应文件（满分70分）

| 评标项目 | 评分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 1、若满足采购文件技术要求的得5分，若有负偏离视为无效投标。提供正负偏离表，格式自拟，未按要求提供或内容缺失的作无效投标处理。 2、满足且优于采购文件技术要求的，根据响应文件叙述情况，由评审委员会在0-10分加分，每条加1分，加满为止。须提供有关承诺说明加盖公章，格式自拟。 | 15分 |
| 体系认证 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得3分，缺一项扣一分。供应商需提供证书复印件加盖公章。 | 3分 |
| 业绩及评价 | （1）供应商提供2020年以来“EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影、太阳辐射强度计”成功维护案例, 每台仪器有成功运维案例两例得1分,最高得7分；全部仪器有同时成功运维案例的得3分。须提供案例合同复印件并加盖投标供应商公章（原件备查）。 （2）根据用户对相应的大气自动站运维情况进行评分，用户满意度评价需与运维合同一致，并加盖用户公章， 1个得1分，最高得5分。 | 15分 |
| 运维方案 | 投标方根据需求，提供专业的运维方案、质控方案、记录表格等。 - 运维方案清晰完整，内容需包括日常运维方案、故障维修、安全检查等详细内容，按照方案的详细程度及可行性打分，最高8分； - 质控方案中需包含自动站运维规章制度、质控检查、定期巡检、量值溯源等内容，按照方案的专业性、丰富性和完整性打分，最高8分； - 有配套的记录表格，包括巡检记录、故障维修记录等，按照记录的完整性、专业性打分，最高3分。 | 19分 |
| 人员配备 | 供应商应根据投标方要求配置合适的技术人员，根据人员的数量、技术实力及人员素质、应急响应等情况进行综合评审。 （1）为本项目配置的技术人员须为具有运维经验及相关上岗资质证明的技术工程师，每有1人，得1分，最高得3分； （2）为本项目配置的持有上岗证人员中具备环保类专业技术中级及以上职称的，有1人，得1分，最高得3分。 （3）南通市（大市）范围内有运维服务站点的加1分、配备运维专用车辆加1分。 为本项目提供技术服务的技术人员必须为供应商在职人员，并提供供应商为技术人员2023年3月-2023年5月缴纳的社保证明。 | 8分 |
| 重大活动、赛事或突发环境事故监测的保障能力 | （1）针对突发环境问题、特殊时期、自然灾害、临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏等情况，制定专门的应急预案，根据预案的完整性和可操作性打分，最高5分。 （2）供应商提供2018年以来为重大活动、赛事或突发环境事故监测保障期间提供技术保障相关证明材料，证明须涉及EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影、太阳辐射强度计等仪器，相关证明材料为用户单位出具的书面证明材料，有一例得1分，最高得5分。 | 10分 |

（二）价格标（满分30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/最后磋商报价）×30%×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

六、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，根据企业情况予以扣除价格。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

- 七、评审程序

1、评标委员会依据招标文件的规定和要求，对投标人提供的资格后审材料是否齐全、是否满足招标文件的要求进行审查，合格的进入下面阶段评标。

2、评标委员会对符合资格条件的投标人的投标响应文件进行审查。重点审查投标响应文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、评标委员会如遇投标响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向投标人质询。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或被授权人签字。但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

4、投标中的任何一方不得透露与评标有关的其他投标人技术资料、报价和其他信息。招标文件有实质性变动的，评标委员会应以书面形式通知所有投标人。

5、评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对资格性评审和符合性评审合格的投标人的投标响应文件进行技术评审，综合比较与评价确定其技术得分。

6、评标委员会依据投标人的价格标得分，结合技术商务标得分，确定中标候选人，并将结果通知所有投标人。

7、确定中标候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按价格标得分高者优先中标。

（2）若总分且价格标得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标人递交投标文件签到顺序号）。

- 八、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、投标响应文件未按招标文件要求装订、密封、签署、盖章的；

2、投标响应文件资格后审材料、技术商务标部分出现商务报价的内容；

3、不具备招标文件规定的资格要求的；

4、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

5、评标委员会可以认定为无效投标的其他情况。

九、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人报价均超出采购预算价的；

4、因重大变故，采购任务被取消的；

5、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 十、成交通知

1、投标结束后，招标采购人将成交结果在南通市生态环境局官网上公示1个工作日。

2、公示期满，如无异议的，招标采购人向成交供应商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交供应商依法承担法律责任。

- 第五部分  合同及履约保证

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后三十日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式陆份，采购人、供应商各叁份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

附：合同格式条款

合同协议书

甲方（买方）：江苏省南通环境监测中心

乙方（卖方）：

根据江苏省南通环境监测中心EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影等仪器运维采购项目（项目编号：JSADTZC2023015G）招标结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1、服务内容：EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影等仪器运维采购。

2、服务标准：详见采购文件、投标响应文件。

二、合同金额

人民币（大写）            （小写¥      元）。合同金额包含本项目完成验收合格之前发生的所有费用，采购方不再支付本次招标价格以外的任何费用（甲方要求变更的除外）。

三、费用支付

1、付款方式：

合同签订后支付合同价的60%；合同期满后，甲方根据乙方履约情况和考核结果按规定支付合同余款。如果乙方拒绝履行合同，甲方将按照相关要求追究其责任。

每次甲方付款前，乙方根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交甲方办理付款手续。

如果乙方拒绝履行合同，甲方将按照相关要求追究其责任。

2、乙方开户银行名称、账号：

开户银行：

账    号：

四、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

五、技术资料及服务标准

乙方应提供采购文件中要求提供的完整的技术资料。

投标响应文件中的承诺高于或符合采购文件要求的，按照投标响应文件中的承诺执行，投标响应文件中的承诺低于采购文件要求的，按照采购文件中的要求执行。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，乙方不得非法转让他人供应。

2、非法转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、服务考核

1、考核内容

运维期内采购方每月进行考核，主要包括单设备监测数据有效率、质控完成情况、运行维护完成情况等。

- 2、数据有效率考核

所有设备的数据有效率在考核期内应达到下表运维考核目标，否则每出现一台设备未达到考核目标，扣除合同款的1%。

数据有效率指考核时段内各监测项目实际获取的有效小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数（如停电、正常维护和质控等，但不包括仪器故障。如果因为仪器配件进口原因被耽误维修，相应时间可以扣除，但须提供相应证明材料）。

表3数据有效率考核目标

| 序号 | 仪器名称 | 数据有效率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三波长浊度仪 | 90% |
| 2 | 能见度仪 | 90% |
| 3 | 城市摄影系统 | 90% |
| 4 | 颗粒物粒径谱仪 | 85% |
| 5 | 黑碳仪 | 85% |
| 6 | EC/OC分析仪 | 85% |
| 7 | 太阳辐射强度计 | 90% |

3、质控完成情况

根据采购方随机对质控完成情况进行检查，如发现质控指标不合格或不完善、记录不完整或不规范等，每发现1次扣除合同款的0.3%。

4、运维完成情况

根据采购方随机对运维完成情况进行检查，如发现采购合同内的运维要求未完成的，每发现1项扣除合同款的0.1%。

5、不服从采购方质控检查和样品考核安排的，每次扣除合同价的2%。

6、重大活动、赛事保障以及特定事件应急服务中不服从采购方的调度安排的，每次扣除合同价2%。

7、扣款处罚累加计算。

八、 乙方的安全保证义务

乙方在项目实施过程中，应严格遵守安全生产的相关规定，严格按安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。项目履行过程中因乙方违反安全生产的相关规定造成安全事故，责任由乙方承担。

九、不可抗力

1、签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快书面通知对方。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十、合同修改

除非甲乙双方签署书面修改，否则不能对合同条款进行任何修改。

十一、合同构成

- 1、下述文件是构成合同不可分割的部分，具有与本合同同等的法律效力。

（1）本合同书；

（2）成交通知书；

（3）采购文件及附件；

（4）投标文件及附件；

（5）经双方协商一致达成的补充协议；

（6）乙方在招投标采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

十二、争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，双方确定通过向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼方式解决争议。

十三、项目负责（联系）人

甲方项目联系人：           （联系方式：          ）

乙方项目负责人：           （联系方式：          ）

双方确定，在本合同有效期内，甲、乙方指定以上人员为双方联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

十四、合同生效及其它约定事项

1、合同经双方盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

2、本合同一式六份，合同双方各执三份。

3、合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人或

委托代理人：

电话：

传真：

签约时间：  年   月  日                 签约时间：  年   月  日

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

（一）质疑人的身份要求

1.质疑人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（二）质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章）。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须提交质疑函和必要的证明材料，实事求是，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人或代理机构提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

- 第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查资料、价格响应文件、技术商务响应文件三部分组成。供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的须提供原件备查，否则由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、资格审查资料（正本一份、副本二份，单独密封）：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；

非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、法定代表人身份证明及法定代表人和被授权人两人的身份证复印件（格式参见附件）；

3、竞争性磋商响应函（格式详见附件）；

4、提供磋商公告第二条资格要求中的相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）：

4.1有效的营业执照；

4.2企业2022年度的财务状况报告(新成立企业可不提供)；

4.3企业近六个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6、参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》；

7、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、价格响应文件（正本一份、副本二份。单独密封，不得出现在技术商务响应文件部分）：

1、磋商响应报价表；

2、磋商响应报价明细表（格式自拟）；

3、中小企业声明函，残疾人福利性单位声明函（如有）。

三、技术商务响应文件（正本一份、副本二份。不得出现报价。单独密封）：

1、供应商情况一览表

2、技术商务部分正负偏离表

3、技术商务部分评标办法中要求提供的全部资料。

4、请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

5、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

附件：

1、关于资格的声明函

江苏省南通环境监测中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （采购项目名称及项目编号）的采购活动进行投标。本公司所提交的投标响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

2、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标的提供）

江苏省南通环境监测中心：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 法定代表人参加磋商活动时将身份证原件带至开标现场备查。

3、授权委托书

（委托代理人参加投标提供授权委托书及法定代表人身份证明）

江苏省南通环境监测中心：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                 法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 被授权人参加磋商活动时将本人身份证原件带至开标现场备查。

4、竞争性磋商响应函

江苏省南通环境监测中心：

依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，截至投标截止时间前，我公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单。

2、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

3、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

4、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

8、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

专业技术能力有：             。

投标人：____________________（盖单位公章）

法定代表人：（签字或印鉴）

日期：__________年______月_____日

6、无重大违法记录声明函

江苏省南通环境监测中心：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

声明人：（公章）

年     月    日

7、供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 |  | 学历 | 曾获何级何种奖励 |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |

8、技术商务部分正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担有关责任及风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

9、磋商响应报价表

| 项目编号 | JSADTZC2023015G |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江苏省南通环境监测中心EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影等仪器运维采购项目 |
| 磋商报价 （首次） | 人民币（大写）： ， ¥ 。 |
| 磋商报价 （二次） | 人民币（大写）： ， ¥ 。 |

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标总报价（以人民币计价）应包括但不限于人工、住宿、餐费、交通及其通讯、辅材和专用工具费用、配件费、代理服务费及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的所有费用，即为响应磋商文件及完成本项目服务所发生的全部费用。

- 第二次报价将在开标现场填写，磋商响应文件密封提交时只需填写首次磋商报价。

10、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的    （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

（标的名称）  ，属   其他未列明行业（科学研究和技术服务业）  ；承接企业为  （企业名称）   ，从业人员  	  人，营业收入为 	   万元，资产总额为 	     万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准。

2、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

11、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：