江苏省南通环境监测中心

在线离子色谱分析仪托管运维采购项目

招标文件

项目编号：JSADTCG202404010

二〇二四年四月

地址：南通市崇川区青年中路18号

南通市生态环境局官网：http://hbj.nantong.gov.cn/

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同授予

第六章  质疑提出和处理

第七章  投标文件组成

第一章 招标公告

江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪托管运维采购项目招标公告

江苏爱德信工程项目管理有限公司受江苏省南通环境监测中心(下称采购人)委托，就江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪托管运维采购项目实施公开招标方式组织采购，现公告如下：

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSADTCG202404010

2、项目名称：江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪托管运维采购项目

3、最高限价：35.00万元，报价超过最高限价的为无效投标文件。

4、采购需求：保证在线离子色谱分析仪（MARGA 1S）稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作开展提供科学的决策依据，具体详见招标文件第三部分“项目需求”。

5、合同履行期限：1年。

6、项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（科学研究和技术服务业）。

3、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与同一项目投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

5、成交供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

- 三、获取招标文件

1、时间：自本招标公告发布之日起。

2、方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接在南通市生态环境局官网栏“首页-公告公示”栏自行下载招标文件、答疑等招标资料。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间及开标时间：2024年 05月 27 日 14 时 30分；

2、地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦15楼1507会议室，如有变动另行通知。

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.保证金：本项目不收取投标保证金。

2.本项目采用现场开标模式，所有投标供应商须将纸质投标文件在截止时间前带至开标现场。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分(供应商其他资格要求、项目需求、评分标准)的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问、质疑请向代理机构提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，将依照相关法律法规规定处理。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：江苏省南通环境监测中心

地    址：南通市崇川区青年中路18号

联系方式：李女士、张女士 0513-85158697

2、采购代理机构信息

名    称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地    址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：0513-80901356

3、项目联系方式

项目联系人：张爱霞

电      话：15996603779

第二章  投标人须知

一、说明

1、本招标文件仅适用于本项目公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于江苏爱德信工程项目管理有限公司。

4、投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内一次性提出询问或质疑，未在规定期间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，投标供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在南通市生态环境局官网发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交投标文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标采购人视情组织答疑会。如有答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标文件的编写及装订

1、投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2、除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、投标文件的组成（参见第七章），投标人按招标文件要求编写投标文件，并采用A4纸（图纸等除外）牢固装订成册。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标人法定代表人或被授权人签字。

四、投标文件的份数和签署

1、供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印并按招标文件要求在规定的地方由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

五、投标文件的密封及标记

投标文件分三册密封。第一册为 “资格审查材料”、第二册为“技术商务标”、第三册为“价格标”各自装订成册。特别提示：“价格标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查材料”和“技术商务标”之中。

密封后应标明投标文件项目名称、投标人名称，封袋上应加盖投标人公章。

六、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4、投标报价（以人民币计价）包括但不限于在线离子色谱分析仪所有组成部分及辅助设备的日常运行维护服务、质量控制、故障维修（详见故障维修内容）、仪器调试、数据审核和上报、耗材供应、应急监测服务、人工、交通、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费等一切费用，供应商投标报价也须包括以上所有内容，不得选择性投标，否则为无效投标。即招标物交付使用前的所有费用以及服务费用等，包含响应招标文件采购要求的所有费用。仪器辅助设备有超纯水机、电子秤、移液枪等。

5、一次报定的投标报价为成交价，同时，中标单位的中标单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本招标项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

7、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

七、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

八、投标文件的递交、修改与撤回

1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。不论中标与否，所有已开启的投标文件均予不退，未开启的投标文件可退回。

2、在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

3、投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本招标文件的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4、修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本招标文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

九、投标有效期

1、投标有效期为采购人规定的开标之日后六十(60)天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

2、 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

十、开标

1、代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

2、开标仪式由代理机构组织，采购人代表、投标人代表、公证员（必要时）、监管代表（必要时）等参加。

3、按照规定同意撤回的投标将不予开封。

4、开标时请公证人员或投标人代表或监管代表查验投标文件密封情况，确认无误后，进入评标区评审。

5、代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

十一、评标委员会

1、开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2、评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合招标有关规定。

3、评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中候选标人。

十二、评标过程的保密与公正

1、公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

2、在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3、在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

4、代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

十三、投标澄清

1、评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

2、接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

3、接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

十四、投标文件的初审

1、投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

凡在投标截止时间节点，已被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参加招标活动。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件货物内容清单（允许偏离的技术规格参数除外）、履约期限、质保期限、付款方式、服务要求等要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4、评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

6、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

十五、无效投标条款和废标条款

1、无效投标条款

1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

1.2投标人在报价时采用选择性报价；

1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

1.4投标人的报价超过了采购预算的；

1.5未通过符合性检查的；

1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.9其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

2、废标条款：

2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过预算，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的；

2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

3、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的按照财政部第87号令第四十三条的规定执行。

十六、确定中标单位

1、评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标人。

2、代理机构将在“南通市生态环境局官网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

3、若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

3.1提供虚假材料谋取中标的；

3.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

3.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.7不符合法律、法规的规定的。

4、有下列情形之一的，属于恶意串通：

4.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

4.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

4.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

4.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

4.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

4.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十七、中标通知书

1、中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

十八、签订合同

1、中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起30日内，否则给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

2、招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3、签订合同后，中标人不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

十九、货物和服务的追加、减少和添购

1、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款及预算充足的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2、采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

二十、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

二十一、有关费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本次采购每个采购包代理服务费人民币贰仟元，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由成交供应商承担并在领取中标通知书前支付给采购代理机构。

- 项目需求

响应供应商不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

1、照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2、公开招标响应供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分，如不明示的视同完全响应。

一、采购标的需实现的功能或者目标

保证在线离子色谱分析仪（MARGA 1S）稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作开展提供科学的决策依据。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》HJ 1328-2023、《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》总站气函[2019]424号、《国家大气颗粒物组分网数据联网准备工作要求》及《国家大气颗粒物组分自动监测数据联网技术规定》总站气字[2019]187号等。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

保证在线离子色谱分析仪（MARGA 1S）正常运行，排查仪器所在房间水、电、火等安全隐患。

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

采购在线离子色谱分析仪（MARGA 1S）一年期的托管运维，实施地点在南通市环境教育馆。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、服务期限：一年，服务开始时间和结束时间在合同中约定。

2、服务要求：

2.1总体要求：

（1）本次采购预算包括了在线离子色谱分析仪所有组成部分及辅助设备的日常运行维护服务、质量控制、故障维修（详见故障维修内容）、仪器调试、数据审核和上报、耗材供应、应急监测服务、人工、交通、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费等一切费用，供应商投标报价也须包括以上所有内容，不得选择性投标，否则为无效投标。仪器辅助设备有超纯水机、电子秤、移液枪等。

（2）本次托管运维的监测项目包括：8种气溶胶物质：Cl-、NO3-、SO42-、NH4+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+；5种气体物质：HCl、HNO3、HNO2、SO2、NH3。

（3）中标方应严格按照本项目的要求和投标的承诺开展运维工作，如果合同期内国家、省、市有其他相关的要求，应遵守执行。

（4）投标供应商应具有在线离子色谱分析仪的维护、维修和耗材、配件供应能力。

（5）投标供应商应配备熟练从事在线离子色谱分析仪日常运行和维护的技术人员，并获得相关上岗资质。

（6）投标供应商如果需要现场查看仪器状态，在开标前和采购方联系，否则对可能产生的后果自负。

（7）中标方中标后不得转包或分包。

（8）中标方在合同签订前，必须要提供生产厂家瑞士万通中国有限公司针对本项目的耗材和配件供应的书面证明材料，否则视中标无效，不予签订采购合同。

（9）投标方的投标须满足或满足且优于本采购文件中的所有要求，若有不满足或负偏离，则视为无效投标。

2.2具体要求：

（1）每日维护内容：

a.每日检查仪器采样流量、色谱柱压、柱温、电导率、目标离子色谱峰出峰时间和峰宽等工作参数；如在现场，还应查看管路是否有气泡或漏液，溶蚀器滤膜是否有气泡，淋洗液是否充足。

b.以 PM2.5或 PM10为首要污染物的重污染天气预警发布后，可根据仪器数据质量情况24h内全面检查仪器1次；必要时校准或调整并避开重污染时段，重污染过程或沙尘影响结束后应及时清理采样头和切割器，并核查流量。

c.每日检查仪器监测结果，发现异常数据及时排查原因。

d.做好每日维护记录，并定期存档。

如发现问题，能远程修复及时修复；如不能，须及时安排技术人员到站点现场进行处理。

（2）每周维护内容

a.每周至少现场检查1次仪器运行状态。

b.每周至少检查1次监测仪器散热风扇污染情况，及时清洁。

c.每周至少检查1次户外缓冲瓶，及时清理积水。

d.每周至少检査1次蒸汽发生器水位是否正常、样品收集装置是否充满吸收液、管路是否有气泡与漏液。

e.每周至少检查1次溶蚀器是否正常，当发现漏液、有气泡或污染时，应及时分析原因，更换过滤器等耗材或备件。

f.对于颗粒物流路，每周至少更换1次过滤器；对于气体流路，如配有过滤器的，每两周至少更换1次过滤器；可根据仪器说明书要求及当地污染程度增加过滤器更换频次，新过滤器使用前应活化。

g.每周至少检查1次色谱柱柱效，当发现色谱柱柱效下降较多，如NO3-和SO42-色谱峰之间的分离度小于 1.2,Na+和水负峰/系统峰分离度小于1.5时，应及时更换相应的色谱柱与保护柱。

h.每周至少检查1次采样泵是否运转正常。

i.每周至少检査1次采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，流路管路是否洁净和畅通，及时发现并清除管路中的异物和气泡，必要时更换配件或耗材。

j.每周至少检查1次淋洗液液位，液位低于容器容积的1/5时应及时更换淋洗液，若使用淋洗液自动发生器，应及时添加去离子水；每次更换淋洗液后应检査目标离子的保留时间和背景电导率，查看保留时间漂移情况，如漂移超出0.5min，应及时排查原因。

k.每周至少检查1次废液桶，及时清空废液。

l.每两周使用去离子水(电阻率应≥18MΩ·cm，25 ℃)检査仪器基线与空白响应情况，如目标离子浓度高于仪器检出限，应及时排查后重新测试。

m.执行仪器说明书规定的其他周维护内容。

n.做好每周维护记录，并定期存档。

（3）每月维护内容

a.每月至少清洁1次采样头；在颗粒物污染较重或植物飞絮、飞虫影响较大的季节，应增加采样头的检查和清洁频次；清洁时，应完全拆开采样头和切割器，用蒸馏水或无水乙醇清洁(无水乙醇清洁后需再用蒸馏水清洁一遍)，待完全晾干或吹风机吹干后重新组装，组装时应检查密封圈的密封情况。

b.执行仪器说明书规定的其他月维护内容。

c.做好每月维护记录，并定期存档。

d.数据库数据核查和备份。每月至少备份1次原始数据，按照采购方要求提供数据报表，内容至少要包括仪器有效数据获取率情况、仪器故障及数据缺失情况。

（4）每季度维护内容：

a.采用溶蚀器滤膜的仪器，每季度至少更换1次滤膜。

b.每季度至少清洁或更换1次溶蚀器、蒸汽发生器、采样及流路管路，根据当地污染程度可增加清洁频次；采样管路清洁后应检查气密性，并核查采样流量。

c.执行仪器说明书规定的其他季度维护内容。

d.做好每季度维护记录，并定期存档。

（5）每半年维护内容

a.每半年至少更换1次蠕动泵管和采样泵过滤器，根据实际情况可适当增加更换频次。

b.执行仪器说明书规定的其他半年维护内容。

c.做好每半年维护记录，并定期存档。

（6）每年维护内容

a.每年对仪器预防性维护1次(或根据污染情况调整维护频次)，检查与清洁样品采集单元和分析单元，更换必要的耗材与配件；维护后，应全面核查仪器状态，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

b.执行仪器说明书规定的其他年度维护内容。

c.做好每年维护记录，并定期存档。

（7）其他维护要求

a.每次维护、维修完毕后，及时填写相应的记录表格，做好试验台面、地面、水池等的卫生工作，保持试验区域整洁。

b.每次维护完毕后，及时检查数据集成平台采集软件运行情况，并开启采集软件。

c.重大活动、赛事保障及应急任务，设备不得无故停机，须无条件服从采购方的调度安排。

d.中标方须接受且高质量完成国家、省、市及采购方的质控检查和样品考核。

e.质控所需标准物质由中标方自行提供，标准物质需在有效期内且能提供标准物质证书。

3、质量保证和质量控制

3.1 校准曲线中间点浓度核查

每周至少核查1次校准曲线中间点浓度，配制并测试校准曲线中间点浓度的标准溶液，相对误差应在±10%范围内，否则应及时排查原因，重新测试至相对误差达到要求。

3.2 采样流量核查

每月至少核查1次采样流量，使用经过计量检定合格的1级标准流量计测试仪器采样流量，实测流量与仪器设定流量的相对误差应在±5%范围内，且示值流量与实测流量的示值误差应在±2%范围内，否则应及时调整仪器采样流量。

3.3 温度测量示值核查

每月至少核查1次温度测量示值，使用经过计量检定合格的1级标准温度计测量环境温度，仪器显示的环境温度值与实测的环境温度值的误差应在±2℃范围内，否则应及时调整仪器环境温度示值。

3.4 大气压测量示值核查

每月至少核查1次大气压测量示值，使用经过计量检定合格的0.5级标准气压计测量环境大气压，仪器显示的环境大气压值与实测的环境大气压值的误差应在±1kPa范围内，否则应及时调整仪器环境大气压示值。

3.5仪器空白核查

每月至少核查1次仪器空白，在未启动采样泵的状态下，采用手动进样的方式，将去离子水注入离子色谱系统，所有目标离子的仪器空白应小于等于仪器检出限，否则应及时排査原因，重新测试至仪器空白达到要求。每次重启系统后应核查仪器空白。

3.6 校准曲线的建立

使用外标法定量的仪器，每月至少建立1次校准曲线。当仪器更换定量环、色谱柱、抑制器等核心部件后，应重新建立校准曲线，并更新分析软件中的样品序列。校准曲线至少含6个校准点(包括零浓度)，曲线不强制过零点(环境样品浓度较低的情况下可强制过零点)，校准曲线线性相关系数应满足r≥0.995，否则应重新建立校准曲线。

3.7 正确度核查

每次建立完校准曲线后，使用有证标准物质测定所有目标离子，重复测量3次，测定均值与理论值的相对误差应在±10%范围内，否则应及时排查原因，重新测试至正确度达到要求。

3.8 数据一致性核查

每半年至少核查1次数据一致性。不应采用模拟量传输等可能导致数据偏差的方式，数据采集仪记录的数据与仪器显示和存储的数据应一致，否则应及时检查仪器和数据采集仪的参数设置等是否正常。每次更换仪器后，应核查数据一致性。

4、其他要求

4.1 仪器数据捕获率≥90%（以小时值计），有效数据获取率≥85%（以小时值计）。连续运行时段内仪器有效数据获取率=（该仪器获得的有效小时数/应有的小时数）×100%。（有效数据是经过审核通过的有效数据，因停电、不可抗力或定期维护和质控校准损失的小时数在应有小时数中扣除）。

4.2运维和质控任务完成率100%。

4.3 异常情况按时处理率100%。

5、故障维修

5.1中标方在获知仪器故障后，对于一般故障，应在24小时内到达现场并解决问题；较大故障应及时报告南通市站，共同协商后解决，但必须要满足数据获取率的要求。

5.2在线离子色谱分析仪所有组成部分及辅助设备发生故障维修时,需要更换仪器配件，经调研仪器配件生产厂家后，每次故障配件价格为5万元及以下，费用由中标方自行承担并提供；每次故障配件价格为5万元以上，费用由采购方另行承担。维修服务费用包含在投标报价内，全部由中标方承担。如因运维人员操作错误造成仪器的损坏，维修及耗材、配件费用均由中标方自行承担。耗材的更换按照采购文件中耗材供应的要求执行。

6、耗材供应

表1   主要耗材一览表

| 序号 | 名称 | 数量（个） | 货号或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤头 | 保证合同期内本次托管运维的仪器设备正常运行、运维、质控等的使用数量 | V0W1030009 |
| 2 | 取液过滤芯 |  | 62821090，5个/包 |
| 3 | 在线过滤芯 |  | 62821130，10个/包 |
| 4 | 保护柱滤芯滤膜 |  | 61011130，10个/包 |
| 5 | 阴离子色谱柱 |  | 61020070 |
| 6 | 阳离子色谱柱 |  | 61050410 |
| 7 | 抑制器泵管 |  | 61826420 |
| 8 | 蠕动泵管（1ml/min） |  | V5LNL00181 |
| 9 | 蠕动泵管（5ml/min） |  | V2KD003161 |
| 10 | 电磁阀 |  | V0R5029227 |
| 11 | PEEK管 |  | 61831030 |
| 12 | Denuder密封圈 |  | V2LH000611 |
| 13 | 进口单向阀 |  | 62824090 |
| 14 | 出口单向阀 |  | 62824080 |
| 15 | 阴离子定量环 |  | V5LNL00191 |
| 16 | 阳离子定量环 |  | V2LH000091 |
| 17 | 100ml容量瓶 |  | - |
| 18 | 500ml试剂瓶 |  | - |
| 19 | 50ml离心管 |  | - |
| 20 | 超纯水机耗材套装 |  | RR100Q101 |
| 21 | 纯净水 |  | - |
| 22 | 一次性移液枪头 |  | - |
| 23 | 一次性橡胶手套 |  | - |
| 24 | 碳酸钠、碳酸氢钠 |  | 优级纯(GR) |
| 25 | 酒精 |  | 分析纯（AR） |
| 26 | 内标物质 |  | 优级纯(GR) |
| 27 | 阴离子标准溶液 |  | - |
| 28 | 阳离子标准溶液 |  | - |

备注：表1列出的耗材或者未列出的常用耗材，合同期内中标方须全部提供，保证仪器正常运行和运维、质控等工作按要求开展，耗材所有费用包含在合同价内，采购方不再另付费用。所有的耗材须为原厂耗材，能和仪器匹配使用，保证仪器正常稳定运行。丙酮、硝酸、过氧化氢等试剂由采购方提供，中标方应按照国家有关法律法规、采购方相关制度使用。

六、采购标的验收标准

1、月数据获取率不满足合同要求，每月扣除合同价的1.0%。

2、在采购方定期检查中，如果运维服务不能按照合同履约到位的，每次扣除合同价的1%。

3、采购方要求的货物必须及时供应到位，保证仪器正常运行，非客观原因而故意拖延供应时间扣除合同价1%。

4、不服从采购方质控检查和样品考核安排的，每次扣除合同价的2%。

5、重大活动、赛事保障以及应急任务中不服从采购方的调度安排的，每次扣除合同价2%。

6、扣款处罚累加计算。

- 第四章  评审方法和程序

- 一、评审原则

1、本项目采用 综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标综合得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

2、由评标委员会对资格审查合格的投标人所提供的技术商务标进行评选。

3、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

- 二、评审方法

1、评标程序：

资格审查→技术商务标评审→价格标评审→推荐中标候选人。

本项目先开启资格审查材料，各投标人资格审查通过后方能进入评标程序。先评审技术商务标，技术商务标打分结束后再评审价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本项目的技术商务标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术商务标分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术商务标以打分的形式进行评审和评价，技术商务标分值为所有评委评分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

6、技术部分评审结束后，开启投标人的价格标，投标人的价格标得分直接计算取得，与技术商务标得分相加为投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、综合得分最高者推荐为预中标人，并出具评审报告。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

三、评审因素和评分标准

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

（二）评审因素、权值及评分标准

1、报价（30分）

满足招标文件要求且投标报价（评标价）最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分；其他供应商的价格分按下列公式计算：

价格标得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

- 技术商务标 （70分）

| 评审因素 | 评审标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 1、若满足采购文件技术要求的得20分，若有负偏离视为无效投标。提供正负偏离表，格式自拟，未按要求提供或内容缺失的作无效投标处理。 2、满足且优于采购文件技术要求的，根据响应文件叙述情况，由评审委员会在0-10分加分，每条加1分，加满为止。须提供有关承诺说明加盖公章，格式自拟。 | 30 |
| 业绩及评价 | 供应商提供2021年1月1日以来“在线离子色谱分析仪”成功维护案例，有一例得2分，最高得12分。须提供案例合同复印件并加盖投标供应商公章（原件备查）。 以上业绩每提供1份相应的运维满意评价证明文件，得1分，满分6分。 | 18 |
| 运维方案 | 根据对投标方对项目认识程度；提供的运维方案的可行性、细致程度；质控方案专业性、丰富性和完整性进行综合评价。方案全面具体、要求精准，措施可行的得 9分；方案较为全面、要求较为恰当，措施较为可行的得6分；方案不全面、内容空泛的得3分，未提供不得分。 | 9 |
| 人员配备 | 供应商应配备“在线离子色谱分析仪”运维经验丰富技术人员，根据投标方针对项目配置数量，合理程度，技术实力及人员素质、应急响应等情况进行综合评审。人员配备多、技术实力强、应急响应迅速得6分；人员配备较多、技术实力较强、应急响应较为迅速得4分；人员配备略有不足、技术实力差、应急响应基本满足要求得2分，未提供不得分。 技术人员须为具有 Marga 运维经验及相关上岗资质证明的技术工程师，并提供供应商为技术人员缴纳2024年2月-2024年4月任意一个月的社保证明。 四小时车程内有运维服务站点的加1分、配备运维专用车辆加1分。 | 8 |
| 重大活动、赛事或突发环境事故监测的保障能力 | 供应商提供2019年1月1日以来为重大活动、赛事或突发环境事故监测保障期间为“在线离子色谱分析仪”提供技术保障相关证明材料，相关证明材料为用户单位出具的书面证明材料，有一例得1分，最高得5分。 | 5 |

- 注：请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

- 五、中标人的确定

1、评标委员会依据投标人的综合得分（技术商务得分与价格得分之和）从高到低排序推荐中标候选人，并将结果通知所有投标人。

2、推荐中标候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按价格标得分高者优先。

（2）若总分且价格标得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标人递交投标文件签到顺序号）。

- 六、公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市生态环境局官网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

- 七、其他

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否询问的事项，投标人当时没有提出询问的，事后投标人不得针对上述事项提出询问。

第五章  合同授予

一、中标供应商和采购人在发出《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

每次付款前，中标供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购人办理付款手续。

附：合同格式条款

江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪托管运维采购项目合同

采购人（或称甲方）：

供应商（或称乙方）：

签订地点：      南通市

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 采购项目(项目编号：                )有关事项协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1、采购内容：保证在线离子色谱分析仪（MARGA 1S）稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作开展提供科学的决策依据，具体详见招标文件第三部分“项目需求”。

2、合同履行期限：1年，自     年     月     日至     年     月     日。

3、采购标的需执行的标准、规范：《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》HJ 1328-2023、《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》总站气函[2019]424号、《国家大气颗粒物组分网数据联网准备工作要求》及《国家大气颗粒物组分自动监测数据联网技术规定》总站气字[2019]187号等。

4、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：保证在线离子色谱分析仪（MARGA 1S）正常运行，排查仪器所在房间水、电、火等安全隐患。

5、实施地点：南通市环境教育馆。

二、合同金额

人民币（大写）                 （小写¥           元）。合同金额包括但不限于在线离子色谱分析仪所有组成部分及辅助设备的日常运行维护服务、质量控制、故障维修（详见故障维修内容）、仪器调试、数据审核和上报、耗材供应、应急监测服务、人工、交通、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费等一切费用，供应商投标报价也须包括以上所有内容，不得选择性投标，否则为无效投标。即招标物交付使用前的所有费用以及服务费用等，包含响应招标文件采购要求的所有费用。仪器辅助设备有超纯水机、电子秤、移液枪等。

三、付款方式

1、合同签订后支付合同价的80%；合同期满后，甲方根据乙方履约情况和考核结果按规定支付合同余款。如果乙方拒绝履行合同，甲方将按照相关要求追究其责任。

2、每次甲方付款前，乙方根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交甲方办理付款手续。

3、乙方开户银行名称、账号：

开户银行：

账号：

四、服务要求

1、总体要求：

（1）本次托管运维的监测项目包括：8种气溶胶物质：Cl-、NO3-、SO42-、NH4+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+；5种气体物质：HCl、HNO3、HNO2、SO2、NH3。

（2）乙方应严格按照本项目的要求和投标的承诺开展运维工作，如果合同期内国家、省、市有其他相关的要求，应遵守执行。

（3）乙方应具有在线离子色谱分析仪的维护、维修和耗材、配件供应能力。

（4）乙方应配备熟练从事在线离子色谱分析仪日常运行和维护的技术人员，并获得相关上岗资质。

（5）乙方在合同签订前，必须要提供生产厂家瑞士万通中国有限公司针对本项目的耗材和配件供应的书面证明材料，否则视中标无效，不予签订采购合同。

2、具体要求：

（1）每日维护内容：

a.每日检查仪器采样流量、色谱柱压、柱温、电导率、目标离子色谱峰出峰时间和峰宽等工作参数；如在现场，还应查看管路是否有气泡或漏液，溶蚀器滤膜是否有气泡，淋洗液是否充足。

b.以 PM2.5或 PM10为首要污染物的重污染天气预警发布后，可根据仪器数据质量情况24h内全面检查仪器1次；必要时校准或调整并避开重污染时段，重污染过程或沙尘影响结束后应及时清理采样头和切割器，并核查流量。

c.每日检查仪器监测结果，发现异常数据及时排查原因。

d.做好每日维护记录，并定期存档。

如发现问题，能远程修复及时修复；如不能，须及时安排技术人员到站点现场进行处理。

（2）每周维护内容

a.每周至少现场检查1次仪器运行状态。

b.每周至少检查1次监测仪器散热风扇污染情况，及时清洁。

c.每周至少检查1次户外缓冲瓶，及时清理积水。

d.每周至少检査1次蒸汽发生器水位是否正常、样品收集装置是否充满吸收液、管路是否有气泡与漏液。

e.每周至少检查1次溶蚀器是否正常，当发现漏液、有气泡或污染时，应及时分析原因，更换过滤器等耗材或备件。

f.对于颗粒物流路，每周至少更换1次过滤器；对于气体流路，如配有过滤器的，每两周至少更换1次过滤器；可根据仪器说明书要求及当地污染程度增加过滤器更换频次，新过滤器使用前应活化。

g.每周至少检查1次色谱柱柱效，当发现色谱柱柱效下降较多，如NO3-和SO42-色谱峰之间的分离度小于 1.2,Na+和水负峰/系统峰分离度小于1.5时，应及时更换相应的色谱柱与保护柱。

h.每周至少检查1次采样泵是否运转正常。

i.每周至少检査1次采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，流路管路是否洁净和畅通，及时发现并清除管路中的异物和气泡，必要时更换配件或耗材。

j.每周至少检查1次淋洗液液位，液位低于容器容积的1/5时应及时更换淋洗液，若使用淋洗液自动发生器，应及时添加去离子水；每次更换淋洗液后应检査目标离子的保留时间和背景电导率，查看保留时间漂移情况，如漂移超出0.5min，应及时排查原因。

k.每周至少检查1次废液桶，及时清空废液。

l.每两周使用去离子水(电阻率应≥18MΩ·cm，25 ℃)检査仪器基线与空白响应情况，如目标离子浓度高于仪器检出限，应及时排查后重新测试。

m.执行仪器说明书规定的其他周维护内容。

n.做好每周维护记录，并定期存档。

（3）每月维护内容

a.每月至少清洁1次采样头；在颗粒物污染较重或植物飞絮、飞虫影响较大的季节，应增加采样头的检查和清洁频次；清洁时，应完全拆开采样头和切割器，用蒸馏水或无水乙醇清洁(无水乙醇清洁后需再用蒸馏水清洁一遍)，待完全晾干或吹风机吹干后重新组装，组装时应检查密封圈的密封情况。

b.执行仪器说明书规定的其他月维护内容。

c.做好每月维护记录，并定期存档。

d.数据库数据核查和备份。每月至少备份1次原始数据，按照甲方要求提供数据报表，内容至少要包括仪器有效数据获取率情况、仪器故障及数据缺失情况。

（4）每季度维护内容：

a.采用溶蚀器滤膜的仪器，每季度至少更换1次滤膜。

b.每季度至少清洁或更换1次溶蚀器、蒸汽发生器、采样及流路管路，根据当地污染程度可增加清洁频次；采样管路清洁后应检查气密性，并核查采样流量。

c.执行仪器说明书规定的其他季度维护内容。

d.做好每季度维护记录，并定期存档。

（5）每半年维护内容

a.每半年至少更换1次蠕动泵管和采样泵过滤器，根据实际情况可适当增加更换频次。

b.执行仪器说明书规定的其他半年维护内容。

c.做好每半年维护记录，并定期存档。

（6）每年维护内容

a.每年对仪器预防性维护1次(或根据污染情况调整维护频次)，检查与清洁样品采集单元和分析单元，更换必要的耗材与配件；维护后，应全面核查仪器状态，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

b.执行仪器说明书规定的其他年度维护内容。

c.做好每年维护记录，并定期存档。

（7）其他维护要求

a.每次维护、维修完毕后，及时填写相应的记录表格，做好试验台面、地面、水池等的卫生工作，保持试验区域整洁。

b.每次维护完毕后，及时检查数据集成平台采集软件运行情况，并开启采集软件。

c.重大活动、赛事保障及应急任务，设备不得无故停机，须无条件服从甲方的调度安排。

d.乙方须接受且高质量完成国家、省、市及甲方的质控检查和样品考核。

e.质控所需标准物质由乙方自行提供，标准物质需在有效期内且能提供标准物质证书。

3、质量保证和质量控制

3.1 校准曲线中间点浓度核查

每周至少核查1次校准曲线中间点浓度，配制并测试校准曲线中间点浓度的标准溶液，相对误差应在±10%范围内，否则应及时排查原因，重新测试至相对误差达到要求。

3.2 采样流量核查

每月至少核查1次采样流量，使用经过计量检定合格的1级标准流量计测试仪器采样流量，实测流量与仪器设定流量的相对误差应在±5%范围内，且示值流量与实测流量的示值误差应在±2%范围内，否则应及时调整仪器采样流量。

3.3 温度测量示值核查

每月至少核查1次温度测量示值，使用经过计量检定合格的1级标准温度计测量环境温度，仪器显示的环境温度值与实测的环境温度值的误差应在±2℃范围内，否则应及时调整仪器环境温度示值。

3.4 大气压测量示值核查

每月至少核查1次大气压测量示值，使用经过计量检定合格的0.5级标准气压计测量环境大气压，仪器显示的环境大气压值与实测的环境大气压值的误差应在±1kPa范围内，否则应及时调整仪器环境大气压示值。

3.5仪器空白核查

每月至少核查1次仪器空白，在未启动采样泵的状态下，采用手动进样的方式，将去离子水注入离子色谱系统，所有目标离子的仪器空白应小于等于仪器检出限，否则应及时排査原因，重新测试至仪器空白达到要求。每次重启系统后应核查仪器空白。

3.6 校准曲线的建立

使用外标法定量的仪器，每月至少建立1次校准曲线。当仪器更换定量环、色谱柱、抑制器等核心部件后，应重新建立校准曲线，并更新分析软件中的样品序列。校准曲线至少含6个校准点(包括零浓度)，曲线不强制过零点(环境样品浓度较低的情况下可强制过零点)，校准曲线线性相关系数应满足r≥0.995，否则应重新建立校准曲线。

3.7 正确度核查

每次建立完校准曲线后，使用有证标准物质测定所有目标离子，重复测量3次，测定均值与理论值的相对误差应在±10%范围内，否则应及时排查原因，重新测试至正确度达到要求。

3.8 数据一致性核查

每半年至少核查1次数据一致性。不应采用模拟量传输等可能导致数据偏差的方式，数据采集仪记录的数据与仪器显示和存储的数据应一致，否则应及时检查仪器和数据采集仪的参数设置等是否正常。每次更换仪器后，应核查数据一致性。

4、其他要求

4.1 仪器数据捕获率≥90%（以小时值计），有效数据获取率≥85%（以小时值计）。连续运行时段内仪器有效数据获取率=（该仪器获得的有效小时数/应有的小时数）×100%。（有效数据是经过审核通过的有效数据，因停电、不可抗力或定期维护和质控校准损失的小时数在应有小时数中扣除）。

4.2运维和质控任务完成率100%。

4.3 异常情况按时处理率100%。

5、故障维修

5.1乙方在获知仪器故障后，对于一般故障，应在24小时内到达现场并解决问题；较大故障应及时报告甲方，共同协商后解决，但必须要满足数据获取率的要求。

5.2在线离子色谱分析仪所有组成部分及辅助设备发生故障维修时,需要更换仪器配件，经调研仪器配件生产厂家后，每次故障配件价格为5万元及以下，费用由乙方自行承担并提供；每次故障配件价格为5万元以上，费用由甲方另行承担。维修服务费用包含在投标报价内，全部由乙方承担。如因运维人员操作错误造成仪器的损坏，维修及耗材、配件费用均由乙方自行承担。耗材的更换按照采购文件中耗材供应的要求执行。

五、验收标准

1、月数据获取率不满足合同要求，每月扣除合同价的1.0%。

2、在甲方定期检查中，如果运维服务不能按照合同履约到位的，每次扣除合同价的1%。

3、甲方要求的货物必须及时供应到位，保证仪器正常运行，非客观原因而故意拖延供应时间扣除合同价1%。

4、不服从甲方质控检查和样品考核安排的，每次扣除合同价的2%。

5、重大活动、赛事保障以及应急任务中不服从甲方的调度安排的，每次扣除合同价2%。

6、扣款处罚累加计算。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，乙方不得非法转让他人供应。

2、非法转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、不可抗力：

1. 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2. 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快书面通知对方。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

八、合同修改

除非甲乙双方签署书面修改，否则不能对合同条款进行任何修改。

九、合同构成

1、下述文件是构成合同不可分割的部分，具有与本合同同等的法律效力，应一并阅读和理解。

(1)本合同书；

(2)成交通知书；

(3)采购文件及附件；

(4)投标响应文件及附件；

(5)经双方协商一致达成的补充协议。

2、上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

十、争议的解决：

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，双方确定通过向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼方式解决争议。

十一、项目负责（联系）人

甲方项目联系人：              （联系方式：              ）

乙方项目负责人：              （联系方式：              ）

双方确定，在本合同有效期内，甲、乙方指定以上人员为双方联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

十二、合同生效及其它约定事项

1、合同经双方加盖单位公章盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

2、本合同一式陆份，合同双方各执叁份。

3、合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人：                  法定代表人：

电话：                        电话：

签约时间：  年  月  日        签约时间：  年  月  日

第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须提交质疑函和必要的证明材料，实事求是，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人或代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

第七章    投标文件组成

响应文件由资格审查资料、价格响应文件、技术商务响应文件三部分组成。供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的须提供原件备查，否则由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

- 资格审查资料（正本一份、副本二份，单独密封）：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（如有授权）；

3、招标公告资格要求提供相应的佐证材料（加盖单位公章）：

3.1法人或者其他组织的营业执照；

3.2符合政府采购法二十二条的书面声明；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、投标人根据招标文件要求认为需要提交的其他资料。

二、技术商务标（正本一份、副本二份。不得出现报价。单独密封）：

供应商应根据本招标文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制技术投标响应文件。以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分；

1、投标响应函

2、产品性能、技术指标的说明与描述

3、商务部分正负偏离表

4、招标文件评审方法中所涉及的事项需提供的所有资料；

5、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

特别提醒：“资格审查材料”、“技术商务标”所须提供的材料（须加盖公章）按招标文件要求装订，密封，递交。

三、价格标（正本一份、副本二份。单独密封，不得出现在技术商务响应文件部分）：

1、开标一览表；

2、分项报价明细表（如有格式自拟）；

3、中小企业声明函（如有）；

4、残疾人福利性单位声明函（如有）；

5、监狱和戒毒企业证明材料（如有）。

附件：

一、关于资格文件的声明函

江苏省南通环境监测中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （采购项目名称及项目编号)的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

二、法定代表人身份证明

江苏省南通环境监测中心：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （采购项目名称）项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 法定代表人参加投标时将身份证带至招标现场备查。

三、授权委托书

江苏省南通环境监测中心：

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加             项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 被授权人参加投标时将本人身份证带至招标现场备查。

四、符合政府采购法二十二条的书面声明

江苏省南通环境监测中心：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的车辆、设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

专业技术能力有：             。

投标人：____________________（盖单位公章）

法定代表人：（签字或印鉴）

日期：__________年______月_____日

六、供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 |  | 学历 | 曾获何级何种奖励 |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |

七、投标响应函

江苏省南通环境监测中心：

依据贵单位                  （采购项目名称）项目（项目编号    ）公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交，我方将根据招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用；承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

八、产品性能、技术指标的说明与描述

根据本招标文件第三章项目需求提供的产品主要技术规范，配置要求和竞标产品设备标准，供应商结合第四章评审方法内的评审细则编写所提供产品的品牌、产地、型号、详细技术参数、功能配置，应提供的图纸及资料明细、样品图片、质量承诺、使用寿命承诺等。包含但不限于如下内容：

（1）与项目需求清单一致，清单中须注明项目内每种设备、数量、品牌及技术参数，但不得出现报价；

（2）产品技术条款响应正负偏离表：

① 供应商必须满足响应文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；

② 供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

《技术条款响应正负偏离表》

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 公开招标文件设备参数要求 | 所投设备 技术响应参数 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：①公开招标响应供应商应对照公开招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。②公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应正负偏离表》上明示。③本项目需求产品所有实质性条款不接受负偏离。④该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。⑤公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。⑥所投品牌型号，必须确定、唯一。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

年  月  日

九、商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将依法追究有关责任。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

十、开标一览表

| 项目名称 | 江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪托管运维采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSADTCG202404010 |
| 投标总报价 | 大写： ， 小写： 元（人民币） |
| 企业类型 |  |

- 供应商名称：（加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、投标报价包括但不限于包括但不限于在线离子色谱分析仪所有组成部分及辅助设备的日常运行维护服务、质量控制、故障维修（详见故障维修内容）、仪器调试、数据审核和上报、耗材供应、应急监测服务、人工、交通、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费等一切费用，供应商投标报价也须包括以上所有内容，不得选择性投标，否则为无效投标。即招标物交付使用前的所有费用以及服务费用等，包含响应招标文件采购要求的所有费用。仪器辅助设备有超纯水机、电子秤、移液枪等。

十、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的    （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

1.（标的名称）  ，属 其他未列明行业（科学研究和技术服务业） ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员    	人，营业收入为    	万元，资产总额为 	      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准。

2、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目（包     ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）          圆整（￥：        ）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

十二、监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。