江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪、EC/OC分析仪等大气自动站运维服务采购项目

招标文件

项目编号：JSADTCG202505037

二〇二五年五月

地址：南通市崇川区青年中路18号

南通市生态环境局官网：http://hbj.nantong.gov.cn/

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同授予

第六章  质疑提出和处理

第七章  投标文件组成

第一章 招标公告

江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪、EC/OC分析仪等大气自动站运维服务采购项目招标公告

江苏爱德信工程项目管理有限公司受江苏省南通环境监测中心(下称采购人)委托，就江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪、EC/OC分析仪等大气自动站运维服务采购项目实施公开招标方式组织采购，现公告如下：

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSADTCG202505037

2、项目名称：江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪、EC/OC分析仪等大气自动站运维服务采购项目

3、预算金额：人民币64.00万元。

4、最高限价：包1：32.00万元，包2：32.00万元，报价超过最高限价的为无效投标文件。

5、采购需求：包1：保证在线离子色谱分析仪（MARGA 1S）稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作开展提供科学的决策依据，具体要求详见招标文件第三部分“项目需求”。

包2：确保EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱仪、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影系统等仪器稳定运行，获取连续有效监测数据，为政府对环境保护决策工作提供科学依据，具体要求详见招标文件第三部分“项目需求”。

6、合同履行期限：包1：自合同签订之日起至2026年6月30日。包2：自合同签订之日至2026年6月30日。

7、项目类型：服务

8、所属行业：其他未列明行业

9、项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”列入政府采购不良行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项采购活动。如成为本项目中标供应商，须配合我中心核实与其他未中标供应商关联关系，提供无关联关系盖章承诺，并承担违约责任。

（3）中标供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

- 三、获取招标文件

1、时间：自本招标公告发布之日起至2025年05月28日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外）。

2、获取方式：携带加盖单位公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书及授权代表授权委托书（注明联系方式）至南通市崇川区人民中路95号纺织大厦14楼1401进行现场报名或将上述资料扫描件发送至1319687508@qq.com邮箱。将以电子邮件的方式将采购文件发送至各申请投标供应商的邮箱。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间及开标时间：2025年 06月 11 日 14 时 30分；

2、地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦15楼1507会议室，如有变动另行通知。

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、保证金：本项目不收取投标保证金。

2、本项目采用现场开标模式，所有投标供应商须将纸质投标文件在截止时间前带至开标现场。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分(供应商其他资格要求、项目需求、评分标准)的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问、质疑请向代理机构提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，将依照相关法律法规规定处理。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：江苏省南通环境监测中心

地    址：南通市崇川区青年中路18号

联系方式：徐女士 0513-85158697

2、采购代理机构信息

名    称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地    址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：0513-80901356

3、项目联系方式

项目联系人：张爱霞

电      话：15996603779

第二章  投标人须知

一、说明

1、本招标文件仅适用于本项目公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于江苏爱德信工程项目管理有限公司。

4、投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内一次性提出询问或质疑，未在规定期间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，投标供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

6、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在南通市生态环境局官网发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交投标文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标采购人视情组织答疑会。如有答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标文件的编写及装订（包1、包2分开）

1、投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2、除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、投标文件的组成（参见第七章），投标人按招标文件要求编写投标文件，并采用A4纸（图纸等除外）牢固装订成册。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标人法定代表人或被授权人签字。

四、投标文件的份数和签署（包1、包2分开）

1、供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印并按招标文件要求在规定的地方由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

五、投标文件的密封及标记（包1、包2分开）

投标文件分三册密封。第一册为 “资格审查材料”、第二册为“技术商务标”、第三册为“价格标”各自装订成册。特别提示：“价格标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查材料”和“技术商务标”之中。

密封后应标明投标文件项目名称、投标人名称，封袋上应加盖投标人公章。

六、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4、投标报价（以人民币计价）包括但不限于日常维护、故障维修、年度检修、校准、质控及耗材更换（含配件、运输、人工等费用）等完成该项目的一切费用。仪器运行的电费与网络费由采购人承担。

5、一次报定的投标报价为中标价，同时，中标供应商的中标单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本招标项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

7、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

七、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

八、投标文件的递交、修改与撤回

1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。不论中标与否，所有已开启的投标文件均予不退，未开启的投标文件可退回。

2、在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

3、投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本招标文件的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4、修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本招标文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

九、投标有效期

1、投标有效期为采购人规定的开标之日后六十(60)天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

2、在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

十、开标

1、代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

2、开标仪式由代理机构组织，采购人代表、投标人代表、公证员（必要时）、监管代表（必要时）等参加。

3、按照规定同意撤回的投标将不予开封。

4、开标时请公证人员或投标人代表或监管代表查验投标文件密封情况，确认无误后，进入评标区评审。

5、代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

十一、评标委员会

1、开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2、评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合招标有关规定。

3、评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中候选标人。

十二、评标过程的保密与公正

1、公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

2、在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3、在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

4、代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

十三、投标澄清

1、评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

2、接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

3、接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

十四、投标文件的初审

1、投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

凡在投标截止时间节点，已被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参加招标活动。

符合性检查：依据招标文件的规定，评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4、评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

6、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

十五、无效投标条款和废标条款

1、无效投标条款

1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

1.2投标人在报价时采用选择性报价；

1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

1.4投标人的报价超过了最高限价的；

1.5未通过符合性检查的；

1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.9其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

2、废（流）标条款：

2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过最高限价，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的；

2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

3、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的按照财政部第87号令第四十三条的规定执行。

十六、确定中标供应商

1、评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标人。

2、代理机构将在“南通市生态环境局官网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

3、若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

3.1提供虚假材料谋取中标的；

3.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

3.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.7不符合法律、法规的规定的。

4、有下列情形之一的，属于恶意串通：

4.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

4.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

4.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

4.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

4.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

4.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十七、中标通知书

1、中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

十八、签订合同

1、中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起30日内，否则给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

2、招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3、签订合同后，中标人不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

十九、货物和服务的追加、减少和添购

1、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款及预算充足的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2、采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

二十、履约保证金

无。

二十一、有关费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本次采购代理服务费人民币1600.00元/采购包，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由中标供应商承担并在领取中标通知书前支付给采购代理机构。

- 项目需求

响应供应商不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

1、照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦中标中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2、公开招标响应供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《正负偏离表》上明示偏离的部分，如不明示的视同完全响应。

包1项目需求

一、仪器运行现状

设备（见表1）安装于南通市环境教育馆，运行状态良好，投标方可联系采购人进行现场勘查，投标方未现场勘查视为接受设备现状，后续争议由投标方自行承担。

表1 托管运维仪器清单

| 仪器名称 | 仪器型号 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线离子色谱分析仪 | MARGA 1S | 瑞士万通 | 1 |

二、总体运维要求

★1、运维范围：含日常维护、故障维修、年度检修、校准、质控及耗材更换（含配件、运输、人工等费用）；仪器运行的电费与网络费由采购人承担。

2、合规执行：质控和运维需执行《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》HJ 1328-2023及国家站审核技术规范中的相关要求。合同未明确的质控管理及运维要求，执行国家及省级现行规范性文件；新颁布管理办法与合同条款冲突时，以国家或省级最新要求为准。

3、人员要求：运维方须配备熟练从事在线离子色谱分析仪日常运行和维护的技术人员，并获得相关上岗资质，采购人保留人员考核权及不合格人员更换要求权。

★4、响应时效：一般故障4小时内响应、24小时到场、48小时修复；重大故障12小时内提交书面解决方案，经采购人确认后实施，不可抗力（如自然灾害、封控等）导致的延误不计算时效。

5、物资保障：中标方须于合同签订后30日内配齐采购文件列明的仪器所需的年度通用配件及耗材（特殊耗材45日内），并运送至指定地点，所有物资须为原厂正品，必须要提供生产厂家瑞士万通中国有限公司针对本项目的耗材和配件供应的书面证明材料，未达要求采购人有权拒收并限期更换，逾期未整改的按违约条款处理。

★6、报告制度：每月10日前提交上月运维月报，合同终止后15日内提交运维年报。

7、运维方按采购人需求提供下述服务：7×24小时实时远程技术支持、重大活动前专项巡检与保障预案。

- 三、站房及数据具体维护要求

★日常数据管理：每日实施在线数据巡检，12时前完成前日0—23时监测数据审核，同步检查仪器运行及数据传输状态，发现异常立即处置并上报，配合采购人完成国家及省级平台数据核报工作。

站房周检：每周至少开展1次全面巡检，包含：①保障站房环境条件（温度25℃±5℃、湿度＜80%），调控温湿度避免采样系统结露；②检查采样总管/采样头完整性，清理冷凝水；③核验仪器参数、工控机时钟同步及网络通讯状态；④清点备件耗材及运维工具完整性；⑤维护空调（清洁过滤网）、电源等辅助设备；⑥检查消防/避雷设施有效性及站房防水防潮情况；⑦清除站区杂草积水，保持站内外卫生。所有巡检结果须形成书面记录，发现问题48小时内闭环整改。

- 四、仪器具体维护要求

1、每日维护内容

a.每日检查仪器采样流量、色谱柱压、柱温、电导率、目标离子色谱峰出峰时间和峰宽等工作参数；如在现场，还应查看管路是否有气泡或漏液，溶蚀器滤膜是否有气泡，淋洗液是否充足。

b.以 PM2.5或 PM10为首要污染物的重污染天气预警发布后，可根据仪器数据质量情况24h内全面检查仪器1次；必要时校准或调整并避开重污染时段，重污染过程或沙尘影响结束后应及时清理采样头和切割器，并核查流量。

c.每日检查仪器监测结果，发现异常数据及时排查原因。

d.做好每日维护记录，并定期存档。

如发现问题，能远程修复及时修复；如不能，须及时安排技术人员到站点现场进行处理。

2、每周维护内容

a.每周至少现场检查1次仪器运行状态。

b.每周至少检查1次监测仪器散热风扇污染情况，及时清洁。

c.每周至少检查1次户外缓冲瓶，及时清理积水。

d.每周至少检査1次蒸汽发生器水位是否正常、样品收集装置是否充满吸收液、管路是否有气泡与漏液。

e.每周至少检查1次溶蚀器是否正常，当发现漏液、有气泡或污染时，应及时分析原因，更换过滤器等耗材或备件。

f.对于颗粒物流路，每周至少更换1次过滤器；对于气体流路，如配有过滤器的，每两周至少更换1次过滤器；可根据仪器说明书要求及当地污染程度增加过滤器更换频次，新过滤器使用前应活化。

g.每周至少检查1次色谱柱柱效，当发现色谱柱柱效下降较多，如NO3-和SO42-色谱峰之间的分离度小于1.2，Na+和水负峰/系统峰分离度小于1.5时，应及时更换相应的色谱柱与保护柱。

h.每周至少检查1次采样泵是否运转正常。

i.每周至少检査1次采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，流路管路是否洁净和畅通，及时发现并清除管路中的异物和气泡，必要时更换配件或耗材。

j.每周至少检查1次淋洗液液位，液位低于容器容积的1/5时应及时更换淋洗液，若使用淋洗液自动发生器，应及时添加去离子水；每次更换淋洗液后应检査目标离子的保留时间和背景电导率，查看保留时间漂移情况，如漂移超出0.5min，应及时排查原因。

k.每周至少检查1次废液桶，及时清空废液。

l.每两周使用去离子水(电阻率应≥18MΩ·cm，25 ℃)检査仪器基线与空白响应情况，如目标离子浓度高于仪器检出限，应及时排查后重新测试。

m.执行仪器说明书规定的其他周维护内容。

n.做好每周维护记录，并定期存档。

3、每月维护内容

a.每月至少清洁1次采样头；在颗粒物污染较重或植物飞絮、飞虫影响较大的季节，应增加采样头的检查和清洁频次；清洁时，应完全拆开采样头和切割器，用蒸馏水或无水乙醇清洁(无水乙醇清洁后需再用蒸馏水清洁一遍)，待完全晾干或吹风机吹干后重新组装，组装时应检查密封圈的密封情况。

b.执行仪器说明书规定的其他月维护内容。

c.做好每月维护记录，并定期存档。

d.数据库数据核查和备份。每月至少备份1次原始数据，按照采购人要求提供数据报表，内容至少要包括仪器有效数据获取率情况、仪器故障及数据缺失情况。

4、每季度维护内容

a.采用溶蚀器滤膜的仪器，每季度至少更换1次滤膜。

b.每季度至少清洁或更换1次溶蚀器、蒸汽发生器、采样及流路管路，根据当地污染程度可增加清洁频次；采样管路清洁后应检查气密性，并核查采样流量。

c.执行仪器说明书规定的其他季度维护内容。

d.做好每季度维护记录，并定期存档。

5、每半年维护内容

a.每半年至少更换1次蠕动泵管和采样泵过滤器，根据实际情况可适当增加更换频次。

b.执行仪器说明书规定的其他半年维护内容。

c.做好每半年维护记录，并定期存档。

6、每年维护内容

a.每年对仪器预防性维护1次(或根据污染情况调整维护频次)，检查与清洁样品采集单元和分析单元，更换必要的耗材与配件；维护后，应全面核查仪器状态，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

b.执行仪器说明书规定的其他年度维护内容。

c.做好每年维护记录，并定期存档。

- 五、质量保证与质量控制要求

1、履约监管机制: 采购人依据合同条款实施履约考评，对未达标行为按合同扣罚，重大事故移交相关部门处理。

2、档案与记录管理:中标方须建立完整的运维档案，涵盖巡检、维护、耗材使用、质控等全流程记录，并按日/周/月分类归档；档案文件包括但不限于：巡检记录表、维护维修台账、标准物质使用台账、质控记录表。

3、质量保证体系:

（1）标准物质须采用国家有证标准物质且在有效期内。

（2）运维仪表须具备法定计量认证标识，定期送检并保存检定证书。

（3）配备经计量部门检定/校准的专用流量计、温湿度计、压力计等设备，用于仪器和站房环境的监控。

4、质量控制要求:

（1）严格执行《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》（HJ 1328-2023）中质控标准，若有新标准，以国家或省级最新要求为准。

（2）技术文件须实时更新并备案，运维记录须由操作人签字确认，年度归档备查。

（3）投标文件中需专项说明质控管理架构、实施流程及异常处置预案。

- 六、配件耗材及维修要求

★1、配件耗材管理要求：供应商须确保配件耗材足量供应（见表2）且技术合规，按维护周期更换并登记台账；年耗量配件按采购文件及时供应，偶发故障配件24小时内完成调换；所有物料需提供有效期证明，合同期内耗材缺口由中标方无偿补足。

2、设备维修响应标准:常规故障处置：4小时内出具初步诊断报告；24小时内技术人员抵达现场；48小时内完成故障排除并提交维修简报。重大故障处置：48小时内无法修复的，应于故障确认后12小时内提交书面处置方案，经采购人书面批准后，按核定时限完成系统恢复。

3、通信和电力线路等外部故障：接报后4小时内通报权属单位,全程跟踪协调直至故障排除；每6小时向采购人报送处置进展。

4、维修服务费用包含在投标报价内，全部由中标方承担。如因运维人员操作错误造成仪器的损坏，维修及耗材、配件费用均由中标方自行承担。耗材的更换按照采购文件中耗材供应的要求执行。

表2   主要耗材一览表

| 序号 | 名称 | 数量（个） | 货号或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤头 | 保证合同期内本次托管运维的仪器设备正常运行、运维、质控等的使用数量 | V0W1030009 |
| 2 | 取液过滤芯 |  | 62821090，5个/包 |
| 3 | 在线过滤芯 |  | 62821130，10个/包 |
| 4 | 保护柱滤芯滤膜 |  | 61011130，10个/包 |
| 5 | 阴离子色谱柱 |  | 61020070 |
| 6 | 阳离子色谱柱 |  | 61050410 |
| 7 | 抑制器泵管 |  | 61826420 |
| 8 | 蠕动泵管（1ml/min） |  | V5LNL00181 |
| 9 | 蠕动泵管（5ml/min） |  | V2KD003161 |
| 10 | 电磁阀 |  | V0R5029227 |
| 11 | PEEK管 |  | 61831030 |
| 12 | Denuder密封圈 |  | V2LH000611 |
| 13 | 进口单向阀 |  | 62824090 |
| 14 | 出口单向阀 |  | 62824080 |
| 15 | 阴离子定量环 |  | V5LNL00191 |
| 16 | 阳离子定量环 |  | V2LH000091 |
| 17 | 100ml容量瓶 |  | - |
| 18 | 500ml试剂瓶 |  | - |
| 19 | 50ml离心管 |  | - |
| 20 | 超纯水机耗材套装 |  | RR100Q101 |
| 21 | 纯净水 |  | - |
| 22 | 一次性移液枪头 |  | - |
| 23 | 一次性橡胶手套 |  | - |
| 24 | 碳酸钠、碳酸氢钠 |  | 优级纯(GR) |
| 25 | 酒精 |  | 分析纯（AR） |
| 26 | 内标物质 |  | 优级纯(GR) |
| 27 | 阴离子标准溶液 |  | - |
| 28 | 阳离子标准溶液 |  | - |
| 29 | 有证标准物质 |  |  |

备注：表2列出的耗材或者未列出的常用耗材，合同期内中标方须全部提供，保证仪器正常运行和运维、质控等工作按要求开展，耗材所有费用包含在合同价内，采购人不再另付费用。所有的耗材须为原厂耗材，能和仪器匹配使用，保证仪器正常稳定运行。丙酮、硝酸、过氧化氢等试剂由采购人提供，中标方应按照国家有关法律法规、采购人相关制度使用。

- 七、考核与付款

1、数据有效率考核（按自然月计算）：在线离子色谱数据有效率须达到（表3）标准，数据有效率不达标按下表扣款；仪器故障期间采用手工采样或备机补测，且数据合规，认可有效率（需提前报备并经采购人确认）。

表3   有效率要求

| 仪器名称 | 标准 | 月有效数据捕获率 | 月质控数据合格率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线离子色谱 | >=85% | 合格，按合同款支付。 | 合格，按合同款支付 | 月扣款最高额度为合同款的8%。 |
|  | <85%且>=80% | 每台扣除0.8%。 | 每台扣除0.4%。 |  |
|  | <80%且>=75% | 每台扣除1.6%。 | 每台扣除0.8%。 |  |
|  | <75%且>=65% | 每台扣除2.4%。 | 每台扣除1.6%。 |  |
|  | <65% | 每台扣除3.2%，且按日扣除停运期间运维费。 | 扣除合同款的8%。 |  |

2、质量控制考核：质控记录缺失或指标不达标，每次扣除合同款的0.2%；拒不接受质控检查或样品考核，每次扣除合同款的2%；备品未按规范更换或使用非原厂备品，每次扣0.5%。

3、运维执行考核：合同约定事项等未完成，每项扣除合同款的0.2%；重大活动保障及应急事件响应不服从调度，每次扣除合同款的5%。

4、日常管理考核：未按时提交运维月报、数据审核延迟或通报超期，每次扣除合同款的0.2%。

- 八、付款方式

合同价分三期支付：首期款（40%）于合同签订后7个工作日内支付；第二期款（30%）于合同签订满3个月后通过季度考核后支付；尾款（30%）于合同服务期满且通过验收后，根据履约考核结果支付。

中标方须在每期付款前5个工作日内，向采购人开具合法合规的增值税普通发票，发票金额与当期结算金额一致；逾期提供发票的，付款期限相应顺延。

包2项目需求

## 一、仪器运行现状

所有设备（见表1）均安装于南通市环境教育馆，运行状态良好，投标方可联系采购方进行现场勘查，投标方未现场勘查视为接受设备现状，后续争议由投标方自行承担。

表1 托管运维仪器清单

| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三波长浊度仪 | Aurora3000 | 澳大利亚cotech | 1 |
| 2 | 能见度仪 | Model 6000 | 美国 Belfort | 1 |
| 3 | 城市摄影系统 | VDCS-1801 | 北京赛克玛 | 1 |
| 4 | 颗粒物粒径谱仪 | EDM180-MC | 德国Grimm | 1 |
| 5 | 黑碳仪 | AE-31 | 美国Magee | 1 |
| 6 | EC/OC分析仪 | Model-4 | Sunset | 1 |

## 二、总体运维要求

★1、运维范围：含日常维护、故障维修、年度检修、校准、质控及耗材更换（含配件、运输、人工等费用）；仪器运行的电费与网络费由采购方承担。

2、合规执行：合同未明确的质控管理及运维要求，执行国家及省级现行规范性文件；新颁布管理办法与合同条款冲突时，以国家或省级最新要求为准。

3、人员要求：运维方须配备专职工程师团队，采购方保留人员考核权及不合格人员更换要求权。

★4、响应时效：一般故障4小时内响应、24小时到场、48小时修复；重大故障12小时内提交书面解决方案，经采购方确认后实施，不可抗力（如自然灾害、封控等）导致的延误不计算时效。

5、物资保障：中标方须于合同签订后30日内配齐采购文件列明的年度通用配件及耗材（特殊耗材45日内），并运送至指定地点，EC/OC分析仪专用氦氧气、甲烷气及黑炭仪滤带须14日内供应到位，所有物资须为原厂正品，未达要求采购方有权拒收并限期更换，逾期未整改的按违约条款处理。

★6、报告制度：每月10日前提交上月运维月报，合同终止后15日内提交运维年报。

7、运维方按采购方需求提供下述服务：7×24小时实时远程技术支持、重大活动前专项巡检与保障预案。

8、手工质控要求：在项目运维周期内，我中心将按季度开展手工采样工作，每季度选取有代表性 7 日，采用同步采样方式获取样品，用于数据比对，总样品量约20~30个。中标供应商须对所采集滤膜样品开展有机碳（OC）与元素碳（EC）分析，检测方法采用热光法原理测定。中标供应商应在样品采集交接完成后30个工作日内，向我中心提交完整、准确的实验室分析报告。若中标供应商不具备相关分析能力，可依法委托具备资质及相应分析能力的第三方实验室开展检测工作，并对最终检测结果负责。

## 三、站房及数据具体维护要求

★日常数据管理：每日实施在线数据巡检，12时前完成前日0-23时监测数据审核，同步检查仪器运行及数据传输状态，发现异常立即处置并上报，配合采购方完成国家及省级平台数据核报工作。

站房周检：每周至少开展1次全面巡检，包含：①保障站房环境条件（温度25℃±5℃、湿度＜80%），调控温湿度避免采样系统结露；②检查采样总管/支管/采样头完整性，清理冷凝水；③核验仪器参数、工控机时钟同步及网络通讯状态；④清点备件耗材及运维工具完整性；⑤维护空调（清洁过滤网）、电源等辅助设备；⑥检查消防/避雷设施有效性及站房防水防潮情况；⑦清除站区杂草积水，保持站内外卫生。所有巡检结果须形成书面记录，发现问题48小时内闭环整改。

## 四、各仪器具体维护要求

1、EC/OC分析仪

每日检查：每日不定期远程登录仪器，检查仪器运行状况、工作参数、流量、炉内压力、激光强度、升温程序、每日甲烷峰面积变化幅度＜5%、自动空白结果（TC≤0.3μgC）等；如发现问题，能远程修复及时修复，如不能，须及时安排技术人员到站点现场进行处理。

每周维护内容：至少更换一次滤膜，重污染天气期间加大更换频率；更换滤膜后，至少执行一次烤炉程序和滤膜空白测试。

每2周维护内容：采用单点校准法核查,测试3次校准中间浓度点响应值，每次相对误差应小于10%；检查载气和标气压力和有效期，有效期截至前或压力低于2MPa时更换；更换气瓶后须检漏，更换氦气、氦氧气后须进行校准曲线中间浓度点的核查，更换氦甲烷后须重新建立校准曲线；检查采样泵、采样管路、石英炉、溶蚀器等关键部位，必要时更换配件和耗材。

每月维护内容：至少清洁一次采样头，污染天加大清洁频率。核查采样流量（8L/min±5%）；环境温度、压力检查或校准。环境温度偏差不超过±2℃，环境压力偏差不超过10hPa；数据库数据核查和备份；按照采购方要求提供数据报表，内容至少要包括仪器有效数据获取率情况、仪器故障及数据缺失情况。

每季度维护内容：至少进行一次溶蚀器和采样管路清洗，至少更换一次溶蚀器滤膜等配件，或根据污染程度加大频率。绘制一次校准曲线，校准曲线不少于5个浓度点（包含滤膜空白点），相关系数R≥0.995；更换核心部件后，重新进行标准曲线校准。全流程空白；在采样进口端安装颗粒物高效过滤器，采集1小时全流程空白，应小于2.0μg/m3。

每半年维护内容：清洁氦气、氦氧、氦甲烷和样气电磁阀；对氦甲烷通道流量进行单点核查，偏差超过±5%，须进行校准。

每年维护内容：对氦气、氦甲烷、氦氧通道流量进行多点校准，相关系数R≥0.990。每年进行一次预防性维护，对采样系统、分析系统进行检查和清洁；保养后，对仪器进行全面校准和检查，包括多点核查、重复性、稳定性等。

2、黑碳仪

每周维护内容：检查黑碳监测仪自动监测仪的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常，检查黑炭监测仪显示以及外部数据记录器的系统时间和日期，仪器时间与北京时间一致。

两周维护内容：检查滤带，已使用近90%时及时予以更换，每更换两次新滤带更换1次旁路过滤器，重污染天气期间加快滤膜移动的频次；检查使用过的滤带上的点，查看采样点边缘是否清晰；检查磁盘，存满及时更换,同时完整备份原存储器中所有原始数据。

每月维护内容：做1次外部流量检查，流量标准值为5.0LPM,若流量误差大于±10%，校准流量；用高效过滤器检查背景值（要求±≤500ng/m3），清洗PM2.5旋风式粒径切割器。

每半年维护内容：清洁光学分析室。

3、能见度仪

每周维护内容：记录1次仪器各显示状态参数。

每月维护内容：清洁探测器。

每季度维护内容：检查电缆、清理光学部件。

每半年维护内容：a.至少进行1次校准（有异常按需）零点＜0.05、标点≤±10%。b.更换光源板（按需）。

4、浊度仪

每周维护内容：检查仪器时钟与参数，必要时进行相应调整。

每月维护内容：零点和跨度检查，根据公差结果判定是否需要进行全校准。

每季度维护内容：清洗屋顶进口罩及防虫网。依次作一次全校准、零检查和标气检查；零点±1.5 Mm-1、标气检查稳定度和零点稳定度≥90%（520nm后向散射＞80%）、跨度检查值与标准值误差±5%（以标气理论值计算）。

半年维护内容:清洗测量腔室并进行气密性测试，更换零气泵进气过滤器和零气/标气精细过滤器。

每年维护内容:更换标气,按需更换易耗件（灯源O型圈、光电倍增管V型环、采样泵、参考快门、快门螺线管）；清洗气路更换电池。

5、颗粒物粒径谱仪

每日维护内容：检查平台数据是否正常。

每周维护内容：检查集水瓶是否需要清洁，记录仪器相关信息。

季度维护内容：流量检查或校准；清理光室；清理室外采样头；更换过滤器。

每年维护内容：返厂校准、清洁采样管、更换除湿泵、更换温湿度传感器（根据仪器实际运行状态执行）、更换激光器加放大板（根据仪器实际运行状态执行）。

6、城市摄影系统

每日维护内容：远程查看拍照数据是否正常。

每周维护内容：清洁镜头。

每年维护内容：更换解码器（根据仪器实际运行状态执行）

## 五、质量保证与质量控制要求

1、履约监管机制: 采购方依据合同条款实施履约考评，对未达标行为按合同扣罚，重大事故移交相关部门处理。

2、档案与记录管理:中标方须建立完整的运维档案，涵盖巡检、维护、耗材使用、质控等全流程记录，并按日/周/月分类归档；档案文件包括但不限于：巡检记录表、维护维修台账、标准物质使用台账、质控记录表。

3、质量保证体系:

（1）标准物质须采用国家有证标准物质且在有效期内。

（2）运维仪表须具备法定计量认证标识，定期送检并保存检定证书。

（3）配备经计量部门检定/校准的专用流量计、温湿度计、压力计等设备，用于仪器和站房环境的监控。

4、质量控制要求:

（1）严格执行国家及地方质控标准，落实校准、数据审核等环节，确保监测数据溯源性。

（2）技术文件须实时更新并备案，运维记录须由操作人签字确认，年度归档备查。

（3）投标文件中需专项说明质控管理架构、实施流程及异常处置预案。

## 六、配件耗材及维修要求

★1、配件耗材管理要求：供应商须确保配件耗材足量供应（见表2）且技术合规，按维护周期更换并登记台账；年耗量配件按采购文件及时供应，偶发故障配件24小时内完成调换；所有物料需提供有效期证明，有效期≤90天的耗材不得使用，合同期内耗材缺口由中标方无偿补足。

2、设备维修响应标准：常规故障处置：4小时内出具初步诊断报告；24小时内技术人员抵达现场；48小时内完成故障排除并提交维修简报。重大故障处置：48小时内无法修复的，应于故障确认后12小时内提交书面处置方案，经采购方书面批准后，按核定时限完成系统恢复。

3、通信和电力线路等外部故障：接报后4小时内通报权属单位,全程跟踪协调直至故障排除；每6小时向采购方报送处置进展。

表2 年度通用配件及耗材清单

| 序号 | 仪器名称 | 耗材名称 | 年需数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三波长浊度仪 | 一次性过滤器 | 2个 |
|  |  | 校准气 | 1瓶 |
|  |  | 光源 | 按需 |
| 2 | 能见度仪 | 光源板 | 按需 |
| 3 | 城市摄影系统 | 解码器 | 按需 |
| 4 | 颗粒物粒径谱仪 | BQ过滤器 | 4个 |
|  |  | 除湿泵 | 1个 |
|  |  | 温湿度传感器 | 按需 |
|  |  | 激光器加放大板 | 按需 |
| 5 | 黑碳仪 | 滤带 | 4卷 |
|  |  | 过滤器 | 6个 |
|  |  | 光源板 | 按需 |
|  |  | 卷纸马达 | 按需 |
| 6 | EC/OC分析仪 | 高纯氦气（99.999%，40L） | 2瓶 |
|  |  | 氦氧气（氧10%，氦90%，40L） | 1瓶 |
|  |  | 甲烷气（甲烷5%，氦95%，40L） | 1瓶 |
|  |  | 脱氧管 | 1根 |
|  |  | 溶蚀器滤芯 | 4套（15片/套） |
|  |  | 石英滤膜 | 3盒（25片/盒） |
|  |  | 石英管 | 按需 |
|  |  | 蔗糖标液 | 6瓶 |
|  |  | 石英炉 | 按需 |
|  |  | 采样泵 | 按需 |
|  |  | 流量控制电磁阀 | 按需 |
|  |  | 前炉加热丝 | 1根 |
|  |  | 后炉加热丝 | 1根 |

# 七、考核与付款

1、数据有效率考核（按自然月计算）：EC/OC数据有效率须达到（表3）标准，单台设备数据有效率不达标按下表扣款，多台设备数据有效率不达标时，扣款累加；仪器故障期间采用手工采样或备机补测，且数据合规，认可有效率（需提前报备并经采购方确认）。

| 仪器名称 | 标准 | 月有效数据捕获率 | 月质控数据合格率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机碳/元素碳分析仪 | >=85% | 合格，按合同款支付。 | 合格，按合同款支付 | 1、本条目仅针对EC/OC进行考核。 2、月扣款最高额度为合同款的4%。 |
|  | <85%且>=80% | 每台扣除0.4%。 | 每台扣除0.2%。 |  |
|  | <80%且>=75% | 每台扣除0.8%。 | 每台扣除0.4%。 |  |
|  | <75%且>=65% | 每台扣除1.2%。 | 每台扣除0.8%。 |  |
|  | <65% | 每台扣除1.6%，且按日扣除停运期间运维费。 | 扣除合同款的4%。 |  |
| 浊度仪、粒径谱仪、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影系统 | >=80% | 合格，按合同款支付。 | 合格，按合同款支付 | 1、单台扣除费用根据考核项可累加。 2、单台月扣款最高总额度为合同款0.8%，多台仪器可累加。 |
|  | <80%且>=65% | 每台扣除0.24%。 | 每台扣除0.16%。 |  |
|  | <65% | 每台扣除0.32%，且按日扣除停运期间运维费。 | 扣除合同款的0.8%。 |  |

2、质量控制考核：质控记录缺失或指标不达标，每次扣除合同款的0.2%；拒不接受质控检查或样品考核，每次扣除合同款的2%；备品未按规范更换或使用非原厂备品，每次扣0.5%。

3、运维执行考核：合同约定事项等未完成，每项扣除合同款的0.2%；重大活动保障及应急事件响应不服从调度，每次扣除合同款的5%。

4、日常管理考核：未按时提交运维月报、数据审核延迟或通报超期，每次扣除合同款的0.2%。

# 八、付款方式

合同价分三期支付：首期款（40%）于合同签订后7个工作日内支付；第二期款（30%）于合同签订满3个月后通过季度考核后支付；尾款（30%）于合同服务期满且通过验收后，根据履约考核结果支付。

中标方须在每期付款前5个工作日内，向采购方开具合法合规的增值税专用发票，发票金额与当期结算金额一致；逾期提供发票的，付款期限相应顺延。

- 第四章  评审方法和程序

- 一、评审原则

1、本项目采用 综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

- 二、评审方法

1、评审程序：

资格审查→技术商务标评审→价格标评审→推荐中标候选人。

两个采购包供应商可以兼投不可以兼中。供应商可以选择其中一个或多个采购包投标响应，但不可以同时中标多个采购包。开标及中标顺序为包1→包2。(如供应商在前一采购包中被推荐为第一中标候选人，可以继续参加后续标段评审，但不再中标后续采购包，以此类推。）

本项目先开启资格审查材料，各投标人资格审查通过后方能进入评标程序。先评审技术商务标，技术商务标打分结束后再评审价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本项目的技术商务标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术商务标分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术商务标以打分的形式进行评审和评价，技术商务标分值为所有评委评分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

6、技术部分评审结束后，开启投标人的价格标，投标人的价格标得分直接计算取得，与技术商务标得分相加为投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、综合得分最高者推荐为预中标人，并出具评审报告。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标供应商在中标或者中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，处以采购金额千分之五的罚款，并列入不良行为记录名单。中标供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

三、评审因素和评分标准

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

（二）评审因素、权值及评分标准

1、报价（30分）

满足招标文件要求且投标报价（评标价）最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分；其他供应商的价格分按下列公式计算：

价格标得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

- 技术商务标 （70分，建议双面打印材料）

| 评标项目 | 评分标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 技术响应 | 根据响应文件叙述情况，满足且优于采购文件技术要求中“★”项（不包括响应时效中一般故障的响应时间）的，每有一条加1分，最多加3分（须提供有关承诺说明加盖公章，格式自拟）。 | 3 |
| 资质认证 | 提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每一个得1分，最多得3分（需提供证书复印件加盖公章），无体系证明不得分。 | 3 |
| 业绩证明 | 包1：提供2022年05月01日（以合同签订时间为准）以来，具有在线离子色谱分析仪成功维护案例，每提供1个得3分，最多得12分。提供案例合同复印件并加盖公章。同一单位不同时间的成功运维案例视为1个。 | 12 |
|  | 包2：提供2022年05月01日（以合同签订时间为准）以来，具有EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影成功维护案例。 EC/OC分析仪每提供1个得1.5分，最多得6分；其余单台仪器提供2例及以上成功运维案例的得1分，单台仪器最多得1分，合计最多得3分。同一单位同一仪器的成功运维案例视为1例。 投标单位同时具备全部仪器成功运维案例加3分 提供案例合同复印件并加盖公章。 |  |
| 运维方案 | （1）运维方案内容需包括日常运维方案、故障维修、安全检查等详细内容。 方案内容清晰完整，可行性强的得8分； 方案内容较为清晰完整，可行性较强的得5分； 方案内容一般，可行性一般的得3分；其他情况不得分。 （2）质控方案中需包含自动站运维规章制度、质控检查、定期巡检、量值溯源等内容。 方案的专业性强、内容丰富且完整性高的得8分； 方案的专业性较强、内容较为丰富且完整性较高的得5分； 方案的专业性一般、内容简短且完整性低的得3分；其他情况不得分。 - 有配套的记录表格，包括巡检记录、故障维修记录等。 记录表格内容清晰明了，专业性强的得6分； 记录表格内容较为合理，专业性较强的得4分； 记录表格内容简单，专业性一般得2分；无相应材料不得分。 | 22 |
| 人员及资源配备 | 供应商应根据投标方要求配置合适的技术人员，根据人员的数量、技术实力及人员素质、应急响应等情况进行综合评审。 （1）为本项目配置的技术人员须为具有运维经验及相关上岗资质证明的技术工程师，每有1人得1分，最高得2分；持有上岗证人员中具备环保类专业技术中级及以上职称的，有1人得1分，最高得2分。 注：为本项目提供技术服务的技术人员必须为供应商在职人员，并提供供应商为技术人员2025年02月-2025年05月中任意一个月缴纳的社保证明。 （2）一般故障能在2小时内响应得3分（提供驻点与超站所在地路程截图并盖章）；一般故障能在3小时内响应得2分（提供驻点与超站所在地路程截图并盖章）。配备运维专用车辆加1分，提供车辆相关资料否则不得分。 （3）拟投入本项目的日常运行维护仪器设备全、可计量溯源、先进性可操作性强得4分；日常运行维护仪器设备较全、先进性可操作性一般得3分；日常运行维护仪器设备简单、先进性可操作性欠缺得1分 ，未提供的不得分。 | 12 |
| 应急保障能力 | 包1： （1）针对突发环境问题、特殊时期、自然灾害、临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏等情况，制定专门的应急预案。 应急预案安排科学合理、可操作性强的得8分； 应急预案安排较为科学合理、可操作性较强的得5分； 应急预案安排科学合理性一般、可操作性一般的得3分；其他情况不得分。 （2）供应商提供2022年以来为重大活动、赛事或突发环境事故监测保障期间提供技术保障相关证明材料，证明须涉及在线离子色谱分析仪，相关证明材料为用户单位出具的书面证明材料，有一例得1分，最高得5分。 | 13 |
|  | 包2： （1）针对突发环境问题、特殊时期、自然灾害、临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏等情况，制定专门的应急预案。 应急预案安排科学合理、可操作性强的得8分； 应急预案安排较为科学合理、可操作性较强的得5分； 应急预案安排科学合理性一般、可操作性一般的得3分；其他情况不得分。 （2）供应商提供2022年以来为重大活动、赛事或突发环境事故监测保障期间提供技术保障相关证明材料，证明须涉及EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影类仪器，相关证明材料为用户单位出具的书面证明材料，有一例得1分，最高得5分。 |  |
| 创新性与增值服务 | 提出超出采购要求的创新或增值服务，如分析报告编制、高值溯源排查分析、有备机可提供等，有一条加1分，总分5分。 | 5分 |

- 注：请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

- 五、中标人的确定

1、评标委员会依据投标人的综合得分（技术商务得分与价格得分之和）从高到低排序推荐中标候选人，并将结果通知所有投标人。

2、推荐中标候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按价格标得分高者优先。

（2）若总分且价格标得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标人递交投标文件签到顺序号）。

- 六、公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市生态环境局官网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

- 七、其他

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否询问的事项，投标人当时没有提出询问的，事后投标人不得针对上述事项提出询问。

第五章  合同授予

一、中标供应商和采购人在发出《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

每次付款前，中标供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购人办理付款手续。

附：合同格式条款

合同协议书（包1）

委托方（甲方）：[ 江苏省南通环境监测中心 ]

地址：[ 南通市崇川区青年中路18号 ]

法定代表人/负责人：[                ]

项目联系人：[                ]

联系电话：[                ]

受托方（乙方）：[                ]

地址：[                ]

法定代表人/负责人：[                ]

项目联系人：[                ]

联系电话：[                ]

本合同甲方委托乙方就[ 江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪、EC/OC分析仪等大气自动站运维服务采购项目包1 ]（“项目”）进行专项服务，并支付相应的服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行服务的内容如下：

1.1服务的目标：[ 保证在线离子色谱分析仪（MARGA 1S）稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作开展提供科学的决策依据]。

1.2服务的内容：[ 包括但不限于含日常维护、故障维修、年度检修、校准、质控及耗材更换（含配件、运输、人工等费用）。 ]

1.3服务的方式：[ 根据甲方要求，提供相关服务 ]。

第二条 乙方应按下列要求完成服务工作：

2.1服务地点：[ 南通市环境教育馆 ]。

2.2服务期限：[ 2025年6月  日至2026年6月30日 ]。

2.3服务进度：[ 物资保障：乙方须于合同签订后30日内配齐采购文件列明的年度通用配件及耗材（特殊耗材45日内），并运送至指定地点，所有物资须为原厂正品，必须要提供生产厂家瑞士万通中国有限公司针对本项目的耗材和配件供应的书面证明材料，未达要求甲方有权拒收并限期更换，逾期未整改的按违约条款处理。

报告制度：每月  日前提交上月运维月报，合同终止后   日内提交运维年报。]

2.4服务质量要求：[ 合规质量：质控和运维需执行《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》HJ 1328-2023及国家站审核技术规范中的相关要求。合同未明确的质控管理及运维要求，执行国家及省级现行规范性文件；新颁布管理办法与合同条款冲突时，以国家或省级最新要求为准。

人员要求：乙方须配备熟练从事在线离子色谱分析仪日常运行和维护的技术人员，并获得相关上岗资质，甲方保留人员考核权及不合格人员更换要求权。]

2.5具体工作内容：

[2.5.1总体运维要求

（1）响应时效：一般故障    小时内响应、     小时到场、   小时修复；重大故障     小时内提交书面解决方案，经甲方确认后实施，不可抗力（如自然灾害、封控等）导致的延误不计算时效。

（2）乙方按甲方需求提供下述服务：7×24小时实时远程技术支持、重大活动前专项巡检与保障预案。

- 2.5.2站房及数据具体维护要求

日常数据管理：每日实施在线数据巡检，12时前完成前日0—23时监测数据审核，同步检查仪器运行及数据传输状态，发现异常立即处置并上报，配合甲方完成国家及省级平台数据核报工作。

站房周检：每周至少开展1次全面巡检，包含：①保障站房环境条件（温度25℃±5℃、湿度＜80%），调控温湿度避免采样系统结露；②检查采样总管/采样头完整性，清理冷凝水；③核验仪器参数、工控机时钟同步及网络通讯状态；④清点备件耗材及运维工具完整性；⑤维护空调（清洁过滤网）、电源等辅助设备；⑥检查消防/避雷设施有效性及站房防水防潮情况；⑦清除站区杂草积水，保持站内外卫生。所有巡检结果须形成书面记录，发现问题48小时内闭环整改。

- 2.5.3仪器具体维护要求

（1）每日维护内容

a.每日检查仪器采样流量、色谱柱压、柱温、电导率、目标离子色谱峰出峰时间和峰宽等工作参数；如在现场，还应查看管路是否有气泡或漏液，溶蚀器滤膜是否有气泡，淋洗液是否充足。

b.以 PM2.5或 PM10为首要污染物的重污染天气预警发布后，可根据仪器数据质量情况24h内全面检查仪器1次；必要时校准或调整并避开重污染时段，重污染过程或沙尘影响结束后应及时清理采样头和切割器，并核查流量。

c.每日检查仪器监测结果，发现异常数据及时排查原因。

d.做好每日维护记录，并定期存档。

如发现问题，能远程修复及时修复；如不能，须及时安排技术人员到站点现场进行处理。

（2）每周维护内容

a.每周至少现场检查1次仪器运行状态。

b.每周至少检查1次监测仪器散热风扇污染情况，及时清洁。

c.每周至少检查1次户外缓冲瓶，及时清理积水。

d.每周至少检査1次蒸汽发生器水位是否正常、样品收集装置是否充满吸收液、管路是否有气泡与漏液。

e.每周至少检查1次溶蚀器是否正常，当发现漏液、有气泡或污染时，应及时分析原因，更换过滤器等耗材或备件。

f.对于颗粒物流路，每周至少更换1次过滤器；对于气体流路，如配有过滤器的，每两周至少更换1次过滤器；可根据仪器说明书要求及当地污染程度增加过滤器更换频次，新过滤器使用前应活化。

g.每周至少检查1次色谱柱柱效，当发现色谱柱柱效下降较多，如NO3-和SO42-色谱峰之间的分离度小于1.2，Na+和水负峰/系统峰分离度小于1.5时，应及时更换相应的色谱柱与保护柱。

h.每周至少检查1次采样泵是否运转正常。

i.每周至少检査1次采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，流路管路是否洁净和畅通，及时发现并清除管路中的异物和气泡，必要时更换配件或耗材。

j.每周至少检查1次淋洗液液位，液位低于容器容积的1/5时应及时更换淋洗液，若使用淋洗液自动发生器，应及时添加去离子水；每次更换淋洗液后应检査目标离子的保留时间和背景电导率，查看保留时间漂移情况，如漂移超出0.5min，应及时排查原因。

k.每周至少检查1次废液桶，及时清空废液。

l.每两周使用去离子水(电阻率应≥18MΩ·cm，25 ℃)检査仪器基线与空白响应情况，如目标离子浓度高于仪器检出限，应及时排查后重新测试。

m.执行仪器说明书规定的其他周维护内容。

n.做好每周维护记录，并定期存档。

（3）每月维护内容

a.每月至少清洁1次采样头；在颗粒物污染较重或植物飞絮、飞虫影响较大的季节，应增加采样头的检查和清洁频次；清洁时，应完全拆开采样头和切割器，用蒸馏水或无水乙醇清洁(无水乙醇清洁后需再用蒸馏水清洁一遍)，待完全晾干或吹风机吹干后重新组装，组装时应检查密封圈的密封情况。

b.执行仪器说明书规定的其他月维护内容。

c.做好每月维护记录，并定期存档。

d.数据库数据核查和备份。每月至少备份1次原始数据，按照甲方要求提供数据报表，内容至少要包括仪器有效数据获取率情况、仪器故障及数据缺失情况。

（4）每季度维护内容

a.采用溶蚀器滤膜的仪器，每季度至少更换1次滤膜。

b.每季度至少清洁或更换1次溶蚀器、蒸汽发生器、采样及流路管路，根据当地污染程度可增加清洁频次；采样管路清洁后应检查气密性，并核查采样流量。

c.执行仪器说明书规定的其他季度维护内容。

d.做好每季度维护记录，并定期存档。

（5）每半年维护内容

a.每半年至少更换1次蠕动泵管和采样泵过滤器，根据实际情况可适当增加更换频次。

b.执行仪器说明书规定的其他半年维护内容。

c.做好每半年维护记录，并定期存档。

6、每年维护内容

a.每年对仪器预防性维护1次(或根据污染情况调整维护频次)，检查与清洁样品采集单元和分析单元，更换必要的耗材与配件；维护后，应全面核查仪器状态，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

b.执行仪器说明书规定的其他年度维护内容。

c.做好每年维护记录，并定期存档。

- 2.5.4质量保证与质量控制要求

（1）履约监管机制: 甲方依据合同条款实施履约考评，对未达标行为按合同扣罚，重大事故移交相关部门处理。

（2）档案与记录管理:中标方须建立完整的运维档案，涵盖巡检、维护、耗材使用、质控等全流程记录，并按日/周/月分类归档；档案文件包括但不限于：巡检记录表、维护维修台账、标准物质使用台账、质控记录表。

（3）质量保证体系:

a.标准物质须采用国家有证标准物质且在有效期内。

b.运维仪表须具备法定计量认证标识，定期送检并保存检定证书。

c.配备经计量部门检定/校准的专用流量计、温湿度计、压力计等设备，用于仪器和站房环境的监控。

（4）质量控制要求:

a.严格执行《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》（HJ 1328-2023）中质控标准，若有新标准，以国家或省级最新要求为准。

b.技术文件须实时更新并备案，运维记录须由操作人签字确认，年度归档备查。

c.投标文件中需专项说明质控管理架构、实施流程及异常处置预案。

- 2.5.5配件耗材及维修要求

（1）配件耗材管理要求：供应商须确保配件耗材足量供应（见表2）且技术合规，按维护周期更换并登记台账；年耗量配件按采购文件及时供应，偶发故障配件24小时内完成调换；所有物料需提供有效期证明，合同期内耗材缺口由中标方无偿补足。

（2）设备维修响应标准:常规故障处置：4小时内出具初步诊断报告；24小时内技术人员抵达现场；48小时内完成故障排除并提交维修简报。重大故障处置：48小时内无法修复的，应于故障确认后12小时内提交书面处置方案，经甲方书面批准后，按核定时限完成系统恢复。

（3）通信和电力线路等外部故障：接报后4小时内通报权属单位,全程跟踪协调直至故障排除；每6小时向甲方报送处置进展。

（4）维修服务费用包含在投标报价内，全部由乙方承担。如因运维人员操作错误造成仪器的损坏，维修及耗材、配件费用均由乙方自行承担。耗材的更换按照采购文件中耗材供应的要求执行。

表2   主要耗材一览表

| 序号 | 名称 | 数量（个） | 货号或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤头 | 保证合同期内本次托管运维的仪器设备正常运行、运维、质控等的使用数量 | V0W1030009 |
| 2 | 取液过滤芯 |  | 62821090，5个/包 |
| 3 | 在线过滤芯 |  | 62821130，10个/包 |
| 4 | 保护柱滤芯滤膜 |  | 61011130，10个/包 |
| 5 | 阴离子色谱柱 |  | 61020070 |
| 6 | 阳离子色谱柱 |  | 61050410 |
| 7 | 抑制器泵管 |  | 61826420 |
| 8 | 蠕动泵管（1ml/min） |  | V5LNL00181 |
| 9 | 蠕动泵管（5ml/min） |  | V2KD003161 |
| 10 | 电磁阀 |  | V0R5029227 |
| 11 | PEEK管 |  | 61831030 |
| 12 | Denuder密封圈 |  | V2LH000611 |
| 13 | 进口单向阀 |  | 62824090 |
| 14 | 出口单向阀 |  | 62824080 |
| 15 | 阴离子定量环 |  | V5LNL00191 |
| 16 | 阳离子定量环 |  | V2LH000091 |
| 17 | 100ml容量瓶 |  | - |
| 18 | 500ml试剂瓶 |  | - |
| 19 | 50ml离心管 |  | - |
| 20 | 超纯水机耗材套装 |  | RR100Q101 |
| 21 | 纯净水 |  | - |
| 22 | 一次性移液枪头 |  | - |
| 23 | 一次性橡胶手套 |  | - |
| 24 | 碳酸钠、碳酸氢钠 |  | 优级纯(GR) |
| 25 | 酒精 |  | 分析纯（AR） |
| 26 | 内标物质 |  | 优级纯(GR) |
| 27 | 阴离子标准溶液 |  | - |
| 28 | 阳离子标准溶液 |  | - |
| 29 | 有证标准物质 |  |  |

备注：表2列出的耗材或者未列出的常用耗材，合同期内乙方须全部提供，保证仪器正常运行和运维、质控等工作按要求开展，耗材所有费用包含在合同价内，甲方不再另付费用。所有的耗材须为原厂耗材，能和仪器匹配使用，保证仪器正常稳定运行。丙酮、硝酸、过氧化氢等试剂由甲方提供，乙方应按照国家有关法律法规、甲方相关制度使用。]

第三条 为保证乙方有效进行服务工作，甲方应当向乙方提供必要的资料及工作条件。

第四条 甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为：

4.1本合同费用总额（含税价）：人民币大写[             ]元，小写[         ]元；

本合同费用总额已包括甲方就乙方履行本合同所应支付的全部报酬、所需的全部费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。包括但不限于日常维护、故障维修、年度检修、校准、质控及耗材更换（含配件、运输、人工等费用）等完成该项目的一切费用。仪器运行的电费与网络费由甲方承担。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。包括但不限于日常维护、故障维修、年度检修、校准、质控及耗材更换（含配件、运输、人工等费用）等完成该项目的一切费用。仪器运行的电费与网络费由甲方承担。

4.2甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]发票支付本合同费用总额，并按以下第[ （2） ]种方式向乙方付款：

（1）一次性支付

乙方完成服务工作并经甲方验收合格后[  /  ]个工作日内，甲方向乙方支付本合同费用总额。

（2）分期支付

甲方分期向乙方支付本合同费用总额：[ 首期款（40%）于合同签订后7个工作日内支付；第二期款（30%）于合同签订满3个月后通过季度考核后支付；尾款（30%）于合同服务期满且通过验收后，根据履约考核结果支付。

乙方须在每期付款前5个工作日内，向甲方开具合法合规的增值税专用发票，发票金额与当期结算金额一致；逾期提供发票的，付款期限相应顺延。]

4.3因乙方未按甲方要求出具相应票据导致的延迟付款，甲方不承担违约责任。

4.4本项目的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含支付部门审查的时间，乙方应充分理解年初财政预算下达和支付审核所需时间，不因此延迟交付成果和向甲方索赔任何额外费用及追究甲方责任。

4.5本合同费用总额的所有支付由甲方以[ 银行转账方式 ]付至乙方。甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：                          乙方信息如下：

开户行：[  ]                            开户行：[  ]

户名：[  ]                              户名：[  ]

账号：[  ]                              账号：[  ]

行号：[  ]                              行号：[  ]

4.6若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。

第五条 保密

5.1乙方对甲方所提供的所有资料（包括但不限于技术资料、监测数据、文件等）以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息（统称“保密资料”）负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

5.2乙方仅有权为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、采样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

5.3乙方返还保密资料原件、销毁复制件时，应要求乙方出具书面确认函，详细说明返还资料清单、销毁方式与时间，甲方留存备查，确保保密资料妥善处理，降低泄密风险。

5.4当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。保密资料：

（1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的。

（2）已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。

（3）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。

（4）法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

5.5如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

5.6本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后[ 3 ]年内持续有效。

第六条 分包

未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转由第三人承担。

第七条  侵权处理

7.1乙方应当保证，其依本合同为甲方提供服务过程中和/或其为甲方提供的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。如果有人提出法律或行政程序（合称“侵权指控”），声称甲方侵犯了其知识产权等合法权益的，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

7.2如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方继续使用服务成果的部分或全部，乙方应当采取以下措施之一：

（1）使甲方重新免费获得使用上述服务成果的权利。

（2）免费更换或改造上述服务成果，使甲方不受上述禁令限制继续使用服务成果。

（3）其它使甲方对服务成果拥有合法使用权，或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

7.3在合同签订后3年内，未经甲方书面同意，不得在为其他单位提供服务时使用与本项目相似的设计方案、插图等成果，保护甲方项目独特性和竞争力。

第八条 项目服务成果的权利归属

8.1双方确定，乙方所完成的服务成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。

8.2双方确定，甲方利用乙方的服务成果所完成的新的成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。

8.3乙方未经甲方书面同意，不得使用本合同中涉及的内容与信息做任何形式的推广。

8.4乙方有义务协助甲方办理知识产权登记、备案等手续，提供必要文件资料，配合甲方应对知识产权纠纷，确保甲方知识产权权益完整实现。

第九条 考核要求

9.1数据有效率考核（按自然月计算）：在线离子色谱数据有效率须达到（表3）标准，数据有效率不达标按下表扣款。

表3   有效率要求

| 仪器名称 | 标准 | 月有效数据捕获率 | 月质控数据合格率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线离子色谱 | >=85% | 合格，按合同款支付。 | 合格，按合同款支付 | 月扣款最高额度为合同款的8%。 |
|  | <85%且>=80% | 每台扣除0.8%。 | 每台扣除0.4%。 |  |
|  | <80%且>=75% | 每台扣除1.6%。 | 每台扣除0.8%。 |  |
|  | <75%且>=65% | 每台扣除2.4%。 | 每台扣除1.6%。 |  |
|  | <65% | 每台扣除3.2%，且按日扣除停运期间运维费。 | 扣除合同款的8%。 |  |

9.2质量控制考核：质控记录缺失或指标不达标，每次扣除合同款的0.2%；拒不接受质控检查或样品考核，每次扣除合同款的2%；备品未按规范更换或使用非原厂备品，每次扣0.5%。

9.3运维执行考核：合同约定事项等未完成，每项扣除合同款的0.2%；重大活动保障及应急事件响应不服从调度，每次扣除合同款的5%。

9.4日常管理考核：未按时提交运维月报、数据审核延迟或通报超期，每次扣除合同款的0.2%。

9.5仪器故障期间采用手工采样或备机补测，且数据合规，认可有效率（需提前报备并经甲方确认）。

第十条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定[          ]为甲方项目联系人，乙方指定[          ]为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行，若造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条 双方确定，出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

11.1发生不可抗力。因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

第十二条 法律适用和争议解决

12.1本合同适用中华人民共和国法律。

12.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十三条 双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

13.1“不可抗力”：地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

第十四条  双方约定本合同其他相关事项为：

14.1任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。甲方向其关联公司透露的，不在此限。

14.2任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同作出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字并加盖单位公章或合同专用章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。

14.3本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

14.4甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

第十五条 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同一式[ 肆 ]份，甲方执[ 贰 ]份，乙方执[ 贰 ]份，具有同等法律效力。

第十六条 附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

甲方：[              ]

法定代表人/负责人或授权代表：（签字）

[       ]年[      ]月[      ]日

乙方：[      ]

法定代表人/负责人或授权代表：（签字）

[       ]年[      ]月[      ]日

合同协议书（包2）

委托方（甲方）：[ 江苏省南通环境监测中心 ]

地址：[ 南通市崇川区青年中路18号 ]

法定代表人/负责人：[                ]

项目联系人：[                ]

联系电话：[                ]

受托方（乙方）：[                ]

地址：[                ]

法定代表人/负责人：[                ]

项目联系人：[                ]

联系电话：[                ]

本合同甲方委托乙方就[ 江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪、EC/OC分析仪等大气自动站运维服务采购项目包2 ]（“项目”）进行专项服务，并支付相应的服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行服务的内容如下：

1.1服务的目标：[ 确保EC/OC分析仪、浊度仪、粒径谱仪、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影系统等仪器稳定运行，获取连续有效监测数据，为政府对环境保护决策工作提供科学依据]。

1.2服务的内容：[ 包括但不限于含日常维护、故障维修、年度检修、校准、质控及耗材更换（含配件、运输、人工等费用）。 ]

1.3服务的方式：[ 根据甲方要求，提供相关服务 ]。

第二条 乙方应按下列要求完成服务工作：

2.1服务地点：[ 南通市环境教育馆 ]。

2.2服务期限：[ 2025年6月  日-2026年6月30日 ]。

2.3服务进度：[物资保障：乙方须于合同签订后30日内配齐采购文件列明的年度通用配件及耗材（特殊耗材45日内），并运送至指定地点，EC/OC分析仪专用氦氧气、甲烷气及黑炭仪滤带须14日内供应到位，所有物资须为原厂正品，未达要求甲方有权拒收并限期更换，逾期未整改的按违约条款处理。

报告制度：每月    日前提交上月运维月报，合同终止后    日内提交运维年报。]

2.4服务质量要求：[合规执行：合同未明确的质控管理及运维要求，执行国家及省级现行规范性文件；新颁布管理办法与合同条款冲突时，以国家或省级最新要求为准。

人员要求：乙方须配备专职工程师团队，甲方保留人员考核权及不合格人员更换要求权。]

2.5具体工作内容：

## [2.5.1总体运维要求

（1）响应时效：一般故障    小时内响应、     小时到场、   小时修复；重大故障     小时内提交书面解决方案，经甲方确认后实施，不可抗力（如自然灾害、封控等）导致的延误不计算时效。

（2）乙方按甲方需求提供下述服务：7×24小时实时远程技术支持、重大活动前专项巡检与保障预案。

（3）手工质控要求：在项目运维周期内，甲方将按季度开展手工采样工作，每季度选取有代表性 7 日，采用同步采样方式获取样品，用于数据比对，总样品量约20~30个。乙方须对所采集滤膜样品开展有机碳（OC）与元素碳（EC）分析，检测方法采用热光法原理测定。乙方应在样品采集交接完成后30个工作日内，向甲方提交完整、准确的实验室分析报告。若乙方不具备相关分析能力，可依法委托具备资质及相应分析能力的第三方实验室开展检测工作，并对最终检测结果负责。

## 2.5.2站房及数据具体维护要求

日常数据管理：每日实施在线数据巡检，12时前完成前日0-23时监测数据审核，同步检查仪器运行及数据传输状态，发现异常立即处置并上报，配合甲方完成国家及省级平台数据核报工作。

站房周检：每周至少开展1次全面巡检，包含：①保障站房环境条件（温度25℃±5℃、湿度＜80%），调控温湿度避免采样系统结露；②检查采样总管/支管/采样头完整性，清理冷凝水；③核验仪器参数、工控机时钟同步及网络通讯状态；④清点备件耗材及运维工具完整性；⑤维护空调（清洁过滤网）、电源等辅助设备；⑥检查消防/避雷设施有效性及站房防水防潮情况；⑦清除站区杂草积水，保持站内外卫生。所有巡检结果须形成书面记录，发现问题48小时内闭环整改。

## 2.5.3各仪器具体维护要求

（1）EC/OC分析仪

每日检查：每日不定期远程登录仪器，检查仪器运行状况、工作参数、流量、炉内压力、激光强度、升温程序、每日甲烷峰面积变化幅度＜5%、自动空白结果（TC≤0.3μgC）等；如发现问题，能远程修复及时修复，如不能，须及时安排技术人员到站点现场进行处理。

每周维护内容：至少更换一次滤膜，重污染天气期间加大更换频率；更换滤膜后，至少执行一次烤炉程序和滤膜空白测试。

每2周维护内容：采用单点校准法核查,测试3次校准中间浓度点响应值，每次相对误差应小于10%；检查载气和标气压力和有效期，有效期截至前或压力低于2MPa时更换；更换气瓶后须检漏，更换氦气、氦氧气后须进行校准曲线中间浓度点的核查，更换氦甲烷后须重新建立校准曲线；检查采样泵、采样管路、石英炉、溶蚀器等关键部位，必要时更换配件和耗材。

每月维护内容：至少清洁一次采样头，污染天加大清洁频率。核查采样流量（8L/min±5%）；环境温度、压力检查或校准。环境温度偏差不超过±2℃，环境压力偏差不超过10hPa；数据库数据核查和备份；按照甲方要求提供数据报表，内容至少要包括仪器有效数据获取率情况、仪器故障及数据缺失情况。

每季度维护内容：至少进行一次溶蚀器和采样管路清洗，至少更换一次溶蚀器滤膜等配件，或根据污染程度加大频率。绘制一次校准曲线，校准曲线不少于5个浓度点（包含滤膜空白点），相关系数R≥0.995；更换核心部件后，重新进行标准曲线校准。全流程空白；在采样进口端安装颗粒物高效过滤器，采集1小时全流程空白，应小于2.0μg/m3。

每半年维护内容：清洁氦气、氦氧、氦甲烷和样气电磁阀；对氦甲烷通道流量进行单点核查，偏差超过±5%，须进行校准。

每年维护内容：对氦气、氦甲烷、氦氧通道流量进行多点校准，相关系数R≥0.990。每年进行一次预防性维护，对采样系统、分析系统进行检查和清洁；保养后，对仪器进行全面校准和检查，包括多点核查、重复性、稳定性等。

（2）黑碳仪

每周维护内容：检查黑碳监测仪自动监测仪的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常，检查黑炭监测仪显示以及外部数据记录器的系统时间和日期，仪器时间与北京时间一致。

两周维护内容：检查滤带，已使用近90%时及时予以更换，每更换两次新滤带更换1次旁路过滤器，重污染天气期间加快滤膜移动的频次；检查使用过的滤带上的点，查看采样点边缘是否清晰；检查磁盘，存满及时更换，同时完整备份原存储器中所有原始数据。

每月维护内容：做1次外部流量检查，流量标准值为5.0LPM,若流量误差大于±10%，校准流量；用高效过滤器检查背景值（要求±≤500ng/m3），清洗PM2.5旋风式粒径切割器。

每半年维护内容：清洁光学分析室。

（3）能见度仪

每周维护内容：记录1次仪器各显示状态参数。

每月维护内容：清洁探测器。

每季度维护内容：检查电缆、清理光学部件。

每半年维护内容：a.至少进行1次校准（有异常按需）零点＜0.05、标点≤±10%。b.更换光源板（按需）。

（4）浊度仪

每周维护内容：检查仪器时钟与参数，必要时进行相应调整。

每月维护内容：零点和跨度检查，根据公差结果判定是否需要进行全校准。

每季度维护内容：清洗屋顶进口罩及防虫网。依次作一次全校准、零检查和标气检查；零点±1.5 Mm-1、标气检查稳定度和零点稳定度≥90%（520nm后向散射＞80%）、跨度检查值与标准值误差±5%（以标气理论值计算）。

半年维护内容:清洗测量腔室并进行气密性测试，更换零气泵进气过滤器和零气/标气精细过滤器。

每年维护内容:更换标气,按需更换易耗件（灯源O型圈、光电倍增管V型环、采样泵、参考快门、快门螺线管）；清洗气路更换电池。

（5）颗粒物粒径谱仪

每日维护内容：检查平台数据是否正常。

每周维护内容：检查集水瓶是否需要清洁，记录仪器相关信息。

季度维护内容：流量检查或校准；清理光室；清理室外采样头；更换过滤器。

每年维护内容：返厂校准、清洁采样管、更换除湿泵、更换温湿度传感器（根据仪器实际运行状态执行）、更换激光器加放大板（根据仪器实际运行状态执行）。

（6）城市摄影系统

每日维护内容：远程查看拍照数据是否正常。

每周维护内容：清洁镜头。

每年维护内容：更换解码器（根据仪器实际运行状态执行）

## 2.5.4质量保证与质量控制要求

（1）履约监管机制: 甲方依据合同条款实施履约考评，对未达标行为按合同扣罚，重大事故移交相关部门处理。

（2）档案与记录管理:中标方须建立完整的运维档案，涵盖巡检、维护、耗材使用、质控等全流程记录，并按日/周/月分类归档；档案文件包括但不限于：巡检记录表、维护维修台账、标准物质使用台账、质控记录表。

（3）质量保证体系:

a.标准物质须采用国家有证标准物质且在有效期内。

b.运维仪表须具备法定计量认证标识，定期送检并保存检定证书。

c.配备经计量部门检定/校准的专用流量计、温湿度计、压力计等设备，用于仪器和站房环境的监控。

（4）质量控制要求:

a.严格执行国家及地方质控标准，落实校准、数据审核等环节，确保监测数据溯源性。

b.技术文件须实时更新并备案，运维记录须由操作人签字确认，年度归档备查。

c.投标文件中需专项说明质控管理架构、实施流程及异常处置预案。

## 2.5.5配件耗材及维修要求

（1）配件耗材管理要求：供应商须确保配件耗材足量供应（见表2）且技术合规，按维护周期更换并登记台账；年耗量配件按采购文件及时供应，偶发故障配件24小时内完成调换；所有物料需提供有效期证明，有效期≤90天的耗材不得使用，合同期内耗材缺口由中标方无偿补足。

（2）设备维修响应标准：常规故障处置：4小时内出具初步诊断报告；24小时内技术人员抵达现场；48小时内完成故障排除并提交维修简报。重大故障处置：48小时内无法修复的，应于故障确认后12小时内提交书面处置方案，经甲方书面批准后，按核定时限完成系统恢复。

（3）通信和电力线路等外部故障：接报后4小时内通报权属单位,全程跟踪协调直至故障排除；每6小时向甲方报送处置进展。

表2 年度通用配件及耗材清单

| 序号 | 仪器名称 | 耗材名称 | 年需数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三波长浊度仪 | 一次性过滤器 | 2个 |
|  |  | 校准气 | 1瓶 |
|  |  | 光源 | 按需 |
| 2 | 能见度仪 | 光源板 | 按需 |
| 3 | 城市摄影系统 | 解码器 | 按需 |
| 4 | 颗粒物粒径谱仪 | BQ过滤器 | 4个 |
|  |  | 除湿泵 | 1个 |
|  |  | 温湿度传感器 | 按需 |
|  |  | 激光器加放大板 | 按需 |
| 5 | 黑碳仪 | 滤带 | 4卷 |
|  |  | 过滤器 | 6个 |
|  |  | 光源板 | 按需 |
|  |  | 卷纸马达 | 按需 |
| 6 | EC/OC分析仪 | 高纯氦气（99.999%，40L） | 2瓶 |
|  |  | 氦氧气（氧10%，氦90%，40L） | 1瓶 |
|  |  | 甲烷气（甲烷5%，氦95%，40L） | 1瓶 |
|  |  | 脱氧管 | 1根 |
|  |  | 溶蚀器滤芯 | 4套（15片/套） |
|  |  | 石英滤膜 | 3盒（25片/盒） |
|  |  | 石英管 | 按需 |
|  |  | 蔗糖标液 | 6瓶 |
|  |  | 石英炉 | 按需 |
|  |  | 采样泵 | 按需 |
|  |  | 流量控制电磁阀 | 按需 |
|  |  | 前炉加热丝 | 1根 |
|  |  | 后炉加热丝 | 1根 |

]

第三条 为保证乙方有效进行服务工作，甲方应当向乙方提供必要的资料及工作条件。

第四条 甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为：

4.1本合同费用总额（含税价）：人民币大写[             ]元，小写[         ]元；

本合同费用总额已包括甲方就乙方履行本合同所应支付的全部报酬、所需的全部费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。包括但不限于日常维护、故障维修、年度检修、校准、质控及耗材更换（含配件、运输、人工等费用）等完成该项目的一切费用。仪器运行的电费与网络费由甲方承担。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。包括但不限于日常维护、故障维修、年度检修、校准、质控及耗材更换（含配件、运输、人工等费用）等完成该项目的一切费用。仪器运行的电费与网络费由甲方承担。

4.2甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]发票支付本合同费用总额，并按以下第[ （2） ]种方式向乙方付款：

（1）一次性支付

乙方完成服务工作并经甲方验收合格后[  /  ]个工作日内，甲方向乙方支付本合同费用总额。

（2）分期支付

甲方分期向乙方支付本合同费用总额：[首期款（40%）于合同签订后7个工作日内支付；第二期款（30%）于合同签订满3个月后通过季度考核后支付；尾款（30%）于合同服务期满且通过验收后，根据履约考核结果支付。

乙方须在每期付款前5个工作日内，向甲方开具合法合规的增值税专用发票，发票金额与当期结算金额一致；逾期提供发票的，付款期限相应顺延。]

4.3因乙方未按甲方要求出具相应票据导致的延迟付款，甲方不承担违约责任。

4.4本项目的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含支付部门审查的时间，乙方应充分理解年初财政预算下达和支付审核所需时间，不因此延迟交付成果和向甲方索赔任何额外费用及追究甲方责任。

4.5本合同费用总额的所有支付由甲方以[ 银行转账方式 ]付至乙方。甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：                          乙方信息如下：

开户行：[  ]                            开户行：[  ]

户名：[  ]                              户名：[  ]

账号：[  ]                              账号：[  ]

行号：[  ]                              行号：[  ]

4.6若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。

第五条 保密

5.1乙方对甲方所提供的所有资料（包括但不限于技术资料、监测数据、文件等）以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息（统称“保密资料”）负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

5.2乙方仅有权为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、采样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

5.3乙方返还保密资料原件、销毁复制件时，应要求乙方出具书面确认函，详细说明返还资料清单、销毁方式与时间，甲方留存备查，确保保密资料妥善处理，降低泄密风险。

5.4当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。保密资料：

（1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的。

（2）已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。

（3）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。

（4）法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

5.5如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

5.6本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后[ 3 ]年内持续有效。

第六条 分包

未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转由第三人承担。

第七条  侵权处理

7.1乙方应当保证，其依本合同为甲方提供服务过程中和/或其为甲方提供的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。如果有人提出法律或行政程序（合称“侵权指控”），声称甲方侵犯了其知识产权等合法权益的，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

7.2如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方继续使用服务成果的部分或全部，乙方应当采取以下措施之一：

（1）使甲方重新免费获得使用上述服务成果的权利。

（2）免费更换或改造上述服务成果，使甲方不受上述禁令限制继续使用服务成果。

（3）其它使甲方对服务成果拥有合法使用权，或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

7.3在合同签订后3年内，未经甲方书面同意，不得在为其他单位提供服务时使用与本项目相似的设计方案、插图等成果，保护甲方项目独特性和竞争力。

第八条 项目服务成果的权利归属

8.1双方确定，乙方所完成的服务成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。

8.2双方确定，甲方利用乙方的服务成果所完成的新的成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。

8.3乙方未经甲方书面同意，不得使用本合同中涉及的内容与信息做任何形式的推广。

8.4乙方有义务协助甲方办理知识产权登记、备案等手续，提供必要文件资料，配合甲方应对知识产权纠纷，确保甲方知识产权权益完整实现。

第九条 考核要求

9.1数据有效率考核（按自然月计算）：EC/OC数据有效率须达到（表3）标准，单台设备数据有效率不达标按下表扣款，多台设备数据有效率不达标时，扣款累加。

| 仪器名称 | 标准 | 月有效数据捕获率 | 月质控数据合格率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机碳/元素碳分析仪 | >=85% | 合格，按合同款支付。 | 合格，按合同款支付 | 1、本条目仅针对EC/OC进行考核。 2、月扣款最高额度为合同款的4%。 |
|  | <85%且>=80% | 每台扣除0.4%。 | 每台扣除0.2%。 |  |
|  | <80%且>=75% | 每台扣除0.8%。 | 每台扣除0.4%。 |  |
|  | <75%且>=65% | 每台扣除1.2%。 | 每台扣除0.8%。 |  |
|  | <65% | 每台扣除1.6%，且按日扣除停运期间运维费。 | 扣除合同款的4%。 |  |
| 浊度仪、粒径谱仪、黑炭分析仪、能见度仪、城市摄影系统 | >=80% | 合格，按合同款支付。 | 合格，按合同款支付 | 1、单台扣除费用根据考核项可累加。 2、单台月扣款最高总额度为合同款0.8%，多台仪器可累加。 |
|  | <80%且>=65% | 每台扣除0.24%。 | 每台扣除0.16%。 |  |
|  | <65% | 每台扣除0.32%，且按日扣除停运期间运维费。 | 扣除合同款的0.8%。 |  |

9.2质量控制考核：质控记录缺失或指标不达标，每次扣除合同款的0.2%；拒不接受质控检查或样品考核，每次扣除合同款的2%；备品未按规范更换或使用非原厂备品，每次扣0.5%。

9.3运维执行考核：合同约定事项等未完成，每项扣除合同款的0.2%；重大活动保障及应急事件响应不服从调度，每次扣除合同款的5%。

9.4 日常管理考核：未按时提交运维月报、数据审核延迟或通报超期，每次扣除合同款的0.2%。

9.5 仪器故障期间采用手工采样或备机补测，且数据合规，认可有效率（需提前报备并经采购方确认）。

第十条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定[          ]为甲方项目联系人，乙方指定[          ]为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行，若造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条 双方确定，出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

11.1发生不可抗力。因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

第十二条 法律适用和争议解决

12.1本合同适用中华人民共和国法律。

12.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十三条 双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

13.1“不可抗力”：地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

第十四条  双方约定本合同其他相关事项为：

14.1任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。甲方向其关联公司透露的，不在此限。

14.2任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同作出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字并加盖单位公章或合同专用章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。

14.3本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

14.4甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

第十五条 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同一式[ 肆 ]份，甲方执[ 贰 ]份，乙方执[ 贰 ]份，具有同等法律效力。

第十六条 附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

甲方：[              ]

法定代表人/负责人或授权代表：（签字）

[       ]年[      ]月[      ]日

乙方：[      ]

法定代表人/负责人或授权代表：（签字）

[       ]年[      ]月[      ]日

第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须提交质疑函和必要的证明材料，实事求是，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人或代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、中标供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

第七章    投标文件组成

响应文件由资格审查资料、价格响应文件、技术商务响应文件三部分组成。供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、资格审查资料（正本一份、副本二份，单独密封，包1、包2分开制作）：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（如有授权）；

3、招标公告资格要求提供相应的佐证材料（加盖单位公章）：

3.1法人或者其他组织的营业执照；

3.2符合政府采购法二十二条的书面声明；

3.3参加采购活动前无失信记录的书面声明；

4、投标人根据招标文件要求认为需要提交的其他资料。

二、技术商务标（正本一份、副本二份。不得出现报价，单独密封，建议双面打印材料，包1、包2分开制作）：

供应商应根据本招标文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制技术投标响应文件。以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分；

1、投标响应函、供应商情况一览表；

2、技术部分正负偏离表；

3、商务部分正负偏离表；

4、招标文件评审方法中所涉及的事项需提供的所有资料；

5、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

特别提醒：“资格审查材料”、“技术商务标”所须提供的材料（须加盖公章）按招标文件要求装订，密封，递交。

三、价格标（正本一份、副本二份。单独密封，不得出现在技术商务响应文件部分，包1、包2分开制作）：

1、开标一览表；

2、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

3、分项报价明细表（如有格式自拟）。

附件：

一、关于资格文件的声明函

江苏省南通环境监测中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （采购项目名称及项目编号)的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

二、法定代表人身份证明

江苏省南通环境监测中心：

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

三、授权委托书

江苏省南通环境监测中心：

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加             项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

四、符合政府采购法二十二条的书面声明

江苏省南通环境监测中心：

我单位参加                    （项目名称），                   （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 参加采购活动前无失信记录的书面声明

江苏省南通环境监测中心：

我公司郑重声明：在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”列入政府采购不良行为记录名单。

投标供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

六、供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 |  | 学历 | 曾获何级何种奖励 |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次采购的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |

七、投标响应函

江苏省南通环境监测中心：

依据贵单位                  （采购项目名称）项目（项目编号    ）公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用；承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

八、技术部分正负偏离表

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

年  月  日

九、商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将依法追究有关责任。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

年  月  日

十、开标一览表

| 项目名称 | 江苏省南通环境监测中心在线离子色谱分析仪、EC/OC分析仪等大气自动站运维服务采购项目包1/包2 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSADTCG202505037 |
| 投标总报价 | 大写： ， 小写： 元（人民币） |
| 企业类型 | （大型企业/小型企业/微型企业/事业单位......） |

- 供应商名称：（加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标供应商公章（复印件无效）。

十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、        （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为         （企业名称），从业人员      	人，营业收入为 	     万元，资产总额为      	万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、        （标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为         （企业名称），从业人员      	人，营业收入为 	     万元，资产总额为      	万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目（包     ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）          圆整（￥：        ）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

十三、监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。