江苏省南通环境监测中心

超级站常规参数分析仪托管运维服务采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSADTZC2023026G

二〇二三年九月

地址：南通市崇川区青年中路18号

南通市生态环境局官网：http://hbj.nantong.gov.cn/

目  录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同及履约保证

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

第一部分 竞争性磋商公告

江苏省南通环境监测中心超级站常规参数分析仪托管运维服务采购项目竞争性磋商公告

江苏爱德信工程项目管理有限公司受江苏省南通环境监测中心(下称采购人)委托，就超级站常规参数分析仪托管运维服务采购项目实施竞争性磋商方式组织采购，现公告如下：

一、项目基本情况

1、项目编号：JSADTZC2023026G

2、项目名称：江苏省南通环境监测中心超级站常规参数分析仪托管运维服务采购项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：14万元人民币，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。

5、采购需求：超级站常规参数（常规六参数、TSP、PM1、NOY）分析仪托管运维，具体要求详见磋商文件第三部分项目需求。

6、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：投标供应商需具备常规参数分析仪的成功运维经验，至少提供一份常规参数分析仪运维合同，提供合同复印件加盖投标单位公章，原件备查。

3、本项目其他资格要求 ：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购不良行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（3）成交供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

三、获取采购文件

1、时间：自本磋商公告发布之日起。

2、方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接在南通市生态环境局官网栏“首页-公告公示”栏自行下载磋商文件、答疑等磋商资料。

四、响应文件提交

1、截止时间： 2023年09月28日09时30分；

2、地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦1507会议室，如有变动另行通知；

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、开启

1、截止时间： 2023年09月28日09时30分；

2、地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦1507会议室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、保证金：本项目不收取磋商保证金。

2、本项目采用现场磋商模式，所有响应供应商须将纸质投标响应文件在截止时间前带至开标现场。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分(供应商其他资格要求、项目需求、评分标准)的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向招标代理机构提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：江苏省南通环境监测中心

地    址：南通市崇川区青年中路18号

联系方式：崔女士0513-85158697、张女士 0513-85158697

2、采购代理机构信息

名    称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地    址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：张爱霞  0513-80901356，15996603779

电子邮箱：1319687508@qq.com

第二部分  磋商须知

一、磋商文件由采购人解释

1、供应商下载获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应以书面形式提出询问或疑问。否则，视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市公共资源交易平台发布的信息为准。

3、采购人对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目磋商文件的一部分，对响应供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、磋商报价

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

2、本项目不接受任何有选择的报价。

3、磋商报价均以人民币为报价的币种。

4、磋商报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

5、最后报价应包括响应本项目采购要求的全部费用，包括并不限于现场调研、资料收集、报告编制、征集意见、专家评审与会务、制作成果、相关伴随服务以及咨询、后续服务等费用，采购人不另行支付其它任何费用。即包含响应磋商文件采购要求和为完成本项目服务所发生的全部费用，采购人不另行支付其它任何费用。

四、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件，响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外），按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册（如文件较多，可分册装订）。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件的资格审查资料、技术商务响应文件、价格响应文件均为一份正本和二份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3、响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商可以将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

2、价格响应文件不得出现于资格审查资料或技术商务响应文件等投标资料中。

3、响应文件的资格审查资料、技术商务响应文件和价格响应文件应分别密封，并在封袋上写明 “资格审查资料”、“技术商务响应文件”、“价格响应文件”，同时还要写明采购人名称、项目名称及供应商名称。封袋上应加盖供应商公章。

未按上述规定密封的响应文件，采购人不予接收。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、响应文件有效期

响应文件自投标截止时间起45个自然日内有效。磋商程序进行后，不论成交与否，所有已开启的响应文件均予不退，未开启的响应文件可退回。

十、磋商费用

1、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2、本次磋商采购代理服务费人民币2000元整，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由成交供应商承担并在领取成交通知书前支付给采购代理机构。成交供应商另须承担专家评审费用。

十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求说明

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求；

保证超级站常规参数（常规六参数、TSP、PM1、NOY）分析仪稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作开展提供科学的决策依据。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

《环境空气颗粒物PM10和PM2.5连续自动监测系统运行和质控技术规范(HJ 817-2018)》、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范(HJ 818-2018)》、《国家环境监测网环境空气自动检测质量管理办法》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》、《江苏省环境空气自动监测管理暂行规定》等。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

保证超级站常规参数（常规六参数、TSP、PM1、NOY）分析仪正常运行，排查仪器所在房间水、电、火等安全隐患。

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

表1   超级站常规参数分析仪器设备清单

| 序号 | 点位名称 | 主要仪器 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超级站（在南通市环境教育馆内） | 二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、臭氧分析仪、一氧化碳分析仪、PM10分析仪、PM2.5分析仪、TSP分析仪、PM1分析仪、NOY分析仪、零气发生器、动态校准仪、气象五参数 | 各1 | 1年 |
| 备注:气态污染物自动分析仪、零气发生器、动态校准仪为美国API公司产品，颗粒物为美国Met-One公司产品。 |  |  |  |  |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、服务期限：一年，服务开始时间和结束时间在合同中约定。

2、服务要求：

2.1总体要求：

（1）本次采购预算包括了超级站常规参数（常规六参数、TSP、PM1、NOY）分析仪所有组成设备的日常运行维护服务、质量控制、标准气体、故障维修、仪器调试、耗材供应、应急监测服务、人工、交通、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费等一切费用，供应商投标报价也须包括以上所有内容，不得选择性投标，否则为无效投标。

（2）本次托管运维的监测项目包括：SO2、NOx、O3、CO、PM10、PM2.5、PM1、TSP、NOY及气象五参数。

（3）中标方应严格按照本项目的要求和投标的承诺开展运维工作，如果合同期内国家、省、市有其他相关的要求，应遵守执行。

（4）投标供应商须对采购人环境空气质量服务器硬件免费维修和软件免费升级，实施全托管运行、维护。

（5）投标供应商须承担运行维护中发生的全部费用（不含无线通讯费、房租、电费），包括标准气体（需从环境保护部标准样品研究所采购），配件、备品、耗材需为原仪器设备厂家生产。

（6）投标供应商需保证1名合格技术人员（获得上岗证）常驻南通市，全日制从事空气自动监测系统的日常运行和维护，法定节假日期间也要保证系统的正常运行，同时确保安排1辆汽车用于本服务项目的日常运行和维护。

（7）投标供应商需在故障发生后2小时到达维修现场进行处理。对于一些容易诊断的故障，维修时间不超过4小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器。

（8）数据有效捕捉率达到95％以上（停电、校准、维护或不可抗力除外）。

（9）投标供应商如果需要现场查看仪器状态，在开标前和采购方联系，否则对可能产生的后果自负。

（10）中标方中标后不得转包或分包。

（11）投标方的投标须满足或满足且优于本采购文件中的所有要求，若有不满足或负偏离，则视为无效投标。

2.2具体要求：

（1）一般要求

保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

检查供电、通讯的情况，保证系统的正常运行；

保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

定期检查消防和安全设施；

每次维护后做好系统运行维护记录；

进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

（2）每日工作

每日不定期远程登录仪器，检查运行参数、数据、仪器状态等。如发现问题，能远程修复及时修复；如不能，须及时安排技术人员到站点现场进行处理。

（3）每周工作

成交供应商每周至少巡视超级站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

查看空超级站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查超级站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

检查超级站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、NOx、NOY分析仪进行零点及标点检查，根据情况进行校准，并对仪器的状态进行记录；

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜。

检查颗粒物分析仪滤纸带并及时更换，进行系统自检；

每周对气象仪器的运行情况进行检查。

（4）每月工作

清洗切割器，对β法颗粒物分析仪检查仪器喷嘴、压环等部件；

检查PM10、PM2.5、PM1、TSP流量，检查仪器是否泄漏；

检查气态分析仪流量；

对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

每月度对数据进行备份。

（5）每季度工作

对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物、NOY分析仪进行零点及标点检查，每季度对仪器的精密度进行检查，并对仪器的状态进行记录；

对颗粒物分析仪进行气温、气压测量结果检查、时钟校准。

对动态校准仪流量进行2点检查。

（6）每半年工作

对颗粒物分析仪每半年进行一次膜片校准。

对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准，采用臭氧标准源对子站校准设备进行传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

供应商应确保分析仪所用SO2、NO和CO标准钢瓶气为国家环境保护部标样所配制，标识清晰，并在有效使用期内。至少每半年更换1次零气发生器中的氧化剂和活性碳。

对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

进行1次或1次以上的多点线性校准（仪器进行维修或更换关键零部件后，对仪器进行1次多点校准。）。

采样支管至少清洁1次，必要时更换。

（7）每年工作（合同期内）

对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。供应商在投标响应文件中应注明预防性维护需更换的备件种类、价格以及来源，作为评标时的重要依据。

对气态分析仪至少进行1次准确度审核。

采样总管及采样风机每年至少清洗一次，采样管清洁后必须进行气密性检查，并进行采样流量校准。

更换所有泵组件（易损件）

（8）其他维护要求

a. 每次维护、维修完毕后，及时填写相应的记录表格，做好试验台面、地面、水池等的卫生工作，保持试验区域整洁。

b.每次维护完毕后，及时检查数据集成平台采集软件运行情况，并开启采集软件。

c.重大活动、赛事保障及应急任务，设备不得无故停机，须无条件服从采购方的调度安排。

d.中标方须接受且高质量完成国家、省、市及采购方的质控检查和样品考核。

e. 质控所需标准物质由中标方自行提供，标准物质需在有效期内且能提供标准物质证书。

2.3量值溯源要求

（1）投标单位在每个站点需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心生产的一级有证标准物质。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

（2）投标单位所用的流量检查设备每年应通过技术监督部门的检定或校准。

（3）站房内所用温、湿度传感器、气压传感器等应与经过计量部门检定的温湿度计，压力计进行比对，偏差超过±5℃或5%应进行校准或更换。

2.4质量控制目标

（1）操作人员按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗；操作人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。

（2）数据有效捕捉率达到95％以上（有效数据是经过审核通过的有效数据，因停电、不可抗力或定期维护和质控校准损失的小时数在应有小时数中扣除）。

（3）运维和质控任务完成率100%。

（4）异常情况按时处理率100%。

2.5 故障维修

（1）中标方在获知仪器故障后，2小时到达维修现场进行处理。对于一些容易诊断的故障，维修时间不超过4小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器。较大故障应及时报告江苏省南通环境监测中心，共同协商后解决，但必须要满足数据获取率的要求。

（2）常规参数分析仪所有组成部分及辅助设备发生故障维修时,需要更换仪器配件，配件、备品、耗材需为原仪器设备厂家生产，标准气体（需从环境保护部标准样品研究所采购）。

六、采购标的验收标准；

1. 月数据获取率不满足合同要求，每月扣除合同价的1.0%。

2. 在采购方定期检查中，如果运维服务不能按照合同履约到位的，每次扣除合同价的1%。

3.采购方要求的货物必须及时供应到位，保证仪器正常运行，非客观原因而故意拖延供应时间扣除合同价1%。

4.不服从采购方质控检查和样品考核安排的，每次扣除合同价的2%。

5.重大活动、赛事保障以及应急任务中不服从采购方的调度安排的，每次扣除合同价2%。

6.扣款处罚累加计算。

七、采购标的其他技术、服务等要求;

无

第四部分  磋商程序和内容

一、采购人组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向纪检、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购中心答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持本人身份证准时参加磋商。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

6、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

7、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法(综合评分法)

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目磋商的技术商务和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术商务分值占总分值的比重为 70%（权重），按所有评委评分的算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数；报价分值占总分值的比重为 30%（权重） ，统一采用低价优先法计算直接取得，分值四舍五入保留两位小数。两项得分相加为供应商的综合得分，综合得分最高的供应商推荐为项目第一成交候选人，并出具评审磋商报告。

确定成交候选人的特殊情况处理：若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标；若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

(一)审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合;

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

(二)误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

(三)出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

(四)出现下列情形之一的，磋商失败：

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

技术商务部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（一）技术商务响应文件(满分70分)

| 评标项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 1、若满足采购文件技术要求的得5分，若有负偏离视为无效投标。提供正负偏离表，格式自拟，未按要求提供或内容缺失的作无效投标处理。 2、满足且优于采购文件技术要求的，根据响应文件叙述情况，由评审委员会在0-10分加分，每条加1分，加满为止。须提供有关承诺说明加盖公章，格式自拟。 | 15分 |
| 体系认证 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一项得1分，最多得3分。供应商需提供证书复印件加盖公章。 | 3分 |
| 业绩及评价 | （1）供应商提供2020年以来“常规六参数、TSP、PM1、NOY”成功维护案例, 每台仪器有成功运维案例两例得1分,最高得7分；全部仪器有同时成功运维案例的得3分。须提供案例合同复印件并加盖投标供应商公章（原件备查）。 （2）根据用户对相应的大气自动站运维情况进行评分，用户满意度评价需与运维合同一致，并加盖用户公章，1个得1分，最高得5分。 | 15分 |
| 运维方案 | 投标方根据需求，提供专业的运维方案、质控方案、记录表格等。 - 运维方案清晰完整，内容需包括日常运维方案、故障维修、安全检查等详细内容，按照方案的详细程度及可行性打分，最高8分； - 质控方案中需包含自动站运维规章制度、质控检查、定期巡检、量值溯源等内容，按照方案的专业性、丰富性和完整性打分，最高8分； - 有配套的记录表格，包括巡检记录、故障维修记录等，按照记录的完整性、专业性打分，最高3分。 | 19分 |
| 人员配备 | 供应商应根据投标方要求配置合适的技术人员，根据人员的数量、技术实力及人员素质、应急响应等情况进行综合评审。 （1）为本项目配置的技术人员须为具有运维经验及相关上岗资质证明的技术工程师，每有1人，得1分，最高得3分； （2）为本项目配置的持有上岗证人员中具备环保类专业技术中级及以上职称的，有1人，得1分，最高得3分。 （3）南通市（大市）范围内有运维服务站点的加1分、配备运维专用车辆加1分。 为本项目提供技术服务的技术人员必须为供应商在职人员，并提供供应商为技术人员缴纳近六个月（2023年3月-2023年8月）的社保证明。 | 8分 |
| 重大活动、赛事或突发环境事故监测的保障能力 | （1）针对突发环境问题、特殊时期、自然灾害、临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏等情况，制定专门的应急预案，根据预案的完整性和可操作性打分，最高5分。 （2）供应商提供2018年以来为重大活动、赛事或突发环境事故监测保障期间提供技术保障相关证明材料，证明须涉及常规六参数、TSP、PM1、NOY等仪器，相关证明材料为用户单位出具的书面证明材料，有一例得1分，最高得5分。 | 10分 |

（二）价格标（满分30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

六、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，根据企业情况予以扣除价格。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(一)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

八、成交通知

成交结果在南通市公共资源交易平台公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分  合同及履约保证

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在15个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上15个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

江苏省南通环境监测中心超级站常规参数分析仪托管运维服务采购项目合同

采购人（或称甲方）：

供应商（或称乙方）：

签订地点：      南通市

合同编号：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 采购项目(项目编号：                )有关事项协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1、采购内容：超级站常规参数分析仪托管运维服务一套，具体要求详见磋商文件第三部分项目需求。

二、合同金额

人民币（大写）                 （小写¥           元）。合同金额包含本项目完成验收合格之前发生的所有费用，甲方不再支付本次招标价格以外的任何费用（甲方要求变更的除外）。

三、付款方式

1、合同签订后支付合同价款的60%；合同期满后，采购方根据中标方履约情况和考核结果按规定支付合同余款。如果中标方拒绝履行合同条款，将不予支付合同余款。

2、款项由采购方按相关财务支付规定办理支付手续。

3、乙方开户银行名称、账号：

开户银行：

账号：

四、履约保证金

无

五、服务要求

1、总体要求：

（1）合同金额包括了超级站常规参数（常规六参数、TSP、PM1、NOY）分析仪所有组成设备的日常运行维护服务、质量控制、标准气体、故障维修、仪器调试、耗材供应、应急监测服务、人工、交通、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费等一切费用。

（2）本次托管运维的监测项目包括：SO2、NOx、O3、CO、PM10、PM2.5、PM1、TSP、NOY及气象五参数。

（3）乙方应严格按照本项目的要求和投标的承诺开展运维工作，如果合同期内国家、省、市有其他相关的要求，应遵守执行。

（4）乙方须对甲方环境空气质量服务器硬件免费维修和软件免费升级，实施全托管运行、维护。

（5）乙方须承担运行维护中发生的全部费用（不含无线通讯费、房租、电费），包括标准气体（需从环境保护部标准样品研究所采购），配件、备品、耗材需为原仪器设备厂家生产。

（6）乙方需保证1名合格技术人员（获得上岗证）常驻南通市，全日制从事空气自动监测系统的日常运行和维护，法定节假日期间也要保证系统的正常运行，同时确保安排1辆汽车用于本服务项目的日常运行和维护。

（7）乙方需在故障发生后2小时到达维修现场进行处理。对于一些容易诊断的故障，维修时间不超过4小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器。

（8）数据有效捕捉率达到95％以上（停电、校准、维护或不可抗力除外）。

2、具体要求：

（1）一般要求

保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

检查供电、通讯的情况，保证系统的正常运行；

保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

定期检查消防和安全设施；

每次维护后做好系统运行维护记录；

进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

（2）每日工作

每日不定期远程登录仪器，检查运行参数、数据、仪器状态等。如发现问题，能远程修复及时修复；如不能，须及时安排技术人员到站点现场进行处理。

（3）每周工作

乙方每周至少巡视超级站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

查看空超级站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查超级站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

检查超级站的通讯系统，保证空气自动站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、NOx、NOY分析仪进行零点及标点检查，根据情况进行校准，并对仪器的状态进行记录；

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜。

检查颗粒物分析仪滤纸带并及时更换，进行系统自检；

每周对气象仪器的运行情况进行检查。

（4）每月工作

清洗切割器，对β法颗粒物分析仪检查仪器喷嘴、压环等部件；

检查PM10、PM2.5、PM1、TSP流量，检查仪器是否泄漏；

检查气态分析仪流量；

对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

每月度对数据进行备份。

（5）每季度工作

对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物、NOY分析仪进行零点及标点检查，每季度对仪器的精密度进行检查，并对仪器的状态进行记录；

对颗粒物分析仪进行气温、气压测量结果检查、时钟校准。

对动态校准仪流量进行2点检查。

（6） 每半年工作

对颗粒物分析仪每半年进行一次膜片校准。

对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准，采用臭氧标准源对子站校准设备进行传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

乙方应确保分析仪所用SO2、NO和CO标准钢瓶气为国家环境保护部标样所配制，标识清晰，并在有效使用期内。至少每半年更换1次零气发生器中的氧化剂和活性碳。

对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

进行1次或1次以上的多点线性校准（仪器进行维修或更换关键零部件后，对仪器进行1次多点校准。）。

采样支管至少清洁1次，必要时更换。

（7）每年工作（合同期内）

对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

对气态分析仪至少进行1次准确度审核。

采样总管及采样风机每年至少清洗一次，采样管清洁后必须进行气密性检查，并进行采样流量校准。

更换所有泵组件（易损件）

（8）其他维护要求

a. 每次维护、维修完毕后，及时填写相应的记录表格，做好试验台面、地面、水池等的卫生工作，保持试验区域整洁。

b.每次维护完毕后，及时检查数据集成平台采集软件运行情况，并开启采集软件。

c.重大活动、赛事保障及应急任务，设备不得无故停机，须无条件服从甲方的调度安排。

d.乙方须接受且高质量完成国家、省、市及甲方的质控检查和样品考核。

e.质控所需标准物质由乙方自行提供，标准物质需在有效期内且能提供标准物质证书。

3、量值溯源要求

（1）乙方在每个站点需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心生产的一级有证标准物质。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

（2）乙方所用的流量检查设备每年应通过技术监督部门的检定或校准。

（3）站房内所用温、湿度传感器、气压传感器等应与经过计量部门检定的温湿度计，压力计进行比对，偏差超过±5℃或5%应进行校准或更换。

4、质量控制目标

（1）操作人员按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗；操作人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。

（2）数据有效捕捉率达到95％以上（有效数据是经过审核通过的有效数据，因停电、不可抗力或定期维护和质控校准损失的小时数在应有小时数中扣除）。

（3）运维和质控任务完成率100%。

（4）异常情况按时处理率100%。

5、故障维修

（1）乙方在获知仪器故障后，2小时到达维修现场进行处理。对于一些容易诊断的故障，维修时间不超过4小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器。较大故障应及时报告甲方，共同协商后解决，但必须要满足数据获取率的要求。

（2）常规参数分析仪所有组成部分及辅助设备发生故障维修时,需要更换仪器配件，配件、备品、耗材需为原仪器设备厂家生产，标准气体（需从环境保护部标准样品研究所采购）。

六、采购标的验收标准

1、月数据获取率不满足合同要求，每月扣除合同价的1.0%。

2、在甲方定期检查中，如果运维服务不能按照合同履约到位的，每次扣除合同价的1%。

3、甲方要求的货物必须及时供应到位，保证仪器正常运行，非客观原因而故意拖延供应时间扣除合同价1%。

4、不服从甲方质控检查和样品考核安排的，每次扣除合同价的2%。

5、重大活动、赛事保障以及应急任务中不服从甲方的调度安排的，每次扣除合同价2%。

6、扣款处罚累加计算。

七、转包或分包

1、本合同范围的服务，乙方不得非法转让他人供应。

2、非法转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、乙方的安全保证义务

乙方在项目实施过程中，应严格遵守安全生产的相关规定，严格按安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。项目履行过程中因乙方违反安全生产的相关规定造成安全事故，责任由乙方承担。

九、不可抗力：

1. 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2. 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快书面通知对方。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十、合同修改

除非甲乙双方签署书面修改，否则不能对合同条款进行任何修改。

十一、合同构成

1. 下述文件是构成合同不可分割的部分，具有与本合同同等的法律效力，应一并阅读和理解。

- 本合同书；

- 成交通知书；

- 竞争性磋商文件及附件；

- 竞争性磋商响应文件及附件；

- 经双方协商一致达成的补充协议。

2. 上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

十二、争议的解决：

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，双方确定通过向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼方式解决争议。

十三、项目负责（联系）人

甲方项目联系人：              （联系方式：              ）

乙方项目负责人：              （联系方式：              ）

双方确定，在本合同有效期内，甲、乙方指定以上人员为双方联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

十四、合同生效及其它约定事项

1. 合同经双方加盖单位公章盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

2. 本合同一式陆份，合同双方各执叁份。

3. 合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人：                       法定代表人：

开户行：                           开户行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

签约时间：   年   月  日           签约时间：  年   月  日

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2.未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

- 第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、技术商务响应文件三部分组成。供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的须提供原件备查，否则由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、资格审查证明材料(正本一份、副本二份，单独密封)：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、法定代表人身份证明及法定代表人和被授权人两人的身份证复印件（格式参见附件）；

3、竞争性磋商响应函（格式详见附件）；

4、提供磋商公告第二条资格要求中的相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）：

4.1法人或者其他组织的营业执照；

4.2供应商2022年度财务审计报告或财务状况报告(新成立企业可不提供)；

4.3	企业近六个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.4参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6、投标供应商需具备常规参数分析仪的成功运维经验，至少提供一份常规参数分析仪运维合同,提供合同复印件加盖投标单位公章，原件备查；

7、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、价格响应文件(正本一份、副本二份。单独密封，不得出现在技术商务响应文件部分)：

1、磋商响应报价表；

2、磋商响应报价明细表（如有，格式自拟）。

3、中小企业声明函和残疾人福利性单位声明函（如有）

三、技术商务响应文件（正本一份、副本二份。不得出现报价。单独密封）：

1、供应商情况一览表

2、技术商务部分正负偏离表

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

3、技术商务部分评标办法中要求提供的全部资料。

4、请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

5、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

附件：

1、关于资格的声明函

江苏省南通环境监测中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （采购项目名称及项目编号)的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 2、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标的提供）

江苏省南通环境监测中心：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 法定代表人参加磋商活动时将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、授权委托书

（委托代理人参加投标提供授权委托书及法定代表人身份证明）

江苏省南通环境监测中心：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                 法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 被授权人参加磋商活动时将本人身份证原件带至开标现场备查。

4、竞争性磋商响应函

江苏省南通环境监测中心：

依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，截至投标截止时间前，我公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单。

2、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

3、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

4、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

8、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

专业技术能力有：             。

投标人：____________________（盖单位公章）

法定代表人：（签字或印鉴）

日期：__________年______月_____日

6、无重大违法记录声明函

江苏省南通环境监测中心：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

声明人：（公章）

年     月    日

7、供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 |  | 学历 | 曾获何级何种奖励 |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |

8、技术商务部分正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担有关责任及风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

9、磋商响应报价表

| 项目编号 | JSADTZC2023026G |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江苏省南通环境监测中心超级站常规参数分析仪托管运维服务采购项目 |
| 磋商报价总计 （首次） | 人民币（大写）： ，¥ 元。 |
| 磋商报价总计 （二次） | 人民币（大写）： ，¥ 元。 |
| 企业类型 | （请填写中型企业或小型企业或微型企业） |

- 供应商名称：                    （加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标总报价（以人民币计价）应包括全部费用，包括并不限于超级站常规参数（常规六参数、TSP、PM1、NOY）分析仪所有组成设备的日常运行维护服务、质量控制、标准气体、故障维修、仪器调试、耗材供应、应急监测服务、人工、交通、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费等一切费用，供应商投标报价也须包括以上所有内容，不得选择性投标，否则为无效投标。即包含响应磋商文件采购要求和为完成本项目服务所发生的全部费用，采购人不另行支付其它任何费用。

- 第二次报价将在开标现场填写，磋商响应文件密封提交时只需填写首次磋商报价。

10、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的    （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

（标的名称）  ，属   其他未列明行业  ；承接企业为  （企业名称）   ，从业人员  	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	     万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准。

2、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

12、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：